| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιατρική Σχολή/ΣΘΕΤΕ | Σύστημα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης | 1 | 400.000,00 |
| Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΕΔΙΟΥ. Ο φάκελος “Τεχνική Προσφορά” θα περιέχει τα στοιχεία συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια ποιότητας τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια: Το πλήρες σύστημα επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχει τις βασικές προδιαγραφές που αναγράφονται στις «Προδιαγραφές Συστήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας-Μικροανάλυσης». Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα παρατήρησης δειγμάτων σε υψηλή διακριτική ικανότητα. Απαιτείται το Σύστημα να διαθέτει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: - Απλή λειτουργικότητα που να επιτρέπει στον χρήστη να μελετά διάφορα υλικά σε νανομετρική κλίμακα με ταυτόχρονη παρατήρηση με διαφορετικούς ανιχνευτές ή/και μίξη του σήματος αυτών. - Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας-Μικροανάλυσης να ακολουθείται από Σύστημα Μικροανάλυσης EDXRFS (Energy DispersiveX-Ray Fluorescence Spectrometer). - Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας-Μικροανάλυσης να ακολουθείται από σύστημα μετρολογίας και τρισδιάστατης απεικόνισης συμβατό με το λογισμικό του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM). - Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με πηγή εκπομπής πεδίου και δυνατότητα υποδοχής δειγμάτων σε υψηλό και χαμηλό κενό, ακολουθούμενο από σύστημα μικροανάλυσης. - Να διαθέτει εγγυημένη διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 1,0 nm για το υψηλό κενό με τον ανιχνευτή δευτερογενούς ακτινοβολίας που προσφέρεται και τουλάχιστον 2,0 nm για το χαμηλό κενό με τον ανιχνευτή οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολίας που προσφέρεται. - Η διακριτική ικανότητα να είναι εγγυημένη σύμφωνα με το ISO/TS 24597/2011 και να αποδεικνύεται από αντίστοιχες εικόνες. - Να έχει δυνατότητα μεγέθυνσης τουλάχιστον έως 600.000Χ σε formatpolaroid 4” X 5” ή/και μέγιστη μεγέθυνση στην οθόνη του υπολογιστή πάνω από 1.300.000Χ - Να διαθέτει απαραίτητα ανιχνευτές δευτερογενούς ακτινοβολίας και οπισθοσκεδάζουσας ακτινοβολίας με δυνατότητα εικόνας τοπογραφίας, σύνθεσης αλλά και στερεοσκοπικών εικόνων, με ταυτόχρονη ένδειξη στην οθόνη των εικόνων live και από τους 2 ανιχνευτές και δυνατότητα εικόνας live από ανάμιξη των σημάτων των 2 ανιχνευτών. - Επίσης να διαθέτει ανιχνευτή δευτερογενών ηλεκτρονίων για χρήση σε χαμηλό κενό και σύστημα αποτύπωσης εικόνας διερχόμενης δέσμης σε υποδοχέα grid δείγματος ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης. - Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης επιτάχυνσης από 500V έως 30KV τουλάχιστον και του ρεύματος δέσμης από 1pΑ έως 300nΑ τουλάχιστον, με δυνατότητα μέτρησης του χωρίς ταυτόχρονη μετατόπιση της τράπεζας του δείγματος. - Να ακολουθείται από σύστημα μέτρησης του ρεύματος δέσμης, που θα βρίσκεται τοποθετημένο στην κολώνα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης και θα χρησιμεύει και ως διακόπτης δέσμης ούτως ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή ευπαθών δειγμάτων από την συνεχή τους έκθεση στην δέσμη ηλεκτρονίων. - Να διαθέτει σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικά με διπλό ηλεκτρομαγνητικό φακό συμπυκνωτή. - Να ακολουθείται από διάφραγμα αντικειμενικού φακού τεσσάρων σταδίων. - Να διαθέτει επιπλέον φακό για την εστίαση της δέσμης σε μικρή διάμετρο, μετά το διάφραγμα και προ του αντικειμενικού φακού. - Να διαθέτει αντικειμενικό φακό κωνικού τύπου για λειτουργία σε μικρή απόσταση εργασίας (τουλάχιστον 5mm), που να υποστηρίζει διαφορικό σύστημα κενού. - Να έχει δυνατότητα παρατήρησης σε υψηλό ρεύμα με μικρή διάμετρο δέσμης, χωρίς να επηρεάζεται η διακριτική ικανότητα από υψηλής διακριτικής ικανότητας εικόνα σε εικόνα ανάλυσης. - Να έχει δυνατότητα ηλεκτρομαγνητικής κλίσης της δέσμης για μετατόπιση του σημείου παρατήρησης χωρίς την μετακίνηση της τράπεζας του δείγματος. - Να έχει πλήρως αυτόματο, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ευθυγράμμισης της πηγής ηλεκτρονίων καθώς και αυτόματο σύστημα εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας της. - Να έχει αυτόματη και δυναμική εστίαση, αυτόματη διόρθωση αστιγματισμού, φωτεινότητας και Contrast. Επιπλέον να διαθέτει αυτόματη ευθυγράμμιση της δέσμης.Να ακολουθείται από πηγή θερμιονικής εκπομπής πεδίου (Field EmissionGun) με τουλάχιστον πέντε (5) ετών εγγύηση. - Η διάταξη της πηγής θερμιονική εκπομπής πεδίου να είναι τέτοια που να επιτρέπει όλη την εκπεμπόμενη δέση ηλεκτρονίων να εισέρχεται στον ηλεκτρομαγνητικό συμπυκνωτή φακό.Να διαθέτει τράπεζα δείγματος με βηματικούς κινητήρες για την αυτόματη μετακίνηση της κατά 5 διευθύνσεις ήτοι X, Y, Z, κλίση και περιστροφή. - Η τράπεζα να έχει δυνατότητα παρατήρησης ολόκληρου του δείγματος διαμέτρου έως τουλάχιστον 170mm. Να μπορεί δε να δεχθεί δείγμα τουλάχιστον 200mm διαμέτρου, 70mm ύψους και βάρους έως 2kg. - Να έχει δυνατότητα μετακίνησης, στους άξονες Χ & Υ τουλάχιστον κατά 100mm σε κάθε άξονα, στον άξονα Ζ έως 70mm τουλάχιστον και επιπλέον δυνατότητα κλίσης από -10 έως +90º τουλάχιστον και περιστροφής 360º. - Το σύστημα κενού του μικροσκοπίου να διαθέτει αντλία στροβυλομοριακή ή αντίστοιχης τεχνικής, δυναμικότητας τουλάχιστον 300lit/sec για την κολώνα του μικροσκοπίου, αντλίες ιόντων, ή αντίστοιχης τεχνικής, συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 40lit/sec για την πηγή ηλεκτρονίων και αντίστοιχη αντλία προ-κενού περιστροφική, δυναμικότητας τουλάχιστον 100lt/min. - Το τελικό κενό στην πηγή ηλεκτρονίων να είναι τουλάχιστον της τάξης του 10-7Pa (10-9mbar). - Να ακολουθείται από κάμερα παρατήρησης στον θάλαμο του μικροσκοπίου για την για παρατήρηση του δείγματος και των αποστάσεων του από τον αντικειμενικό φακό, ανιχνευτές κ.λπ. - Να έχει δυνατότητα αυτόματης πλοήγησης στην τράπεζα δείγματος σε συνδυασμό με την εικόνα της τράπεζας από ανεξάρτητη κάμερα με δυνατότητα Zoom, ήτοι ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει το σημείο ενδιαφέροντος στην τράπεζα του μικροσκοπίου, χρησιμοποιώντας την εικόνα από την κάμερα και το σύστημα να μετακινεί αυτόματα την τράπεζα στο εν λόγω σημείο με την επιθυμητή μεγέθυνση. - Να έχει δυνατότητα δημιουργίας VIDEO σε μορφή AVI ή αντίστοιχη. - Να έχει δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων, γωνιών κ.λ.π. μεταξύ σημείων στην εικόνα. - Να διαθέτει τουλάχιστον 10 εξόδους για σύνδεση με περιφερειακά συστήματα. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 2 ανιχνευτών EDS (σε διάταξη 180°) και ταυτόχρονα οριζόντιου WDS&EBSD.. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ PC ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ SEM. Να ακολουθείται από επώνυμο ηλεκτρονικό υπολογιστή PC (allinone) με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: - Επεξεργαστή Quad Core i5 ή αντίστοιχο. - Μνήμη RAM τουλάχιστον 8GB - Σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1.000GB με ταχύτητα τουλάχιστον 7.200rpm - Να διαθέτει κατάλληλη κάρτα γραφικών. - Να διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο QUERTY, mouse οπτικό (laser) ασύρματο και οθόνη έγχρωμη LCD διαστάσεων τουλάχιστον 23” με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 1920 Χ 1080, διαδραστική TOUCHSCREEN. - Να διαθέτει λειτουργικό WINDOWS 10 professional 64 bit ή νεώτερο. - Να διαθέτει λογισμικό MSOFFICE - Το λογισμικό του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου να μπορεί να διαχειριστεί την οθόνη TOUCHSCREEN και να συνεργάζεται με αυτήν ούτως ώστε ο χειριστής να έχει δυνατότητα χρήσης λειτουργιών του μικροσκοπίου απευθείας στην οθόνη.. 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (EDS). Να ακολουθείται από πλήρες σύστημα στοιχειακής μικροανάλυσης ακτίνων Χ (EDXRFS) με ανιχνευτή ακτίνων Χ διαστάσεων παραθύρου τουλάχιστον 60mm2, κατάλληλο για ανάλυση όλων των στοιχείων από Β έως U με τυπική διακριτική ικανότητα για την στοιβάδα Ka του Mn τουλάχιστον 133eV. Ο ανιχνευτής να μην απαιτεί υγρό άζωτο για την ψύξη του. Το σύστημα μικροανάλυσης ακτίνων Χ να έχει ισχυρό λογισμικό, με τις ακόλουθες δυνατότητες: - Ποιοτική στοιχειακή ανάλυση. - Ποσοτική στοιχειακή ανάλυση σε δείγματα χωρίς πρότυπα, με ενσωματωμένη βιβλιοθήκη προτύπων. - Ποσοτική ανάλυση με εξωτερικά πρότυπα. - Χαρτογράφηση (mapping) με διαχωρισμό φάσεων ανάλογα με την χημική σύσταση, με κατάλληλο χρωματισμό, για ταυτοποίηση και επίδειξη. - Λογισμικό ανάλυσης σωματιδίων για την στοιχειακή ανάλυση σωματιδίων αναγνωρίζοντας σωματίδια σε εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και υπολογίζοντας τα σχήματά τους. Το λογισμικό να επιτρέπει να εντοπίζεται και να διακρίνονται από μερικές δεκάδες έως και χιλιάδες σωματίδια σε μια μεγάλη περιοχή.. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Λογισμικό μετρολογίας και τρισδιάστατης απεικόνισης, με τις ακόλουθες ελάχιστες δυνατότητες: • Τοπογραφία & Ανάλυση επιφάνειας υφής • Εξαγωγή προφίλ από την τοπογραφία • Τραχύτητα & ανωμαλία επιφάνειας από τα προφίλ • Ανάλυσηόγκου • Areal and profile Contour analysis • Βελτίωση εικόνας και χρωματισμός • Spatial filter, High and Low pass filter • 3D enhancement of a single SEM image • Ανακατασκευή τοπογραφίας από 2 εικόνες Η ανακατασκευή τοπογραφίας για την μετρολογική ανάλυση να επιτυγχάνεται από εικόνες της ίδιας επιφάνειας σε διαφορετικές γωνίες κλίσης. Για την σωστή ανακατασκευή απαιτείται η τράπεζα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου να διαθέτει οπωσδήποτε μηχανική ευκεντρότητα (και όχι ψηφιακή ευκεντρότητα), ούτως ώστε να μην υπάρχει ολίσθηση της επιφάνειας ενδιαφέροντος κατά την κλίση της τράπεζας. Το σύστημα να ακολουθείται από: - Εκτός των standard υποδοχέων που διατίθενται με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, να προσφερθούν επιπλέον δυο (2) υποδοχείς δοκιμίων που θα καλύψουν τις απαιτήσεις του εργαστηρίου. - Κατάλληλο τραπέζι με καρέκλα εργασίας, για την τοποθέτησης των Η/Υ. - Κατάλληλο OnlineUPS για την υποστήριξη όλου του συστήματος. - Να ακολουθείται από σετ προτύπων δειγμάτων τουλάχιστον 55 στοιχείων. - Κατάλληλο αεροσυμπιεστή ελεύθερο ελαίου με φίλτρο κατακράτησης υγρασίας.. 5. ΓΕΝΙΚΑ. - Η προσφορά να συνοδεύεται με δήλωση του κατασκευαστή περί παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. - Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, προ της εγκατάστασης, να εξετάσει τον χώρο του τμ. Βιολογίας που θα του υποδειχθεί, ως προς το μέγεθος, άνοιγμα πόρτας, τυχόν απαραίτητους βοηθητικούς χώρους αλλά και ως προς τους κραδασμούς, ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ακουστικό θόρυβο, ούτως και να πιστοποιήσει, με τις απαραίτητες μετρήσεις, την καταλληλότητα του για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος (τηλ. επικοινωνίας για συνεννόηση σχετικά με την επίσκεψη και της βεβαίωσης επίσκεψης που πρέπει να συμπεριληφθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, 2810394359 κ. Γ. Χαλεπάκης) - Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης - Ο προμηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει εμπειρία στην εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων Σάρωσης με πηγή Εκπομπής Πεδίου. Προς απόδειξη αυτού προσκομίζεται κατάλογος εγκατάστασης τουλάχιστον 2 Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων Σάρωσης με πηγή Εκπομπής Πεδίου κατά την τελευταία 5ετία συνοδευόμενος με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. - Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την παραλαβή του οργάνου και για πέντε (5) έτη στην πηγή εκπομπής πεδίου. - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. Κατά την εγκατάσταση τού οργάνου και πριν την τελική παράδοση να πραγματοποιηθεί έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου με την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού του οίκου κατασκευής. - Η παράδοση δεν πρέπει να γίνει αργότερα από 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει εκπαίδευση χρηστών που θα διατεθούν από το Ίδρυμα, στο χώρο εγκατάστασης. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του συστήματος.. Παρατηρήσεις Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας. Παράληψη των ζητούμενων παραπομπών, θα έχει ως επακόλουθο την απόρριψη της προσφοράς. |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ιατρική Σχολή/ΣΘΕΤΕ | Σύστημα Φασματοσκοπίας RAMAN | 1 | 350.000,00 |
| Μικροσκόπιο απεικόνισης dispersive Raman με τις ακόλουθες τουλάχιστον τεχνικές προδιαγραφές: A; Γενικά & οπτικά μικροσκοπίου.. 1; Για την οπτική παρατήρηση του δείγματος να διαθέτει εκτός από τους δύο προσοφθάλμιους φακούς(10X)καιμία USB έγχρωμη video κάμερα υψηλής ανάλυσης.. 2; Να διαθέτει πηγήφωτισμού φωτεινούπεδίου/σκοτεινού πεδίου(Brightfield/darkfield) με λυχνία τουλάχιστον 100mW.. 3; Να συνοδεύεται από τουλάχιστον τρεις αντικειμενικούς φακούς φωτεινού πεδίου (brightfield): - Έναν 50ΧμεΝΑ (numericalaperture) 0,75 και απόσταση εργασίας περίπου 0,38mm - Έναν 10ΧμεΝΑ(numericalaperture) 0,25καιαπόστασηεργασίας περίπου21,00mm - Έναν 50ΧμεΝΑ(numericalaperture) 0,5και απόσταση εργασίας περίπου 10,6mm Και από έναν αντικειμενικό φακό 10X φωτεινού πεδίου/σκοτεινούπεδίου(brightfield/darkfield).. 4; Να διαθέτει διάφραγμα (aperture) επιλεγόμενο από το λογισμικό ανάμεσα σε τέσσερις τιμές:25μmή50μm Confocalpinholeapertures και25μm ή 50μm slitapertures. 5; Να διαθέτει πολω τη με ικανότητα αυτόματης επιλογής τηςπόλωσηςτουφωτόςlaser:οριζόντιοήκάθετοήμη Πολωμένο και μει κανότητα αυτόματης πόλωσης του αναλυτή: οριζόντιοή κάθετο ή σε επιλεγόμενη γωνία με βήμα1ο. 6; Να διαθέτει γρήγορα μετακινούμενη μέσωτουλογισμικού/εικονικού χειριστηρίου τράπεζαδείγματος τουλάχιστον 100mmx75 mm με ελάχιστο βήμα0.1μm. 7; Να διαθέτει χωρική διακριτική ικανότητα (spatialresolution) καλύτερηαπό 0.5μm στους άξονες XκαιYκαι συνεστιακήδιακριτικήικανότηταβάθους(confocaldepthresolution) καλύτερη από2μm. 8; Nα συνοδεύεται από ExtendedReachMacroSampleAdaptor. B; OπτικάRaman. B1; Laser. 1; Να έχει δυνατότητα να δεχθεί laser 455nm , 532nm, 633nm 785nmκαινασυνοδεύεται από τα ακόλουθα: α)Ένα laser 532nm υψηλής ισχύος, 40mWστοδείγμα,50cm-1 RayleighRejectionφίλτρογια532nm(strokeshift) Ονομαστικήδιακριτικήικανότητα5cm-1Ονομαστικήπεριοχήφάσματος50-3550cm-1 β)Έναlaser455nm,6mWστοδείγμα,85cm-1RayleighRejectionφίλτρογια532nm(strokeshift) Ονομαστικήδιακριτικήικανότητα5cm-1Ονομαστικήπεριοχήφάσματος85-3500cm-1 γ)Έναlaser785nmυψηλήςισχύος,150mWστοδείγμα,50cm-1RayleighRejectionφίλτρογια785nm(strokeshift) Ονομαστικήδιακριτικήικανότητα6cm-1Ονομαστικήπεριοχήφάσματος50-3250cm-1 Kατάλληλογιαμέτρησησεδείγματαμεmacrosampleadaptorήμεσύστημαοπτικήςίνας.. 2; ΑσφάλειαLaser:FDA/CDRHClassI Σεπερίπτωσηεγκατάστασηςinterfaceοπτικήςίναςήmacrosampleadaptor:Class3B. 3; Ναεπιτρέπεταιοέλεγχοςτηςισχύοςlaserστοδείγμαμεσυνεχήτρόπομεβήμα0.1mWμεενσωματωμένο μετρητήισχύος.. 4; Τοσύστημαπρέπειναχρησιμοποιείαντικαταστάσιμαlaser,gratingsκαιφίλτραπουναμπορούννα εγκατασταθούναπότοχρήστηχωρίςτηνανάγκηεπίσκεψηςτεχνικούτουπρομηθευτήήτουκατασκευαστή.Ναυπάρχειδυνατότηταεγκατάστασης–αναβάθμισηςαπότοχρήστημεlaserμεδιαφορετικόμήκοςκύματοςδιέγερσης(455nm,532nm,633nm,785nm)χωρίςτηνανάγκηεπίσκεψηςτεχνικούτουπρομηθευτήήτουκατασκευαστή.. B2; Ανιχνευτής. 1; NαδιαθέτειανιχνευτήτύπουΤΕcooledEMCCDοπίσθιουφωτισμούγιαβελτιστοποίησητηςταχύτηταςκαιτης ευαισθησίας.. 2; Να είναι εφικτός ο έλεγχος του gain του EMτουEMCCD από το λογισμικό.. Γ; Λογισμικό. 1; Να είναισυμβατόμεWindows10. 2; Nαέχειικανότητααυτόματηςεστίασηςστοδείγμαγιαμεγιστοποίησητουσήματος,αυτόματουκαθορισμούτου χρόνουέκθεσηςκαιτουαριθμούτωνεπαναλήψεωνσάρωσηςγιαβελτιστοποίησητηςποιότηταςτηςλήψηςδεδομένων.. 3; Το λογισμικόπρέπειναμπορείναπαρακολουθείώρεςχρήσης laser,ώστεναπαρακολουθείταικαιηδιάρκεια ζωήςτου.. 4; NαέχειδυνατότηταενσωμάτωσηςphotobleachingκατάτηλήψητηςαπεικόνισηςRaman.Ηphotobleachingκαιη λήψητηςαπεικόνισηςRamanσεκάθεσημείοπρέπειναπραγματοποιούνταιμεδιαδοχικήσειρά.. 5; Ναέχειικανότηταλήψηςχημικώνεικόνωνμερυθμότουλάχιστον540διακριτώνφασμάτωνανάδευτερόλεπτο (τοphotobleachπρέπειναείναιδιαθέσιμο καιναμηναλλάζειτορυθμόταχύτητας). 6; Τολογισμικόναέχειικανότηταγιαπροεπισκόπησηφασματικώνδεδομένωνενόςσημείουπουεμφανίζει δυναμικάσεπραγματικόχρόνοτιςπαραμετρικέςρυθμίσεις(ισχύς laser,χρόνοςέκθεσης,αριθμόςεκθέσεων)γιατηβελτιστοποίησητηςσυλλογήςδεδομένωνμεοπτικήανάδραση.. 7; Τολογισμικόναεπιτρέπειτησυλλογήπολλαπλώνχαρτών(maps)μεαυτόματοτρόποστoντρισδιάστατοχώρο καιναεπιτρέπειτηναλλαγήτηςπαραμέτρουλήψης(μέγεθοςβήματος,ισχύςlaser,χρόνοςέκθεσηςκαιαριθμόςεκθέσεων)ανεξάρτηταγιακάθεχάρτη.. 8; Ναμπορείναεκτελείφασματικήαναζήτησηβάσεωνδεδομένωνκαιναεμφανίζειαποτελέσματασεπραγματικό χρόνοκατάτησυλλογήδεδομένων. 9; Nαδιαθέτειαυτόματηδιαδικασίαευθυγράμμισηςπουελέγχειτηνευθυγράμμισητηςδιέγερσηςτουφωτόςlaser. Ηδιέγερσητουφωτόςlaserπρέπεινακατευθύνεταιστοίδιοσημείοστοδείγμα,όπουβρίσκεταιτοσταυρόνημαστόχευσηςτουπροσοφθάλμιουφακού.. 10; Ναδιαθέτειαυτόματηδιαδικασίαευθυγράμμισηςπουναεπιτρέπειτηνευθυγράμμισητουσυλλεγόμενου σκεδασμούRaman.ΗευθυγράμμισηπρέπειναανακατευθύνειτοσυλλεχθέντασκεδασμόRamanστησχισμήεισόδουτουφασματογράφου.. 11; Ναδιαθέτειαυτοματοποιημένημέθοδοβαθμονόμησηςπολλαπλώνσημείωνγιαβέλτιστηφασματική βαθμονόμηση.Τοπρότυπουλικόαναφοράς(Neon)πρέπειναπαρέχεισημείαδεδομένωνγιαβαθμονόμησησεόλοτοφάσμαφάσματος.. 12; ΑυτόματηβαθμονόμησηάξοναΧμέσωμιαςλυχνίαςneonγιαεξασφάλισησταθερότηταςκαιαποφυγής μετατόπισης(drift)λόγωπεριβαλλοντικώνσυνθηκών.. 13; Τοσύστημαπρέπειναείναιικανόναεκτελεί: - ΜετρήσειςπόλωσηςRaman(Ramanpolarization) - Έλεγχοτωνσυνθηκώνπόλωσης(προσανατολισμόςτουεπιπέδουτουπολωμένουφωτόςστοδείγμακαιπροσανατολισμόςτουαναλυτήμετάτοδείγμα). - ΜετρήσειςαποπόλωσηςRaman(Ramandepolarized) Όλεςοιπαραπάνωεπιλογέςπρέπειναείναιαυτοματοποιημένεςκαιναελέγχονταιαπότολογισμικό(ηεναλλαγήμεταξύτηςλήψηςπολωμένουRamanκαιτηςλήψηςαποπολωμένουRamanπρέπειναείναιαυτόματη). Η γωνιακή θέση πολωμένου αναλυτή μετά το δείγμα πρέπει επίσης να μπορεί να ρυθμιστεί με βήμα ενός βαθμού (1ο).. 14; Το λογισμικό να μπορεί να εκτελεί ανάλυση εικόνας και να προσδιορίζει το μέγεθος και το σχήματων μικροπλαστικών σωματιδίω νκαι να εκτελεί ανάλυση multivariatecurveresolution για να διακρίνει τον τύπο των πολυμερών. Στο λογισμικό πρέπει να περιλαμβάνεται βιβλιοθήκη πολυμερών.. 15; Nα έχει ικανότητα ποσοτικής ανάλυσης.. 16; Νασυνοδεύεταικαιαπόειδικόλογισμικόανάλυσηςσωματιδίων,τοοποίοναείναιικανόγιατηνακόλουθηροή εργασίας: - Ανάλυσηεικόνας:Τασωματίδιαθαπρέπεινααναγνωρίζονταιαυτόματααπότηνοπτικήεικόνα. - Επιλογήσωματιδίων:Έναιστόγραμμαπουδημιουργείταιαπότηνανάλυσητηςεικόναςπρέπειναεπιτρέπειτηνεπιλογήτουμεγέθουςτωνσωματιδίωνπουθααναλυθούν. - ΛήψηφασμάτωνRaman/ΙR:ΗσυλλογήτωνφασμάτωνRaman/υπέρυθρωνκάθεσωματιδίουπρέπειναείναιαυτόματηκαιπρέπειναεπιτρέπειτηνανάλυσητωνεπιλεγμένωνσωματιδίων. - Αναφοράστοτέλοςτηςαπόκτησηςφασμάτωνπουναπαρουσιάζειγιακάθεσωματίδιοτηχημικήταυτοποίησημέσωειδικώνβιβλιοθηκώνκαιτομήκος/πλάτος/αναλογίαδιαστάσεων.. 17; Νασυνοδεύεταιαπό Η/Υ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα: windows10professional(64-bit)Intel Corei7Processor3.0GHz,16GBRAM,1TBHD, ποντίκι,πληκτρολόγιο,2οθόνεςTFT22’’, κατάλληλη κάρτα video, DVDDrive, 3USB3.0ports, USB2.0printerport, μίασειριακήέξοδοRS232, κατάλληλη κάρτα ήχου και Έγχρωμο εκτυπωτή.. Δ; Eπιπλέον απαιτήσεις. 1; Βεβαίωση Κατασκευαστή ότι τo σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. 2; Να δοθεί εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.. 3; To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα Απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.. 4; Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού Υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου.. 5; Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας.. 6; To ανωτέρω σύστημα να εγκατασταθεί με δαπάνες του προμηθευτή και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με Υποχρέωση εκπαίδευσης του χειριστή.. 7; Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. 8; Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 9; Χρόνος παράδοσης: 4 (τέσσερις) μήνες. |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Βιολογίας | Επιδαπέδια Υπερφυγόκεντρος με 3 κεφαλές φυγοκέντρησης | 1 | 142.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Να είναι επιδαπέδια υπερφυγόκεντρος, τελευταίας τεχνολογίας για εργαστηριακές εφαρμογές στο χώρο της βασικής έρευνας. - Να επιτυγχάνει ταχύτητες περιστροφής τουλάχιστον 100.000rpm και φυγοκεντρική δύναμη τουλάχιστον 800.000xg. Ο έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής να γίνεται σε εύρος ±2 rpm της οριζόμενης ταχύτητας. - Η θερμοκρασία φυγοκέντρησης να μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 400 C σε διαβαθμίσεις του 10 C. - Να έχει σύστημα ψύξης ελεύθερο CFC. - Να διαθέτει αερόψυκτο μοτέρ κίνησης τεχνολογίας direct-drive χωρίς ψήκτρες για μέγιστη διάρκεια ζωής - Ρύθμιση χρόνου φυγοκέντρησης: έως 999 ώρες και 59 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας φυγοκέντρησης «HOLD». - Να είναι συμβατή με μεγάλο αριθμό κεφαλών, όπως κεφαλές σταθερής γωνίας (Fixed Angle), αρθρωτές κεφαλές (Swinging Bucket), Vertical και Near Vertical. - Να έχει μεγάλη οθόνη αφής LCD με ευδιάκριτη ταυτόχρονη ψηφιακή απεικόνιση: - της ταχύτητας φυγοκέντρησης - του χρόνου φυγοκέντρησης - της θερμοκρασίας φυγοκέντρησης - τα στοιχεία του χρήστη που χρησιμοποιεί την φυγόκεντρο - των επιλεγμένων προγραμμάτων επιτάχυνσης επιβράδυνσης - της απόλυτης τιμής κενού. - Η φυγόκεντρος να έχει ενσωματωμένο υπολογιστή με προ-εγκατεστημένο πρόγραμμα προσομοίωσης παραμέτρων φυγοκέντρησης για την γρήγορη εφαρμογή και βελτιστοποίηση νέων ερευνητικών πρωτοκόλλων. - Να είναι δυνατός ο υπολογισμός παραμέτρων φυγοκέντρησης (όπως Sedimentationcoefficient, refractiveindex, pelletingtime) με την χρήση του ενσωματωμένου λογισμικού της φυγοκέντρου και χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικού υπολογιστή. - Να διαθέτει προγραμματιζόμενη μνήμη 1000 προγραμμάτων των 30 σταδίων. - Να προσφέρει ηχητική ενημέρωση του χρήστη για: - Την έναρξη της φυγοκέντρησης - Το τέλος της φυγοκέντρησης - Σε περίπτωση σφάλματος - Ασφαλές άνοιγμα της πόρτας - Να διαθέτει σύστημα αποφυγής της φυγοκέντρησης της κεφαλής σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν την οποία ορίζει ο κατασκευαστής. Να περιγραφεί το σύστημα. - Να διαθέτει σύστημα εύκολης επιλογής της κεφαλής - Να διαθέτει ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού χρήσης της κεφαλής φυγοκέντρησης μέσω του Serial Number - Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της φυγοκέντρου (έναρξη και λήξη της φυγοκέντρησης), καθώς και απομακρυσμένης παρακολούθησης της διαδικασίας και των παραμέτρων της φυγοκέντρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και κινητού τηλεφώνου. - Το ενσωματωμένο λογισμικό της φυγοκέντρου να διαθέτει δυνατότητα αποστολής e-mail διαγνωστικής αξίας σε περίπτωση σφάλματος της φυγοκέντρου, ή οποιασδήποτε διακοπής της διαδικασίας της φυγοκέντρησης. - Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με ενημέρωση του χρήστη μέσω της οθόνης της φυγοκέντρου, με ηχητικό σήμα, καθώς και με διαγνωστικά μηνύματα με πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. - Δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 50 διαφορετικών λογαριασμών χρηστών σε τρείς διαβαθμίσεις ασφαλείας, μέσω χρήσης συνθηματικού. Να υπάρχει σύστημα καταγραφής του ιστορικού σε αρχείο. Να είναι δυνατή η εξαγωγή των στοιχείων του ιστορικού μέσω θύρας usb. - Να έχει την δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη διαγραμμάτων ταχύτητας περιστροφής/θερμοκρασίας προς χρόνο, προς έλεγχο της επαναληψιμότητας των πειραματικών διαδικασιών φυγοκέντρησης - Να έχει δυνατότητα φυγοκέντρησης ζώνης και συνεχούς ροής. - Σε περίπτωσης ανισοκατανομής φορτίου να διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία της φυγοκέντρησης. - Να έχει την δυνατότητα χρήσης φίλτρων (pharmaceutical grade) ή HEPA για απόλυτη προστασία του χρήστη σε περίπτωση φυγοκέντρησης μολυσματικών δειγμάτων. - Να παράγει χαμηλά επίπεδα θορύβου <52 dBa. - Να έχει βάρος μικρότερο από 500 κιλά - H υπερφυγόκεντρος να συνοδεύεται από τις εξής κεφαλές: - Κεφαλή φυγοκέντρησης τύπου Swinging-Bucket, με έξι θέσεις για δείγματα, μέγιστης χωρητικότητας 6x38,5ml, κατασκευασμένη από τιτάνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 32.000rpm, και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 175.000xg. - Κεφαλή φυγοκέντρησης τύπου σταθερής γωνίας, με δώδεκα θέσεις για δείγματα, μέγιστης χωρητικότητας 12x13,5ml, κατασκευασμένη από τιτάνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 70.000rpm και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 450.000xg. - Κεφαλή φυγοκέντρησης τύπου σταθερής γωνίας, με 100 θέσεις για δείγματα, μέγιστης χωρητικότητας 100x1ml, κατασκευασμένη από αλουμίνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 25.000rpm και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 92.500xg. - Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα του. - H προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιησει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης . - Η συμμόρφωση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύεται με επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. - Η φυγόκεντρος να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. - Χρόνος παράδοσης:42 (σαρανταδύο) ημέρες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Βιολογίας | Συσκευή μέτρησης μεγέθους και σχήματος κόκκων ιζήματος με εύρος μέτρησης από 25μm έως 30mm | 1 | 41.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Συσκευή μέτρησης μεγέθους και σχήματος κόκκων ιζήματος (άμμου, ιλύος-αργίλου) με την οπτική μέθοδο της dynamic image analysis. - Μέθοδος ανάλυσης εικόνας με κάμερα : DynamicImageAnalysis. - Σύστημα μέτρησης πολλών μορφολογικών παραμέτρων (πάνω από 30) όπως μέγεθος, σχήμα, μορφή, επιφάνεια, πυκνότητα, διαφάνεια, σκληρότητα ταυτόχρονα σε μια ανάλυση. - Δυνατότητα τρισδιάστατης ανάλυσης και απεικόνισης των κόκκων. - Δυνατότητα παροχής αναλογιών σχήματος του πάχους/πλάτους, πλάτους/πάχους, μήκους/πάχους, πάχους/μήκους. - Εύρος μετρήσεων: θα προτιμηθεί το σύστημα ανάλυσης να κυμαίνεται από 25μm και τουλάχιστον μέχρι 30mm. - Τα σύστημα συνοδεύεται από κάμερα υψηλής απόδοσης (περίπου 2500 x 2000 pixels) με δυνατότητα μεγέθυνσης (πάνω από 60 fps) για μεγαλύτερη ανάλυση σε διαφορετικά κλάσματα ιζημάτων. - Υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας δειγμάτων με λήψη τουλάχιστον 100 εικόνων ανά δευτερόλεπτο. - Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε Η/Υ με ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου, συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. - Το διαθέσιμο λογισμικό πρέπει να διαθέτει επιλογή αποθήκευσης διαφορετικών ρυθμίσεων (πρωτόκολλα) για χρήση από πολλαπλούς χρήστες - Η βιβλιοθήκη που θα δημιουργεί το λογισμικό για μετα-ανάλυση των ιζημάτων θα πρέπει να απομονώνει και να συγκρίνει παραμέτρους ενδιαφέροντος και φίλτρα για μελλοντικές αναλύσεις. - Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του μηχανήματος. Χρόνος παράδοσης: 42 ημέρες Εγγύηση καλής λειτουργίας: ένα (1) έτος Άλλες απαραίτητες συνοδευτικές παροχές - Κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου.: 5έτη - Εγκατάσταση με επίδειξη-εκπαίδευση του προσωπικού και έλεγχο καλής λειτουργίας |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Βιολογίας | Κυτταρομετρητής ροής με 2 laser & υπολογιστή | 1 | 57.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Με την παράδοση του κυτταρομετρητή να δοθούν αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας του κυτταρομετρητή, υπολογιστής κατάλληλα διαμορφωμένο, λογισμικό, συμβατός εκτυπωτής, οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς ανάγκη αγοράς άλλου εξοπλισμού. - Για την ποιοτική παραλαβή του κυτταρομετρητή, με την παράδοση του, να δοθεί τουλάχιστον μια συσκευασία από όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και αντιδραστήρια. Να αναφερθούν. - Nα αναφερθούν τουλάχιστον οι εφαρμογές σχετικά με ανοσολογία και μικροβιολογία, στις οποίες να έχει αξιολογηθεί ο κυτταρομετρητής. - Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας. Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο laser (488nm, και 640nm ή αντίστοιχα). Nα αναφερθεί ο χρόνος ζωής των laser και να αναφέρεται σε επίσημο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρίας. - Οι πηγές laser να είναι σταθερές χωρίς ανάγκες ευθυγράμμισης. - Να μπορεί να αναλύει τις παρακάτω παραμέτρους: FSC, SSC και τουλάχιστον 4 μονοκλωνικά αντισώματα ταυτόχρονα σε γραμμική ή λογαριθμική μορφή. Να αναφερθούν οι φθορισμοί από κάθε laser και η δυνατότητα μέτρησης επιπλέον μονοκλωνικών αντισωμάτων ταυτόχρονα. - Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα που να περιγράφει αναλυτικά την διάταξη των laser και των PMTs καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά τους. - Nα αναφερθεί το είδος της κυβέτας. - Να διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία και αρχιτεκτονική οπτικών για την ανίχνευση του μέγιστου των φθορισμών και της ευαισθησίας. - Να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, για το FITC (≤ 75 MESF) και για το PE (≤ 55 MESF). - Nα αναφερθεί ο τρόπος ελαχιστοποίησης της επιμόλυνσης ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ≤0.1% επιμόλυνσης. - Να μπορεί να αναλύει μικρούς όγκους δειγμάτων σε σωληνάρια. - Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης σωματιδίων με ελάχιστο μέγεθος τουλάχιστον τα 0.5 μm. - Nα διαθέτει προ ρυθμισμένες τιμές ροής για διαφορετικά μεγέθη του πυρήνα. Να αναφερθούν τα διαφορετικά μεγέθη. - Να μπορεί να μετρά διαφορετικά μεγέθη του πυρήνα από τουλάχιστον 5 μm μέχρι και τουλάχιστον 40 μm. - Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής από 10–100 μL/min - Να διαθέτει υψηλή επεξεργασία ψηφιακού σήματος ≥24 bit για καλύτερη ανάλυση. - To εύρος της απεικόνισης να καλύπτει τουλάχιστον ≥7 λογαριθμικές κλίμακες για όλες τις παραμέτρους. - Να μπορεί να πραγματοποιεί αντιστάθμιση της χρωματικής αλληλοεπικάλυψης (compensation) τόσο αυτόματα, όσο και χειροκίνητα. - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από το FSC ως κατώφλι ανίχνευσης σημάτων (threshold) και οποιαδήποτε επιπλέον παράμετρος (σκέδασης ή φθορισμού) ως δεύτερο κατώφλι ανίχνευσης σημάτων (threshold). - Να συλλέγονται τουλάχιστον τα εξής σήματα του παλμού: ύψος, μήκος και εμβαδόν από κάθε ανιχνευτή των δύο laser. - Να αναφερθεί ο τρόπος μέτρησης του χρόνου. - Nα πραγματοποιεί ανάλυση τουλάχιστον μέχρι και 10.000 κύτταρα ανά δευτ/πτο. - Να πραγματοποιείται κύκλος πλύσης στην έναρξη και στο κλείσιμο του κυτταρομετρητή. - Ο κυτταρομετρητής να χρησιμοποιεί ως συνιστώμενο υγρό περιροής, φιλτραρισμένο και απεσταγμένο νερό με αντιβακτηριακό παράγοντα, για μείωση κόστους των αναλωσίμων. - Να βασίζεται στην τεχνολογία υδροδυναμικής εστίασης μέσω υγρού περιροής για όλα τα πειράματα σε όλες τις ταχύτητες. - Ο κυτταρομετρητής να μπορεί να μπει και σε απαγωγόνηματικής ροής χωρίς την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης και να διαθέτει βάρος μέχρι έως 15 κιλά. Να αναφερθούν και οι διαστάσεις του αναλυτή. - Ο κυτταρομετρητής να δύναται να αναβαθμιστεί με σύστημα δειγματοληψίας τόσο για σωληνάρια κυτταρομετρίας, όσο και για πλάκες μικροτιτλοδότησης 48 και 96 θέσεων (να περιγραφούν). - Να δύναται να αναβαθμιστεί με υπομονάδα ώστε να υπάρχει η επιλογή 4 φθοριοχρωστικών από την 488nm laser ή 2 φθοριοχρωστικών από την 488nm laser και 2 φθοριοχρωστικών από την 640nm laser για διεύρυνση των επιλογών. Σε αυτή την περίπτωση να συνοδεύεται από κιτ επιπλέον οπτικών φίλτρων. Να αναφερθούν τα επιπλέον φίλτρα. - O προσφερόμενος κυτταρομετρητής να μπορεί να αναβαθμιστεί με barcodereader. Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ - Να περιγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή και του έγχρωμου εκτυπωτή. - Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να είναι απόλυτα συμβατό και με εφαρμογές σφαιριδομετρίας. - Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα προσθήκης αντιδραστηρίων σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας για την μελέτη κινητικών αντιδράσεων. - Nα αναφερθεί η συμβατότητα μεταξύ των αντιδραστηρίων της εταιρίας και του αναλυτή. - Να μπορεί ο χειριστής να δημιουργεί panel ανάλυσης και να εκτυπώνονται αυτόματα προεπιλεγμένα αποτελέσματα ασθενών ανά panel. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να εξάγονται αυτόματα σε αρχεία τύπου excel και powerpoint. - Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων και προτυποποίησης με αναπαράσταση σε διαγράμματα Levey-Jennings παραμέτρων επιλογής του χρήστη. - Nα αναφερθεί ο τρόπος μέτρησης του απόλυτου αριθμού κυττάρων (με πρότυπα σφαιρίδια ή χωρίς σφαιρίδια). - Nα διαθέτει τον πιο σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της κυτταρομετρίας ροής (FCS.3). - Να αναφερθούν τα έτοιμα πρωτόκολλα που διαθέτει ο κυτταρομετρητής για εφαρμογές. - Να αναφερθούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά του λογισμικού. Χρόνος παράδοσης: 3 (τρείς) μήνες Εγγύηση καλής λειτουργίας: Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Άλλες παρατηρήσεις - Ο αναλυτής θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργικότητα και να διενεργηθεί εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού σε θέματα χειρισμού και βασικής προληπτικής συντήρησής του για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Βιολογίας | Κλιματικός θάλαμος αναπτυξης φυτών | 1 | 24.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α. Αποτελείται από: Θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών (κλιματικός θάλαμος) με τις κάτωθι προδιαγραφές:. Θάλαμος ελεγχόμενων συνθηκών (κλιματικός θάλαμος).. Να είναι επιδαπέδιος και τροχήλατος.. Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 1.200 λίτρα τουλάχιστον.. Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: -50C…+450C (με φωτισμό κλειστό) +50C…+450C (με φωτισμό ανοικτό). Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0.5οC ή καλύτερη.. Ομοιογένεια θερμοκρασίας: ± 1,0 οC ή καλύτερη.. Εύρος ρύθμισης υγρασίας: 40-80%RH (φωτισμός ανοικτός) 40-90%RH (φωτισμός κλειστός). Ακρίβεια υγρασίας 1% RH ή καλύτερη.. Ομοιογένεια υγρασίας : ± 2% RH ή καλύτερη.. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος για την ανάπτυξη των φυτών από 150mm έως 1.300mm τουλάχιστον.. Να διαθέτει επιφάνεια για την ανάπτυξη των φυτών 0,30m2 ανά ράφι (0.60cmx0.50cm) τουλάχιστον.. Να διαθέτει ροή αέρα με ομοιομορφία 0, 2 m/s στα ράφια και να είναι ρυθμιζόμενη με % διαβάθμιση μέσω του ελεγκτή.. Να διαθέτει ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για εύκολο καθαρισμό.. Ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης.. Το μπροστινό πάνελ να είναι από zincor steel και βαμμένο με εποξική βαφή για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.. Να διαθέτει πόρτα με κλείδωμα ελατηρίου, μαγνητική φλάντζα και κλειδαριά ασφαλείας.. Να διαθέτει τροχούς με ενσωματωμένα φρένα για εύκολη μετακίνηση και έλεγχο.. Να διαθέτει θύρα εισόδου διαμέτρου 80 mm Ø τουλάχιστον.. Να διαθέτει πολλαπλών χρωμάτων οθόνη αφής διαστάσεων 15x10 εκατοστά τουλάχιστον για εύκολη χρήση και παρατήρηση.. Να διαθέτει συναγερμό ανοιχτής πόρτας με ρυθμιζόμενη λειτουργία χρονικού ορίου.. Να διαθέτει σχισμές για τη σύνδεση και την ενσωμάτωση εξωτερικών συσκευών (έλεγχος CO2, αυτόματο πότισμα / αερισμός, αναδευτήρες) με τον ελεγκτή.. Να διαθέτει μηχανική ψύξη ελεύθερο CFC με αεροστεγές συμπυκνωτή.. Να διαθέτει τεχνολογία θέρμανσης διπλής απόδοσης με παράκαμψη θερμού αέρα και ηλεκτρικές αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγαλύτερη μετάδοση της θερμότητας και υψηλότερη απόδοση.. H υγρασία να γίνεται από γεννήτρια υπερήχων με αυτόματο έλεγχο στάθμης νερού και λειτουργία αυτοκαθαρισμού.. Η αφύγρανση να γίνεται με συμπύκνωση (συστήματα φυσικής αφύγρανσης αποκλείονται).. Να διαθέτει PT100 class A αισθητήρα θερμοκρασίας και χωρητικό αισθητήρα υγρασίας.. Να διαθέτει δυναμική ροή αέρα με ανεμιστήρα EC.. Να διαθέτει ρυθμιζόμενες πλευρικές θύρες για ανανέωση του αέρα.. Να διαθέτει ανεξάρτητους θερμοστάτες για μέγιστα και ελάχιστα όρια θερμοκρασίας.. Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία διακοπής, σε περίπτωση υπερβολικής θέρμανσης ή ψύξης.. Να διαθέτει διαμορφώσιμα όρια μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας και υγρασίας.. Να διαθέτει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς για τα όρια της ζώνης θερμοκρασίας και υγρασίας.. Ο ελεγκτής να μπορεί να ελέγχει κάθε διαθέσιμη περιβαλλοντική παράμετρο (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, ροή αέρα, CO2 και συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές).. Να διαθέτει φιλικό πρόγραμμα επεξεργασίας για τη δημιουργία 32 προγραμμάτων 24 τιμών το καθένα, επιτρέποντας τον σχεδιασμό σύνθετων και περιεκτικών προγραμμάτων κλιματικής προσομοίωσης.. Με προστασία με κωδικό πρόσβασης των λειτουργιών του ελεγκτή.. Με διαχείριση, παρακολούθηση και καταγραφή όλων των ειδοποιήσεων.. Να διαθέτει non-volatile memory, που επιτρέπει την αυτόματη επανεκκίνηση προκαθορισμένων σημείων ρύθμισης ή προγραμμάτων που βρίσκονταν σε εξέλιξη λόγω διακοπής ρεύματος, χωρίς απώλεια δεδομένων.. Με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των λειτουργιών και των ενεργών εξαρτημάτων του εξοπλισμού, επιτρέποντας τη γρήγορη και ακριβή διάγνωση σε περίπτωση δυσλειτουργίας.. Δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού συμβάντων με εξωτερικές εντολές και με εξωτερικές συσκευές.. Με γραφική προβολή προγραμμάτων και κλιματολογικών μεταβλητών.. Τροφοδοσία: 220-240VAC/5 0Hz.. Να διαθέτει σήμανση CE και ISO 9001 του κατασκευαστή και προμηθευτή.. Να διαθέτει εσωτερικές διαστάσεις 1.300 x 1.300 x 650 (HxWxD) (mm) τουλάχιστον.. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον.. Να συνοδεύεται από: Έξι (6) ανοξείδωτα ράφια με 4x11W λάμπες tubularwhiteLED έως +250 μmoles/m²s ανά ράφι και να μπορεί να δεχτεί έως οκτώ ράφια.. Χρόνος παράδοσης: 56 (πενήντα έξι) ημέρες.. Β. Επίσης να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά: Εξωτερικό δοχείο τροφοδοσίας με απιονισμένο νερό 20 liters με floatswitch, wiring, pressurepumpandsecuritylevel. Εσωτερική γυάλινη πόρτα για την παρατήρηση των δειγμάτων χωρίς τη διατάραξη των συνθηκών λειτουργίας (θερμοκρασία, υγρασία). Κβαντικό μετρητή φωτός ενσωματωμένο στον ελεγκτή για τη διαχείριση των εντάσεων φωτός σε μmoles / m²). Κατάλληλο λογισμικό με δυνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων και µεταφοράς τους σε Η/Υ µέσω θύρας Ethernet που περιλαµβάνεται με τρεις βασικές λειτουργίες: a. Να καταγράφει και να προβάλλει σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα σημεία ρύθμισης, τις μεταβλητές λειτουργίας και τη συμπεριφορά του εξοπλισμού. Επίσης, να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά στοιχεία του θαλάμου, τις διαδικασίες που εκτελούνται, τα σφάλματα, τους συναγερμούς και να επιτρέπει τη διαμόρφωση των περιοδικών ειδοποιήσεων ή των συναγερμών ενεργοποιούμενων από απόσταση (μέσω email ή SMS, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνδέσεις και εξαρτήματα). b. Να επεξεργάζεται των δεδομένων που καταγράφονται από το πρόγραμμα καταγραφής. Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης και εξαγωγής των περιεχομένων αρχείων καταγραφής σε άλλους τύπους αρχείων και να αναλύσετε τα δεδομένα σε άλλο λογισμικό διαχείρισης δεδομένων (Excel, Star Office, Access). c. Με αυτή την εφαρμογή να απλοποιεί τη δημιουργία προγραμμάτων και την ενσωμάτωσή τους στον ελεγκτή του θαλάμου. CO2 Control and monitoring unit με περιοχήμέτρησηςέως 2.000 PPM. Aκρίβεια μέτρησης 1,5%. Σύστημα εξουδετέρωσης CO2, για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από τα επίπεδα περιβάλλοντος. Προσομοίωση δροσιάς και ομίχλης. Αυτόματη άρδευση. Κιτ αερισμού για την μελέτη των φυκιών και των υδροπονικών καλλιεργειών. Κιτ φωτισμού υψηλής απόδοσης (+1.000 μmoles / m²) με σύστημα εξαγωγής θερμότητας. Μονάδες LED με σταθερή φασματική κατανομή και με ρυθμιζόμενη φασματική κατανομή.. |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Βιολογίας | Σύστημα ελεγχόμενης κίνησης με μικροχειριστήρια και μικροεγχυτές | 1 | 23.500,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τα σύστημα μικροχειριστηρίων ηλεκτροφυσιολογίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω παρελκόμενα και να είναι πλήρες συμβατό με το υπάρχoν στερεοσκόπιο (OLYMPUSSZX16) του εργαστηρίου : - (2 τεμάχια) Χειροκίνητο σύστημα αδρής (Coarse) κίνησης τριών αξόνων X-Y-Z, με εύρος κίνησης ≥30mm σε κάθε άξονα, με μηχανισμούς επιστροφής και περιστροφής για την εύκολη εναλλαγή δειγμάτων ή μικροεγχυτών. - (2 τεμάχια) Εργονομικό υδραυλικό (λαδιού) σύστημα λεπτής (Fine) κίνησης τριών αξόνων X-Y-Z, με εύρος κίνησης 10mm σε κάθε άξονα, με κάθετο και ανάστροφο χειριστήριο τύπου «Joystick», με κοχλίες ρύθμισης της κίνησης ανά 250μm/περιστροφή και ακρίβεια βήματος 2μm, με σύστημα συγκρατήσεως εγχυτήρων. - (1 τεμάχιο) Μικροεγχυτή με πίεση αέρος, με 2 κοχλίες πίεσης Coarse-Fine, με έμβολο κίνησης ≥40mm, συμπεριλαμβάνοντας μεταλλικό εγχυτή και σωλήνα μήκους ≥1.2m. - (1 τεμάχιο) Μικροεγχυτή με πίεση λαδιού, με έμβολο κίνησης ≥20mm, με κοχλία ρύθμισης της πίεσης ανά 500μm/περιστροφή, με ενσωματωμένη σύριγγα (10µl/περιστροφή), συμπεριλαμβάνοντας μεταλλικό εγχυτή και σωλήνα μήκους ≥1m. - (1 τεμάχιο) Βάση στήριξης των χειριστηρίων για τον ορθοστάτη του υπάρχοντος στερεοσκοπίου. Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Βιολογίας | Θάλαμος σταθερών συνθηκών για επώαση αγών & προνυμφών | 1 | 12.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ψυχόμενος κλιματικός θάλαμος με ρύθμιση του φωτισμού για την επώαση αυγών και προνυμφών ασπονδύλων και κατώτερων σπονδυλωτών. Ο κλιματικός θάλαμος / κλίβανος πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Χωρητικότητα: 384 lt. 2) Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής και εσωτερικό του θαλάμου εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα, DIN 1.4301, σε ενιαίο φύλλο με βαθιά εξέλαση που εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και προστασία των αντιστάσεων από υγρά. 3) Ο κλίβανος να διαθέτει δύο πόρτες, μια εσωτερική υάλινη για παρατήρηση των δειγμάτων χωρίς διαταραχή της θερμοκρασίας του θαλάμου και μία εξωτερική κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα, η οποία κλείνει αεροστεγώς με διπλό λάστιχο και διπλό μηχανισμό μανδάλωσης πάνω και κάτω. 4) Να έχει σύστημα φωτισμού λευκού ψυχρού φωτός 6500 Κ και λευκού θερμού φωτός 2700 Κ, στα εσωτερικά, πλαϊνά τοιχώματα, με δυνατότητα ρύθμισης από 0 έως 100 % σε βήματα 1 % και δυνατότητα προγραμματισμού σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία σε αναβαθμίδες. # 6) Να διαθέτει σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρος μέσω του ανεμιστήρα που διαθέτει το σύστημα PELTIER, για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα εντός του θαλάμου (καλύτερη Ισοκατανομή Θερμοκρασίας), καθώς και για την εισαγωγή νέου αέρα, με χαμηλό θόρυβο και χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 6) Ο κλίβανος να φέρει ψυκτική διάταξη που λειτουργεί με βάση το φαινόμενο PELTIER και να μην έχει συμπιεστή. 7) Η θερμοκρασία στο θάλαμο εργασίας να ρυθμίζεται από +0C μέχρι τους +70C και με φως από 10 έως 40C. 8) Η επιλογή της θερμοκρασίας λειτουργίας (setpoint) γίνεται με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου (0,1ºC). Η ένδειξη της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι ψηφιακή με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου (0,1ºC). 9) Ηλεκτρονικό controllerPID για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με ενσωματωμένο αυτοδιαγνωστικό σύστημα για γρήγορη αναγνώριση του λάθους. Επιπλέον, ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη (1 λεπτού - 99 ημέρες), η θερμοκρασία να σταματά μετά τον προεπιλεγμένο χρόνο λειτουργίας. 10) Nα έχει άριστη μόνωση, που να εξασφαλίζει ότι το εξωτερικό του κλιβάνου θα παραμείνει ψυχρό κατά τη λειτουργία. 11) Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες σε όλο το εσωτερικό τοίχωμα του κλίβανου, εντός διαμορφωμένων αυλακών που παράλληλα εξυπηρετούν ως στηρίγματα των ραφιών. Να εξασφαλίζεται μέγιστη ισοκατανομή θερμοκρασίας. 12) Να έχει πίνακα αφής για προγραμματισμό όλων των λειτουργιών με έγχρωμη απεικόνιση σε 2 οθόνες TFT.Οι διαθέσιμες παράμετροι στον πίνακα ελεγχου να είναι: Θερμοκρασία, χρόνος προγραμματισμού, χρόνος ζωνών και θερινή /χειμερινή ώρα. # 13) Να έχει υψηλών προδιαγραφών 2 θερμοστοιχεία Pt 100, ClassA (4 καλωδίων). 14) Να έχει λογισμικό σε USBstick για την ανάγνωση, προγραμματισμό , μεταφορά και οργάνωση των δεδομένων, μέσω Ethernetinterface η θύρα USB. 15) Να υπάρχει παρακολούθηση υπερβολικής θερμοκρασίας, κατηγορία προστασίας 3.3 ή ρυθμιζόμενος περιοριστής θερμοκρασίας, κατηγορία προστασίας 2, επιλέξιμη στην οθόνη. 16) Να έχει επιπλέον ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης και θερμοκρασίας "ASF", ακολουθώντας αυτόματα την τιμή ρύθμισης σε ένα προκαθορισμένο εύρος ανοχής, συναγερμό σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή υποθέρμανσης, η λειτουργία θέρμανσης απενεργοποιείται σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 17) Ψηφιακή οθόνη (LED) της πραγματικής και της προκαθορισμένης θερμοκρασίας καθώς και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας. 18) Αυτόματο διαγνωστικό σύστημα για ανάλυση σφάλματος. # 19) Τεκμηρίωση πρόγραμμα αποθηκευμένο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 20) Να έχει ρόδες με φρένο. 21) Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50HZ. Οι κλιματικοί θάλαμοι - κλίβανοι να συνοδεύονται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης στους 37C και στους 10C από τον ποιοτικό έλεγχο του κατασκευαστή Οίκου. Ο κλίβανος να παραδίδεται πλήρης και έτοιμος για χρήση χωρίς καμία προσθήκη ή αλλαγή και είναι σύμφωνος με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής: GS-test, IEC 335, VDE 0700, καθώς και με DIN 12880, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010. Να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής οίκος είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Βιολογίας | Θερμικός κυκλοποιητής PCR | 1 | 6.500,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Θερμικός κυκλοποιητής 96 πηγαδιών όγκου 0.2mL, που θα δέχεται μεμονωμένα σωληνάρια ή σωληνάρια εν σειρά (strip PCR tubes των 8 σωληναρίων). - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενους θερμικούς κυκλοποιητές - Να διαθέτει λειτουργία διαβάθμισης θερμοκρασίας (gradient) τουλάχιστον σε ένα κυκλοποιητή, ή να μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργεί σε τουλάχιστον 6 διαφορετικές θερμοκρασίες. - Να επιτυγχάνει ταχεία θερμοκυκλοποίηση (όπως θα φαίνεται από την ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας) υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας (όπως θα φαίνεται από την ακρίβεια και από την ομοιομορφία της θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται). - Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας του μπλοκ να είναι τουλάχιστον 4º C/sec και ο ρυθμός ψύξης τουλάχιστον 3º C/sec - Να διαθέτει ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας +- <0.25 °C. - Να διαθέτει στοιχεία peltier. - Να διαθέτει θερμαινόμενο κάλυμμα του οποίου η μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 109 °C ή περισσότερο. - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνηαφής, φιλική προς το χρήστη. - Να διαθέτει θύρα USB για τη υποδοχή συσκευής αποθήκευσης και θύρα ethernet για τη σύνδεση σε δίκτυο. - Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. - Το εύρος όγκου αντίδρασης PCR να είναι τουλάχιστον 10-50μl. - Να αναφέρεται ο (κατά προσέγγιση) χρόνος παράδοσης του θερμοκυκλοποιητή (θα συνεκτιμηθεί) από την Προμηθεύτρια Εταιρεία. - Να λειτουργεί σε κύκλωμα ρεύματος 100 – 240 V Χρόνος παράδοσης: 3 (τρεις) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Βιολογίας | Θάλαμος νηματικής ροής για μικρόβια laminarflow cabinet | 1 | 7.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι βιολογικής ασφάλειας, κλάσης II (τύπου A2). • Το εσωτερικό του μήκος να είναι τουλάχιστον 1,3 m. • Να περιλαμβάνει ένα φίλτρο ULPA με απορροφητικότητα με ικανότητα κατακράτησης 99,9995% για σωματίδια 0,12 μm και δυο (2) φίλτρα HEPA με ικανότητα κατακράτησης 99,99% για σωματίδια 0,3 μm, τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα κατά EN 12469. • Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 % - 30%. • Η λάμπα UV να έχει ένταση μεγαλύτερη από 1000 lux και να μπορεί να ρυθμιστή εύκολα η χρονική διάρκεια κατά αυτόματο τρόπο είτε σε συνεχή λειτουργία είτε με χρονική ρύθμιση από 0 εως 24 h. • Να διαθέτει δύο φυγοκεντρικά μοτέρ ένα DC με μέγιστη ισχύ 190 W και ένα EC με μέγιστη ισχύ 170 W, τα οποία έχουν πολύ μικρή ένταση θορύβου (58 dΒ) και προσφέρουν πολύ καλή ομοιομορφία στην ροή του αέρα. • Η ταχύτητα του αέρα να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και μετριέται όπως και ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο κάτι που εξασφαλίζει σταθερή και ομοιόμορφη ροή αέρα. • Το μπροστινό τζάμι να έχει εργονομική κλίση 10% που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη. • Να διαθέτει δυο γυάλινα πλευρικά τοιχώματα για να μπορεί να εισχωρεί το φυσικό φως. Το κάθε τζάμι να διαθέτει δυο οπές για εύκολη τοποθέτηση επιπλέων παροχών εντός του θαλάμου. • Το εσωτερικό του θαλάμου να αποτελείται από αποσπώμενο ανοξείδωτο ατσάλι για να μπορεί εύκολα να αποστειρωθεί και να καθαριστεί. • Το μπροστινό παράθυρο να μπορεί να μετακινηθεί έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη πρόσβαση για τον καθαρισμό του εσωτερικού του θαλάμου. • Ο θάλαμος να περιλαμβάνει δυο εσωτερικές πρίζες αδιάβροχες (κατηγορία ΙP 44) οι οποίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη κάτι που προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. • O θάλαμος να διαθέτει ανιχνευτή εξωτερικής κίνησης. Εάν δεν ανιχνευθεί κίνηση του προσωπικού για 15 min ο θάλαμος να τίθεται σε λειτουργία ECO για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και αύξησης του χρόνου ζωής των φίλτρων. • Ο πίνακας χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα αφής και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) στην οποία εμφανίζονται η κατάσταση λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί. • Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τα εξής : Ø Μπλοκάρισμα του φίλτρου Ø Ζημιά του φίλτρου Ø Όταν η διάρκεια ζωής του φίλτρου φτάνει στο τέλος Ø Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό σε θέση παραπάνω από όριο - Στην τιμή να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού και η εγκατάσταση. • Να φέρει CE Mark. • Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά EN12469 ή ισοδύναμο Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον τρία (3) έτη. Χρόνος παράδοσης: 35 (τριανταπέντε) ημέρες Απαιτείται επίσης δήλωση του κατασκευαστή ότι έχει αποδεχθεί έναντι της συμμετέχουσας εταιρείας την εκτέλεση τής συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτή της εν λόγω προμήθειας |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Βιολογίας | Συσκευή αυτοματοποιημένης ηλεκτροφόρησης Tapestation instrument | 1 | 33.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Σύστημα προσδιορισμού μεγέθους και ποιοτικού ελέγχου νουκλεϊκών οξέων: DNA (τουλάχιστον από 35 bp και άνω), RNA και cfDNA. - Να μπορεί να αναλύσει έως 16 δείγματα σε κάθε τρέξιμο. - Nα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη προετοιμασία και ανάλυση των δειγμάτων- χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την ανάλυση λιγότερων ή ενός και μόνο δείγματος. - Το σύστημα να απονέμει αυτόματα αντικειμενική βαθμολόγηση της ακεραιότητας του RNA (RNA Integrity Number (RIN) -ίδιας ή ισοδύναμης της βιβλιογραφικά υποστηριζόμενης κλίμακας) και του του DNA (DNA Integrity Number, DIN). - Ο χρόνος ανάλυσης ανά δείγμα να μην ξεπερνάει τα 2 λεπτά. - Να περιλαμβάνει laptop και το απαραίτητο λογισμικό για τις αναλύσεις. - Το σύστημα να συνοδεύεται από αναλώσιμα κατάλληλα για την αξιολόγηση της καλής λειτουργίας του συστήματος από τον ίδιο τον χρήστη. - Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Χρόνος παράδοσης: 30 (τριάντα) ημέρες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Βιολογίας | Ρομποτικό σύστημα για συνδυαστικά πιπεταρίσματα ακριβείας | 1 | 23.560,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πιπεταδώρος 96 θέσεων με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον: - Να έχει εύρος όγκου 5-200μL με βήμα ρύθμισης 0.2μL. - Να διαθέτει 96 ξεχωριστά ακροφύσια σε διάταξη πλάκας μικροτιτλοδότησης 8x12. - Να υπάρχει δυνατότητα φόρτωσης πλακών τουλάχιστον 380 θέσεων με τον κατάλληλο υποδοχέα. - Να έχει κοινή αρχή λειτουργίας με μια κοινή πιπέτα χειρός μετατόπισης αέρα με διαφοροποίηση στην κίνηση της κεφαλής της πιπέτας σε δύο άξονες, έναν οριζόντιο (x) και έναν κάθετο (z). - Η κεφαλή της πιπέτας να κινείται μόνο στον οριζόντιο άξονα x όταν βρίσκεται στο ανώτερο σημείο. - Να διαθέτει δύο υποδοχείς για πλάκες μικροτιτλοδότησης, καθένας με δύο θέσεις εργασίας, οι οποίοι να κινούνται στον κάθετο άξονα (y) και να επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση 4 διαφορετικών πλακών μικροτιτλοδότησης SBS. - Να έχει ρυθμιζόμενα στηρίγματα βάσης για σωστή και ευθυγραμμισμένη τοποθέτηση του συστήματος σε όλες τις επιφάνειες. - Το σύστημα να είναι συμβατό με Lite Touch Tip Ejection System. - Το σύστημα να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό λαβής ώστε να χρησιμοποιείται τόσο από δεξιόχειρες όσο και από αριστερόχειρες. - Να είναι πλήρως μηχανικό σύστημα. - Να μην απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. - Να διαθέτει σύστημα απόρριψης όλων των ρυγχών με μία κίνηση. - Να είναι φορητό σύστημα που να μην απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση, έχοντας βάρος ≤15kg. - Να έχει Πλάτος ≤ 40 cm Βάθος ≤ 50 cm Ύψος ≤45 cm - Να έχει ακρίβεια ±1.0% στα 200μL ±1.0% στα 100μL ±2.0% στα 20μL ±5.0% στα 5μL - Να έχει επαναληψιμότητα ≤0.5% στα 200μl ≤0.8% στα 100μl ≤1.5% στα 20μl ≤3.5% στα 5μl - Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001:2015. - Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 17025:2017. - Ο προμηθευτής να έχει ενταχθεί, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 – Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006. Κατατίθεται αντίγραφο της σχετικής Βεβαίωσης του φορέα ανακύκλωσης. - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Χρόνος παράδοσης: 42 (σαράντα δύο) ημέρες από την υπογραφή σύμβασης. |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Βιολογίας | Σύστημα προσδιορισμού μεταβολικού ρυθμού σε μικροσκοπικούς ζωντανούς οργανισμούς | 1 | 17.340,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πλήρες σύστημα μέτρησης του αναπνευστικού ρυθμού σε πραγματικό χρόνο σε οργανισμούς μοντέλα για την βιο-ιατρική έρευνα, όπως Drosophila, Daphnia, έμβρυα και νύμφες zebrafish.To σύστημα αποτελείται από: - Μια συσκευή υάλινων μικροσκοπικών θαλάμων με 24 θέσεις μέτρησης, όγκου 80 μl ανάθεση (microplatewithx 24-well glass chambers). - Αισθητήρες μέτρησης του οξυγόνου, πολλαπλής χρήσης και ενσωματωμένους μέσα σε κάθε μικροσκοπικό θάλαμο (non-invasiveandre-usable oxygen sensor spot that canbere-calibrate dandsterilizedfor multipletrials). - Μια συσκευή μέτρησης του οξυγόνου (microplate reader; 24-channel optical fluorescence oxygen reading device). - Υδατόλουτρο ανοικτής ροής νερού με δυνατότητα σύνδεσης σε συσκευή ψύξης-θέρμανσης του νερού (flow-through water bath for a single glass microplate). - Ειδικό λογισμικό για την απόκτηση και επεξεργασία των δεδομένων (automated microplate respirometry software). Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δύο (2 ) έτη |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Βιολογίας | Συστημα προσδιορισμού μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας σε zebrafish | 1 | 23.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πλήρες σύστημα μέτρησης του αναπνευστικού ρυθμού σε πραγματικό χρόνο σε ενήλικα άτομα zebrafish ή μικρού μεγέθους είδη ψαριών.To σύστημα αποτελείται από: - Μία συσκευή μέτρησης οξυγόνου για χρήση με τέσσερεις (4) μίνι αισθητήρες οπτικών ινών (fiberopticminisensors). - Τέσσερεις (4) μικρού μεγέθους (οριζόντιους / 18.5 mm), υάλινους μεταβολικούς θαλάμους - Τέσσερεις (4) μικρού μεγέθους αισθητήρες μέτρησης οξυγόνου. - Μια συσκευή συγκράτησης των miniμεταβολικών θαλάμων. - Ένα υδατόλουτρο για διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας του νερού στους miniμεταβολικούς θαλάμους. - Οκτώ αντλίες (miniatureDCpump 50-1,500 ml/min) για την κυκλοφορία του νερού - Bluetooth power strip (230 V/ 50 Hz) - DC power adapter (100-230 VAC / 50-60 Hz / 2.25A) - Συνδέσεις (adapterrings 18.5 mm) καιπλαστικέςσωληνώσεις(tubes and fittings for mini chambers horizontal). - Λογισμικό καταγραφής του αναπνευστικού ρυθμού και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δύο (2 ) έτη |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Βιολογίας | Συστημα προσδιορισμού μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας σε ασπόνδυλα και ερπετά | 1 | 14.700,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Πλήρες σύστημα μέτρησης του αναπνευστικού ρυθμού σε πραγματικό χρόνο σε χερσαίους οργανισμούς, όπως έντομα και άλλα ασπόνδυλα, αμφίβια, ερπετά και μικρού μεγέθους θηλαστικά. Αρθρωτό σύστημα μέτρησης ανταλλαγής αερίων, που περιλαμβάνει αναλυτές CO2 και O2,που να φυλάσσεται σε ανθεκτική-αδιάβροχη θήκη για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση και να μπορεί να γίνει χρήση τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο (με έξτρα μπαταρία). To σύστημα αποτελείται από: - Αναλυτής CO2 (Εύρος: 0-2000ppm) - Αναλυτή O2 με αισθητήρα ατμοσφαιρικής πίεσης για διόρθωση σήματος O2 (Εύρος: 0-100%) - Στήλες στεγνώματος για τα 1&2 (3x) - Στήλη καθαρισμού CO2 με ασβέστη σόδας - Παρατηρητή ροής (Εύρος: 0 -1 LPM) - Αντλία αερίου (3 LPM χωρίς φορτίο) - Θαλάμους ροής (Μικρού μεγέθους: 1,6 cm ID x 10 cm L & Μεγάλου μεγέθους: 3,8 cm ID x 20 cm L) - Ανιχνευτή θερμοκρασίας από ανοξείδωτο ατσάλι - Μεγάλες σακούλες αερίου (30 λίτρα x 2) - Ενσωματωμένες διεπαφές απόκτησης δεδομένων, 6 αναλογικά κανάλια (2x) - Λογισμικό απόκτησης δεδομένων - Προσαρμοσμένα αρχεία εγκατάστασης - Πακέτο αξεσουάρ (kit) (περιλαμβάνει σωλήνες, φίλτρα, βύσματα, μαλλί, γαλλικό κλειδί για ρύθμιση βαλβίδας βελόνας, κατσαβίδι, στεγανωτικό qubitac, φίλτρα PTFE για χρήση με στήλη στεγνώματος υπερχλωρικού μαγνησίου) - Εγχειρίδιο - Μεμονωμένα τροφοδοτικά για όλους τους αισθητήρες (για χρήση σε αυτόνομη λειτουργία) - Μπαταρία για εργασία πεδίου A249 Li-ion - Ανθεκτική-αδιάβροχη θήκη Χρόνος παράδοσης: 35 (τριάντα πέντε) ημέρες ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1 έτος με δυνατότητα επέκτασης |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Βιολογίας | Φασματοφωτόμετρο υπέρυθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) συνοδευόμενο με μονάδα ανάκλασης ATR και υποστηρικτικό λογισμικό | 1 | 15.500,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (FT-IR) με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Να διαθέτει περιοχή λειτουργίας από 7800 έως 350 cm-1. 2. Να διαθέτει διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0.9 cm-1. 3. Να διαθέτει απαραίτητα ανιχνευτή DLΑTGS ή DTGS, με ικανότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος . 4. Να διαθέτει σύστημα δυναμικής ευθυγράμμισης με Laser. - Να έχει λόγο σήματος προς θόρυβο τουλάχιστον 30.000:1 (μέτρηση στην περιοχή 2.100 cm-1, με διακριτική ικανότητα 4 cm-1, για σάρωση 1 min, Peak to Peak). 6. Να διαθέτει συμβολόμετρο Michelson. 7. Ο διαχωριστής δέσμης να ανήκει στα προστατευμένα οπτικά μέρη. - 8. Το όργανο να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος τουλάχιστον ±0,0005 cm-1 (στους 2.000 cm-1). - 9. Το όργανο να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος τουλάχιστον ± 0,01 cm-1. 10. Να έχει ταχύτητα κατόπτρου 2.8 mm/sec. 11. Να διαθέτει πηγή υψηλής ενέργειας από κεραμικό υλικό. 12. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση εξαρτημάτων. 13. Να διαθέτει ικανότητα εύκολης μεταφοράς, για μετρήσεις στο πεδίο. 14. Να συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: α. Πλήρη έλεγχο του οργάνου. β. Δυνατότητα διακρίβωσης των παραμέτρων του οργάνου με χρήση δείγματος πολυστυρενίου για τις παραμέτρους: - Διακριτική ικανότητα - Ακρίβεια κυματάριθμου - Επαναληψιμότητα κυματάριθμου - Επαναληψιμότητα διαπερατότητας γ. Να έχει δυνατότητα έρευνας βιβλιοθήκης. δ. Να έχει δυνατότητα πραγματοποίησης φασματικής έρευνας σε βάση δεδομένων. 15. Να υπάρχει σύστημα αυτοδιαγνωστικών στο οποίο να ελέγχονται τα ηλεκτρικά και τα οπτικά μέρη του συστήματος. Συγκεκριμένα να παρακολουθείται συνεχώς η πηγή φωτός, το laser και η υγρασία. 16. Να συνοδεύεται απαραίτητα από λογισμικό το οποίο να διαθέτει τις ακόλουθες τουλάχιστον βοηθητικές λειτουργίες ανάλυσης: α. Ποσοτικής ανάλυσης. β. Επεξεργασίας κορυφών γ. Ανάλυσης επιμολύνσεων. δ. Ταυτοποίησης ουσιών. 17. Να συνοδεύεται από σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή. 18. Nα συνοδεύεται από μονάδα μονής ανάκλασης ATR, με πρίσμα από διαμάντι. Γενικά 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών. 2. Ο προμηθευτής να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Προς απόδειξη της ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας προσκομίζεται κατάλογος εγκατάστασης τουλάχιστον 2 αντίστοιχων οργάνων κατά την τελευταία 5ετία συνοδευόμενος με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 4. Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. 5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. 6. Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. 7. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παροχή σεμιναρίου διάρκειας δύο ημερών στην ανάπτυξη μεθόδων του εργαστηρίου με το προσφερόμενο όργανο από εξειδικευμένους επιστήμονες, αμέσως μετά την παράδοση και εγκατάσταση. 8. Το σύστημα να διαθέτει CEmark. 9. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος του συστήματος (πλην του Η/Υ και του εκτυπωτή) θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015. 10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος 11. Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης 12. Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας. . Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Βιολογίας | Αναλυτής TOC-TN | 1 | 53.500,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα, πλήρης, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να λειτουργεί με την αρχή της καταλυτικής οξείδωσης του δείγματος και μετατροπής του περιεχομένου άνθρακα σε CO2, το οποίο να ανιχνεύεται με τη μέθοδο μη διασπειρώμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR). 2. Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης κατευθείαν του ολικού άνθρακα (TC) και του ανόργανου άνθρακα (IC) σε υδατικά δείγματα. 3. Να διαθέτει την ικανότητα μέτρησης και του μη πτητικού οργανικού άνθρακα (NPOC). 4. Να διαθέτει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα μέτρησης σε αέρια δείγματα του TC, CO2 και TOC. 5. Να διαθέτει ικανότητα να συνδεθεί μελλοντικά με εξάρτημα για τον προσδιορισμό του πτητικού οργανικού άνθρακα (POC) με εύρος μετρήσεων από 0 έως 500 mg/l. 6. Να διαθέτει απαραίτητα μελλοντική ικανότητα σύνδεσης με αυτόματο δειγματολήπτη υγρών δειγμάτων. 7. Να διαθέτει ικανότητα να συνδεθεί με σύστημα μέτρησης στερεών δειγμάτων (π.χ. για μετρήσεις TOC σε λάσπη και χώμα), από το οποίο και να συνοδεύεται. 8. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσδιορισμούς σε δείγματα νερών από υπερκαθαρά νερά ως διαλύματα αλάτων με υψηλές συγκεντρώσεις (όπως θαλασσινό νερό κ.λ.π.), καθώς επίσης σε δείγματα νερών με αιωρούμενα στερεά ως 0,8 mm. 9. Να διαθέτει περιοχή μέτρησης: 0.005 έως 30.000 mg/L για τον ολικό άνθρακα (ΤC) 0.005 έως 35.000 mg/L για τον ανόργανο άνθρακα (IC). 10. Να διαθέτει όριο ανίχνευσης ίσο ή καλύτερο από 4 μg/L. 11. Να διαθέτει επαναληψιμότητα καλύτερη από 1,5% CV. 12. Να διαθέτει χρόνο μέτρησης περίπου 3 min για τον ολικό άνθρακα (ΤC) και περίπου 3 min για τον ανόργανο άνθρακα (IC). 13. Η εισαγωγή του υδατικού δείγματος να γίνεται αυτόματα με σύριγγα. 14. Να διαθέτει όγκο ενέσιμου δείγματος από 10 έως 2.000 μL. 15. Να πραγματοποιεί απαραίτητα αυτόματη προσθήκη οξέος και απαέρωση του δείγματος. 16. Να πραγματοποιεί απαραίτητα αραιώσεις δειγμάτων και προτύπων. 17. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου (σωληνώσεις σύνδεσης, πρότυπα κ.τ.λ.). 18. Να διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οθόνη LCD, για αυτόνομη λειτουργία, με το λογισμικό του συστήματος το οποίο θα πρέπει να έχει τις παρακάτω λειτουργίες: - Έλεγχος – προγραμματισμός οργάνου: α. Αυτόματη επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας. β. Αυτόματη επιλογή της βέλτιστης καμπύλης εργασίας. γ. Σε περίπτωση δείγματος εκτός καμπύλης να διαθέτει λειτουργία αυτόματης επιλογής συνθηκών ανάλυσης και να επαναναλύει το δείγμα υπό αυτές τις συνθήκες. δ. Επανεκκίνηση του συστήματος σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. 19. Nα μπορεί απαραιτήτως να ελεγχθεί και από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω κατάλληλου λογισμικού το οποίο να συνοδεύει το όργανο και να έχει απαραίτητα τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων της ανάλυσης μέσω USB stick. Β. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Το σύστημα του αναλυτή άνθρακα να συνοδεύεται από μονάδα ανάλυσης στερεών δειγμάτων, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να έχει απαραίτητα τη δυνατότητα μέτρησης του ολικού άνθρακα (TC), του ανόργανου άνθρακα (IC) και του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) σε στερεά, όπως εδάφη, λάσπες, ιζήματα κ.α. 2. Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα όρια ανίχνευσης: α) Ολικός άνθρακας (TC) : 0.1 έως 30 mgr άνθρακα και δυνατότητα επέκτασης σε κλίμακα με όρια ανίχνευσης από 1 έως 20 μgr. β) Ανόργανος άνθρακας (IC): 0.1 έως 20 mgr άνθρακα. 3. Να έχει φούρνο για την οξείδωση με θερμοκρασία έως τουλάχιστον 900°C για την μέτρηση TC και έως 200°C τουλάχιστον για την μέτρηση IC. 4. Να αναλύει δείγματα με βάρος έως 1 gr και με περιεχόμενο άνθρακα έως και 30 mgr, εξαλείφοντας πρακτικά λάθη που προκύπτουν από τη μέτρηση του βάρους ή την ανισοκατανομή του περιεχόμενου άνθρακα στο δείγμα. 5. Να είναι δυνατή η ανάλυση και υδατικών διαλυμάτων με υψηλό περιεχόμενο στερεών. 6. Για την προετοιμασία του δείγματος να κάνει οξύνιση με οξύ. 7. Η μέτρηση να διαρκεί το πολύ 6 min ανεξάρτητα με το είδος του δείγματος. 8. Η εναλλαγή των αναλύσεων μεταξύ στερεών και υδατικών δειγμάτων να γίνεται εύκολα μέσω εντολών από την οθόνη της βασικής μονάδας του οργάνου. Γ. ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Το σύστημα να συνοδεύεται από μονάδα προσδιορισμού του ολικού αζώτου σε υδατικά δείγματα, με τις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Nα διαθέτει ανιχνευτή χημειοφωταύγειας. 2. Να διαθέτει περιοχή μέτρησης έως 10.000 mg/L. 3. Να διαθέτει όριο ανίχνευσης απαραίτητα ίσο ή καλύτερο από 5 μg/l. 4. Nα διαθέτει επαναληψιμότητα μέτρησης ίση ή καλύτερη από 3% CV. Η τιμή αυτή να τεκμηριωθεί από τον Κατασκευαστικό Οίκο και θα ελεγχθεί εργαστηριακά κατά την παράδοση. 5. Η διάρκεια της μέτρησης να είναι λιγότερο από 5 λεπτά. Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το σύστημα του αναλυτή άνθρακα να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα: 1. Όλα τα απαραίτητα πρότυπα διαλύματα. 2. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία (εκτός των φιαλών αερίων). 3. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή. Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου που θα του υποδειχθεί. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εξάσκηση στο λογισμικό, την εξάσκηση στη βαθμονόμηση του οργάνου και στη χρήση των επιμέρους τμημάτων και άλλων ευαίσθητων μερών του εξοπλισμού και την εφαρμογή στην ανάλυση δειγμάτων. ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προμηθευτής να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Προς απόδειξη της ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας προσκομίζεται κατάλογος εγκατάστασης τουλάχιστον 2 αντίστοιχων οργάνων κατά την τελευταία 5ετία συνοδευόμενος με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 2. Όλες οι μονάδες του συστήματος (πλην του Η/Υ) να αποτελούν προϊόντα του ίδιου κατασκευαστή οίκου. 3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος 4. Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης 5. Η εγγύηση να διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη από την παραλαβή του συστήματος και περιλαμβάνει εργασία & ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης. Η επιβεβαίωση της σχετικής εγγύησης θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΕC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. 6. Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. 7. Το φασματοφωτόμετρο να διαθέτει CE. 8. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος του συστήματος (πλην του Η/Υ) θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015. 9. Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή. 10. Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας. Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Βιολογίας | Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους (UV-VIS) διπλής δέσμης | 1 | 7.500,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Περιοχή μήκους κύματος; 190 έως 1100 nm.. Εύρος σχισμής; 1 nm. Ακρίβεια μήκους κύματος; ±0.3 nm με αυτόματη διόρθωση του μήκους κύματος. Επαναληψιμότητα μήκους κύματος; ±0.1 nm. Ρυθμός αλλαγής μήκους κύματος; 14.500 nm/min. Ταχύτητα σάρωσης μήκους κύματος; 3000 nm/min έως 2 nm/min Ικανότητα Ultra Fast Scan 29.000 nm/min. Μήκος κύματος αλλαγής λυχνίας; 295.0-364.0 nm. Διαχεόμενο φως; Μικρότερο από 0.02% σε 220.0 nm NaI Μικρότερο από 0.02% σε 340 nm NaNO2 Μικρότερο από 1.0% σε 198.0 nm KCl. Φωτομετρικό σύστημα; Διπλής δέσμης. Ακρίβεια φωτομέτρησης; ± 0.004 Abs σε 1.0 Abs (ελεγχόμενο με το φίλτρο NIST 930D) ±0.002 Abs σε 0.5 Abs ±0.006 Abs σε 2.0 Abs. Επαναληψιμότητα φωτομέτρησης; Μικρότερη από ±0.0002 Abs σε 0.5 Abs Μικρότερη από ±0.0002 Abs σε 1.0 Abs Μικρότερη από ±0.001 Abs σε 2.0 Abs. Σταθερότητα γραμμής αναφοράς (Baseline); Καλύτερη από ±0.0003 Abs/h (700 nm, μετά 1h λειτουργίας).. Επιπεδότητα γραμμής αναφοράς; ±0.0006 Abs μετά από μία ώρα προθέρμανση. Επίπεδο θορύβου; Μικρότερο από 0.00005 Abs μετρήσιμο στην περιοχή 700 nm. Πηγή φωτός; Λυχνία αλογόνου 20 W (χρόνος ζωής 2000 ώρες) και λυχνία δευτερίου. Διαστάσεις θαλάμου (Μ × Π ×Υ); 110 ×250 ×115 mm. Διαστάσεις (Μ × Π ×Υ); 450 × 501 × 244 mm. Βάρος; 16.6 Kg. Θύρες; Να διαθέτει έξοδο USB για τοποθέτηση και λειτουργία με stick (flash memory).. - Να διαθέτει λειτουργία αυτόνομη, φέρει ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο. - Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, τύπου LabSolutions UV-Vis (δεν περιλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής). - Να διαθέτει θύρα USB, για αποθήκευση δεδομένων μέσω memory stick. - Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής διαδρομής 10 mm, τύπου I/Q/10. - Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής διαδρομής 10 mm, τύπου I/Q/10. - Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία τύπου 26.50/LHS/Q/10/Z15, όγκου 0,05 ml. Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Φυσικής | Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM) | 1 | 220.930,00 |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Στο Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης θα πρέπει:  Η απαιτούμενη για τη σάρωση κίνηση να εκτελείται από την ακίδα και όχι από το δείγμα και αυτό να ισχύει και για τους 3 άξονες Χ, Υ, Ζ.  Ο θόρυβος του συστήματος, ως προς το ύψος, να είναι μικρότερος από 30 pm RMS.  Ο μηχανισμός σύμπλεξης να είναι αυτοματοποιημένος και απολύτως ελεγχόμενος από πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Η κατακόρυφη σύμπλεξη (engagement) της ακίδας με το δείγμα να γίνεται με ένα μόνο άξονα. Μηχανισμοί με πολλαπλούς άξονες δεν είναι αποδεκτοί.  Ο πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός, που θέτει σε ταλάντωση την δοκό στήριξης της ακίδας, να βρίσκεται μέσα στον υποδοχέα της ακίδας και ακριβώς πάνω από το υπόστρωμα της δοκού.  Η ηλεκτρονική διολίσθηση (drift) στους άξονες Χ,Υ να είναι μικρότερη από 200pm/min. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΡΑΝΟ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Το μικροσκόπιο πρέπει να διαθέτει μηχανοκίνητο (ελεγχόμενο από ηλ. υπολογιστή) έδρανο δειγμάτων το οποίο:  Nα μπορεί να δέχεται δείγματα διαμέτρου μέχρι τουλάχιστον 210 mm και πάχους μέχρι τουλάχιστον 15 mm.  Nα έχει δυνατότητα κίνησης στους άξονες Χ, Υ τουλάχιστον 150mm x 150mm.  Nα μπορεί να μετακινηθεί σε επιθυμητή θέση με τη χρήση ποντικιού ηλ. υπολογιστή/χειριστήριο από βιντεοεικόνα.  Να κρατά σταθερά τα δείγματα στη θέση τους με τη μέθοδο του κενού.  Να έχει ακρίβεια επανατοποθέτησης σε επιθυμητή θέση (repeatability) με απόκλιση μικρότερη ή ίση από 3 μm και για τους δυο άξονες Χ, Υ.  Να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κάθετο άξονα.. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης πρέπει να συνοδεύεται από οπτικό σύστημα με μηχανοκίνητη εστίαση και ψηφιακό zoom, με τα εξής χαρακτηριστικά:  Το οπτικό πεδίο του να ελέγχεται από πρόγραμμα ηλ. υπολογιστή και να καλύπτει περιοχή από 1450 μm έως 180 μm τουλάχιστον.  Να έχει οπτική διακριτική ικανότητα 1.6 μm ή καλύτερη.  Να έχει φωτισμό λευκού LED, ελεγχόμενου από πρόγραμμα ηλ. υπολογιστή.  Να περιλαμβάνει αντικειμενικό φακό 10x.  Να περιλαμβάνει 5-Megapixel κάμερα και πρόγραμμα ηλ. υπολογιστή για την παρουσίαση και την αποθήκευση των εικόνων.  Ο αντικειμενικός φακός της κάμερας να μπορεί να αλλαχθεί από το χρήστη χωρίς την αφαίρεση των καλυμμάτων και να μπορεί να προσανατολιστεί σε γωνία τουλάχιστον 45ο ως προς την κάθετη στην επιφάνεια. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΡΩΤΗ  Ο σαρωτής που ενεργοποιεί την ακίδα, πρέπει να αποτελεί ενιαία μονάδα και για τους 3 άξονες Χ, Υ, Ζ και να μην διαχωρίζεται σε Ζ-τμήμα για την ακίδα και ΧΥ-τμήμα για το δείγμα.  Να εξυπηρετεί όλες τις εφαρμογές και τους τρόπους λειτουργίας, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών σαρωτών.  Να καλύπτει περιοχή τουλάχιστον 90 μm στους άξονες Χ, Υ και τουλάχιστον 10 μm στον άξονα Ζ.  Να έχει αισθητήρες και να είναι ικανός να λειτουργεί σε ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα ανάδρασης (open and closed-loop) στις κατευθύνσεις ΧΥ και Ζ.  Η κεφαλή του να χρησιμοποιεί φως ερυθρού λέιζερ, χαμηλού θορύβου.  Ο θόρυβος σε λειτουργία κλειστού κυκλώματος ανάδρασης σε ΧΥ πρέπει να είναι μικρότερος από 150 pm RMS, για τυπικό εύρος ζώνης απεικόνισης (625Hz).  Ο θόρυβος του Ζ αισθητήρα πρέπει να είναι <35 pm RMS για τυπικό εύρος ζώνης απεικόνισης (625Hz). Το Μικροσκόπιο πρέπει να είναι ικανό να παράγει εικόνες με διακριτική ικανότητα ατόμου (atomic resolution images) σε δείγματα με καθαρό ατομικό πλέγμα στην επιφάνεια (π.χ. μίκα)  Εμπορικά διαθέσιμες ακίδες, διαφόρων μεγεθών, πρέπει να μπορούν να φορτωθούν σε μια και μόνη κεφαλή σάρωσης χωρίς να χρειάζονται αλλαγές εξαρτημάτων.  Η κεφαλή σάρωσης πρέπει να σαρώνει αξιόπιστα σε γρήγορους και σταθερούς ρυθμούς (4Hz-20Hz) με εμπορικές ακίδες. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΄Ολες οι παρακάτω λειτουργίες πρέπει απαραιτήτως να μπορούν να εκτελεστούν και αν απαιτούν επιπλέον εξαρτήματα, αυτά να περιλαμβάνονται: Λειτουργία επαφής (contact mode) Μικροσκοπία Πλευρικών Δυνάμεων (Lateral Force Microscopy) Λειτουργία Στροφικού Συντονισμού (Torsional Resonance Mode) Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης Αγωγιμότητας (Conductive AFM, c-AFM) Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης Σήραγγας (Tunneling AFM), με απεικονιστική μέθοδο, κατάλληλη για μέτρηση της αγωγιμότητας εύθραυστων και μαλακών δειγμάτων (λειτουργία ταλάντωσης). Πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των δειγμάτων πρέπει να συλλέγονται, να παρουσιάζονται και να αποθηκεύονται ταυτόχρονα με τις μετρήσεις αγωγιμότητας. Φασματοσκοπία Δύναμης (Force Spectroscopy) Χαρτογράφηση όγκου Δύναμης (Force Volume Mapping, with linear ramps) ΛειτουργίαχαρτογράφησηςΔύναμης (Force Mapping Mode, with sinusoidal ramps, including 2kHz) Λειτουργία ταλάντωσης με απεικόνιση διαφοράς φάσης (Tapping Mode with Phase imaging) Μικροσκοπία Μαγνητικής Δύναμης (Magnetic Force Microscopy) Μικροσκοπία Ηλεκτρικής Δύναμης (Electric Force Microscopy) Μικροσκοπία Δύναμης Ακίδας Kelvin (Kelvin Probe Force Microscopy) Μικροσκοπία Απόκρισης Πιεζοηλεκτρικής Δύναμης (Piezoresponse Force Microscopy Λειτουργία Ανύψωσης (Lift Mode) Το όργανο χρειάζεται να περιλαμβάνει μια μέθοδο απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, βασισμένη σε χαρτογράφηση δύναμης, με όλες τις παρακάτω λειτουργίες/χαρακτηριστικά: Συχνότητα ημιτονοειδούς Ζ-διαμόρφωσης της δοκού της ακίδας στα 2kHz με πλάτος (<1nm – 300nm) ελεύθερα επιλέξιμο. Ο καθορισμός της κατάλληλης τιμής της δύναμης απεικόνισης πρέπει αυτόματα και διαρκώς να βελτιστοποιείται, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Ακρίβεια ελέγχου 10 pN για την καθορισμένη τιμή δύναμης. Ενεργές συχνότητες σάρωσης γραμμής τουλάχιστον 2Hz στα 512 pixels ανά γραμμή, ακόμη και για τις μικρότερες τιμές δύναμης. Η καμπύλη αλληλεπίδρασης ακίδας-δείγματος πρέπει να παρουσιάζεται συνέχεια κατά την ώρα της απεικόνισης. Όλες οι παράμετροι σάρωσης (ταχύτητα, ρύθμιση ανάδρασης, ενίσχυση σήματος κλπ) πρέπει να μπορούν να καθοριστούν από ενσωματωμένη αυτοματοποιημένη διαδικασία βελτιστοποίησης, χωρίς την επέμβαση του χρήστη.  Η λειτουργία ανύψωσης (lift mode) πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η τοπογραφία του δείγματος πρέπει να προσδιορίζεται από το πρώτο πέρασμα πάνω σε μια γραμμή σάρωσης. Τα δεδομένα να αποθηκεύονται και, αφού η ακίδα σηκωθεί σε ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια, μια δεύτερη παράμετρος (π.χ. το μαγνητικό πεδίο) να προσδιορίζεται από το δεύτερο πέρασμα πάνω στην ίδια γραμμή σάρωσης. Πρέπει να είναι δυνατή η χρήση κλειστού κυκλώματος z (closed-loop z) για την επίτευξη της επιθυμητής ανύψωσης.  Η ίδια κεφαλή μικροσκοπίου πρέπει να υποστηρίζει όλες τις παραπάνω λειτουργίες.  Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει μια λειτουργία στροφικού συντονισμού κατά την οποία η δοκός της ακίδας αναγκάζεται σε στροφικό συντονισμό και το πλάτος του στροφικού συντονισμού χρησιμοποιείται ως το σήμα της ανάδρασης. Ο στροφικός συντονισμός πρέπει να ενεργοποιείται από ένα διπλό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Απαιτούνται γρήγορες και αυτοματοποιημένες μετρήσεις σε έως 100 περιοχές του δείγματος, καθορισμένες από τον χρήστη. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί συνοδευόμενο από συμβατή τράπεζα παθητικής μόνωσης δονήσεων/κραδασμών. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  Απαιτείται μια εντελώς αυτοματοποιημένη σύμπλεξη, με έλεγχο από ηλ. υπολογιστή, στην επιφάνεια του δείγματος, χρησιμοποιώντας το βηματικό κινητήρα και το Ζ-πιεζοηλεκτρικό, σταδιακά, για την εύρεση της χαμηλότερης δυνατής δύναμης απεικόνισης με τις ελάχιστες ψευδείς συμπλέξεις και την ελάχιστη επέμβαση του χρήστη.  Απεικόνιση : Οι παράμετροι ελέγχου (π.χ. συχνότητα σάρωσης, μεγέθυνση, αλλαγή περιοχής παρατήρησης κλπ) πρέπει να μπορούν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της μέτρησης, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η διαδικασία δημιουργίας εικόνας.  Πρέπει να είναι εφικτή η διαρκής καραγραφή, σε πραγματικό χρόνο, του πλήρους φάσματος αρμονικών (ταυτόχρονη καταγραφή όλων των αρμονικών μέχρι τουλάχιστον την 15η) της κατακόρυφης και πλευρικής ταλάντωσης της δοκού και χρήση αυτού για την λεπτομερή αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων ακίδας-δείγματος (π.χ. καμπύλες δύναμης-απόστασης), σε πραγματικό χρόνο.  Το σύστημα πρέπει να έχει ικανότητα βαθμονόμησης της σταθεράς ελατηρίου της δοκού με θερμικό συντονισμό της δοκού, με δοκιμαστικές συχνότητες έως 2MHz.  Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει εικόνες υψηλής πυκνότητας pixels με έως 5k x 5k δεδομένα για 8 κανάλια.  Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση έως και 8 καναλιών σε πραγματικό χρόνο σάρωσης.  Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δειγματίζει σε συχνότητες έως και 50 MHz σε 2 κανάλια. Τα ηλεκτρονικά για υψηλής συχνότητας δειγματισμό πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη μονάδα ελέγχου (controller) του μικροσκοπίου. Εξωτερικά ηλεκτρονικά δεν είναι αποδεκτά.  Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει 3 ανεξάρτητους ψηφιακούς ενισχυτές τύπου lock-in, ενσωματωμένους στη μονάδα ελέγχου (controller) του μικροσκοπίου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 2 ενισχυτές πρέπει να λειτουργούν έως 5 MHz και ο τρίτος έως 50kHz. o Οι ενισχυτές πρέπει να ελέγχονται από ηλ. υπολογιστή, περιλαμβάνοντας έλεγχο του εύρους ζώνης, δρομολόγηση του σήματος εισόδου και των σημάτων εξόδου. o Εξωτερικά ηλεκτρονικά δεν είναι αποδεκτά.  Η μονάδα ελέγχου των ηλεκτρονικών πρέπει να έχει 3 ανεξάρτητους μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό (DAC) ανά άξονα (Χ,Υ,Ζ) . Σύνολο 9 μετατροπείς για την κίνηση της σάρωσης.  Η μονάδα ελέγχου των ηλεκτρονικών πρέπει να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χρήστη μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας σήματος.  Η μονάδα ελέγχου των ηλεκτρονικών πρέπει να περιλαμβάνει ψηφιακό ενεργό έλεγχο του παράγοντα ποιότητας Q της δοκού της ακίδας .  Πρέπει να είναι εφικτή (με έλεγχο ηλ.υπολογιστή) η γείωση ή η εφαρμογή τάσης στην ακίδα και στο δείγμα, ανεξάρτητα μεταξύ τους. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτούνται τουλάχιστον 1 έτος πλήρους εγγύησης εργοστασίου και 2 επιπλέον έτη εγγύησης για δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Απαιτούνται τουλάχιστον 3 ημέρες εργασίας εξειδικευμένου τεχνικού στο εργαστήριο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, με αντικείμενο τα εξής (α) Εγκατάσταση του Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (β) Επίδειξη της καλής λειτουργίας και επίτευξης των προδιαγραφών (γ) Εκπαίδευση προσωπικού του εργαστηρίου στη χρήση του Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του συστήματος. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Όλες οι παρακάτω λειτουργίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σαν προαιρετικός πρόσθετος εξοπλισμός που είναι συμβατός με το προτεινόμενο Μικροσκόπιο Ατομικής Ακίδας για αναβάθμιση των δυνατοτήτων του:  Μικροσκοπία Σάρωσης Σήραγγος (STM)  Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης Φωτοαγωγιμότητας (pc-AFM)  Μικροσκοπία Σάρωσης Χωρητικότητας (SCM)  Μικροσκοπία Ηλεκτροχημικής Ατομικής Δύναμης (EC-AFM)  Μικροσκοπία Σάρωσης Ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων (SECM)  Μικροσκοπία Σάρωσης Θερμικών ιδιοτήτων (SThM)  Μικροσκοπία Διαμόρφωσης Δύναμης (FMM)  Δημιουργία νανοεσοχών (nano-indentation) Η ίδια κεφαλή μικροσκοπίου πρέπει να υποστηρίζει όλες τις παραπάνω λειτουργίες. Πρέπει να είναι εφικτή η αναβάθμιση του συστήματος με έλεγχο θερμοκρασίας δείγματος, στην περιοχή -35οC έως 250oC. Κάθε άλλη δυνατότητα αναβάθμισης που είναι συμβατή με τον εξοπλισμό είναι επιθυμητή. - Εμπειρία στην εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση αντίστοιχου οργάνου. Προς απόδειξη της ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας προσκομίζεται κατάλογος εγκατάστασης τουλάχιστον ενός Μικροσκόπιου Ατομικής Δύναμης κατά την τελευταία 5ετία συνοδευόμενος με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. - Ελάχιστος χρόνος παρακαταθήκης ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης: 10έτη - Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης - Το όργανο θα πρέπει να φέρει CE Mark. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο - Απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή ότι έχει αποδεχθεί έναντι της συμμετέχουσας εταιρείας την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτή της εν λόγω προμήθειας Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Φυσικής | Optical parametric amplifier | 1 | 35.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Οπτικός παραμετρικός ενισχυτής για femtosecond λέιζερ (Optical parametric amplifier for Femtosecond laser) - Οπτικός παραμετρικός ενισχυτής δύο σταδίων συνεχούς λευκού φωτός. - Να περιλαμβάνει επιλεγόμενες διαμορφώσεις λειτουργίας δεύτερης αρμονικής (second harmonic-SH) και sum-frequency generation (SFG) με fresh pump option - Εύρος μηκών κύματος εξόδου (γενικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιλεγόμενων διαμορφώσεων λειτουργίας) – Total tuning range: 475 nm εώς 2600 nm. - Tuning range (signal+idler): 1160-2600 nm - Tuning range (second harmonic idler-SHI): 800-1160 nm - Tuning range (Second harmonic signal-SHS): 580-800 nm - Tuning range (Fresh pump option pump+idler SFI): 533-600 nm - Tuning range (Fresh pump option pump+signal SFS): 475-533 nm - Κατάλληλο OPA γιαπηγέςλέιζερυπερβραχέωνπαλμών (femtosecond laser) μεκεντρικόμήκοςκύματος ~ 800 nm, διάρκειαπαλμού 70-200 fs καιμέγιστηςισχύος 4 mJ @ 100 fs. - Προδιαγραφές ενέργειας παλμών εξόδου δεδομένης πηγής εισόδου 800 nm, ισχύος 1 mJ και διάρκειας 100-150 fs: Signal+idler: >250 μJ @ peak SHI: >50 μJ @ peak SHS: >80 μJ @ peak SFI: >50 μJ @ peak SFS: >70 μJ @ peak - Να παρέχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης διαμόρφωσης λειτουργίας με harmonic genarators για επέκταση επιλεγόμενων μηκών κύματος εξόδου στην περιοχή 290-475 nm. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Φυσικής | Ολοκληρωμένο σύστημα οπτικού μονοχρωμάτορα/φασματογράφου με γραμμική CCD κάμερα | 1 | 26.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α) Γενικές προδιαγραφές συστήματος: - Φασματική περιοχή λειτουργίας ως φασματογράφου: 200 – 1100 nm - Φασματική περιοχή λειτουργίας ως μονοχρωμάτορα: 0 -1350 nm - Τύπος: asymmetric Czerny-Turner - Εστιακό μήκος εισόδου/εξόδου: 200/250 mm (1/4 m) - Αριθμός f (φωτοσυνκεντρωτική ισχύς): f/3.5 - Αριθμός/τύπος εισόδων: 2 , η μία με διμερώς ρυθμιζόμενη σχισμή (bilateraly adjustable slit) - Αριθμός/τύπος εξόδων : 2, μία έξοδος με διμερώς ρυθμιζόμενη σχισμή (διαμόρφωση μονοχρωμάτορα), μία έξοδος για CCD ανιχνευτή (διαμόρφωση φασματογράφου) - Τύπος ανιχνευτή σε διαμόρφωση φασματογράφου: γραμμική CCD κάμερα με ενισχυμένη απόκριση στο υπεριώδες (UV-enhanced linear CCD camera) - Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό ελέγχου συστήματος και πρόσκτησης δεδομένων, τόσο σε διαμόρφωση μονοχρωμάτορα όσο και φασματογράφου, καθώς και να συνοδεύεται από drivers και υποστηρικτικό λογισμικού για ανάπτυξη εφαρμογών από τον χρήστη σε περιβάλλον NI Labview B) Ειδικές προδιαγραφές μονοχρωμάτορα/φασματογράφου: - Αριθμός ενσωματωμένων φραγμάτων περίθλασής (στο turret) : τρία (3) - Διαστάσεις φραγμάτων περίθλασής (gratings): 50 x 50 mm - Τύποι φραγμάτων περίθλασης (grating): 1. Επίπεδο ολογραφικού τύπου (plane holographic) 1200 l/mm blazed στα 250 nm 2. Επίπεδο ολογραφικού τύπου (plane holographic) 1200 l/mm blazed στα 500 nm 3. Επίπεδοτύπου ruled (plane ruled) 1200 l/mm blazed στα 1000 nm - Τύποςμηχανισμούεπιλογής grating καιμήκουςκύματος: μηχανικός, άμεσηςεμπλοκήςβηματικούκινητήρα, αυτόματος, ελεγχόμενοςαπόυπολογιστή –computer controlled interchangeable turret for automatic grating and wavelength selection with direct-drive stepping motor mechanism - Τύπος επίστρωσης καθρεπτών: αλουμινίου με υψηλή ανακλαστικότητα στο υπεριώδες – UV enhanced Al coating - Προδιαγραφές σχέσης διασποράς μονοχρωμάτορα (dispersion) : 4 nm/mm με 1200 l/mm grating - Προδιαγραφές διακριτικής ικανότητας μονοχρωμάτορα (resolution) : 0.2 nm με σχισμές εξόδου πλάτους 50 μm και 1200 l/mm grating - Προδιαγραφές εύρους ζώνης φασματογράφου (bandwidth) : 105 nm με 1200 l/mm grating και πλάτος ανιχνευτή 25.4 mm. - Προδιαγραφές διμερώς ρυθμιζόμενων σχισμών εισόδου και εξόδου: εύρος ρύθμισης πλάτους 0 εώς 6 mm με βήματα των 10 μm με χρήση μικρομετρικού κοχλία και ρύθμιση ύψους μεταξύ 0-10mm, 10-20mm and 20-30mm με ενσωματωμένο χειροκίνητο ρυθμιστή - Επικοινωνία με υπολογιστή μέσω θύρας USB 2.0 Γ) Ειδικές προδιαγραφές ανιχνευτή για διαμόρφωση φασματογράφου - Τύπος: Ψηφιακή γραμμική κάμερα CCD (διάταξης σύζευξης φορτίου -charged coupled device) - Να διαθέτει ειδική επίστρωση αύξησης απόδοσης στο υπεριώδες (UV enhanced) - Φασματική απόκριση: 200-1100 nm - Τυπική ευαισθησία (typ. Sensitivity): 160 V/lx·s - Σηματοθορυβικός λόγος μονής μέτρησης (χωρίς averaging): 300:1 typ - Δυναμικό εύρος: 1000:1 typ - Μέγιστη σχετική ευαισθησία (relative sensitivity = 1) στα ~550 nm - Σχετικήευαισθησία (relative sensitivity) στα 200 nm > 0.1 - Σχετικήευαισθησία (relative sensitivity) στα 300 nm ~ 0.4 - Αριθμός ενεργών εικονοκυττάρων (pixel): 3648 - Διαστάσεις εικονοκυττάρων (pixel): 8 x 200 μm - Προδιαγραφές αναλογικού-σε-ψηφιακό μετατροπέα (ADC) : 16 bit - Μέγεθος ενσωματωμένης μνήμης RAM : 32 MB - Δυνατότητα μέγιστου ρυθμού καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps): 269.5 fps - Να διαθέτει δυνατότητα σκανδαλισμού με σήματα TTL - Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου ολοκλήρωσης (integration time): από 10 μs εως 1 sec σε βήματα του 1 μs - Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό ελέγχου συμπεριλαμβανομένων Windows drivers, NI Labview drivers και υποστήριξη ανάπτυξης λογισμικού σε περιβάλλον NI Labview Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη. Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Φυσικής | Φασματομετρο στην περιοχή των μικροκυμάτων | 1 | 35.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: B.1.1 Περιοχή συχνοτήτων από 10 Hz έως ≥ 13 GHz B.1.2 Θόρυβος φάσης SSB < –105 dBc/Hz (f = 1 GHz, 10 kHz offset), και < –90 dBc/Hz (f = 1 GHz, 100 Hz offset). B.1.3 Μέσο επίπεδο θορύβου < –140 dBm στην περιοχή 100 KHz ≤ f ≤ 13 GHz B.1.4 Εύρος ζώνης ανάλυσης σήματος ≥ 28 MHz, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης B.1.5 RF attenuator 0 dB έως 75 dB, μεβήμα 5 dB B.1.6 Trace Detectors : max. peak, min. peak, auto peak (normal), sample, RMS, average B.1.7 Θύρα LAN 10/100/1000BASE-T, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης B.1.8 Οθόνη αφής multi-touch LCD TFT color, τουλάχιστον 1280× 800 pixel και 10.0" B.1.9 Θύρα USB B.1.10 Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 ετών Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Φυσικής | Συστήματα λειζερ | 1 | 5.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: B.2.1 Μήκος κύματος 660 nm B.2.2 Ισχύς 100 mW B.2.3 Σταθερότητα ισχύος < 0.5% B.2.4 Θόρυβος RMS < 0.2% B.2.5 Διάμετρος δέσμης μεταξύ 1 και 1.3 mm B.2.6 Γωνιακή απόκλιση < 0.6 mrad B.2.7 Τρόπος ταλάντωσης ΤΕΜ00 B.2.8 Απόκλισηδέσμης< 1.5 mrad B.2.9 Spatial mode M2 <1.1 B.2.10 Αναλογική διαμόρφωση μέχρι 1 MHz B.2.11 Ψηφιακή διαμόρφωση μέχρι 100 MHz B.2.12 Τροφοδοτικό Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Φυσικής | Τηλεσκόπιο | 1 | 325.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Προδιαγραφές βάσης ισημερινής στήριξης οπτικού τηλεσκοπίου διαμέτρου έως 1.5μ - Να είναι κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας ομοιογένειας - Το συγκεκριμένο κράμα αλουμινίου να έχει πολύ μικρές θερμικές διαστολές, να είναι υψηλής αντοχής και με μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και καιρικές συνθήκες. - Η κατασκευή να είναι διαμορφωμένη από μηχάνημα CNC με ακρίβεια ενός δέκατου του χιλιοστού - Οι οποιεσδήποτε συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων της κατασκευής να είναι ακρίβειας ενός δέκατου του χιλιοστού - Οι βίδες που ενώνουν τα διαφορετικά τμήματα της κατασκευής, να είναι ανοξείδωτες ειδικού κράματος πολύ μικρής θερμικής διαστολής και υψηλής αντοχής - Η όλη κατασκευή να έχει ικανότητα φορτίου 5.000 kg σε οποιαδήποτε γωνία απαιτηθεί, με πολύ μικρές στρεβλώσεις και να μπορεί να υποστηρίξει τηλεσκόπιο σε ισημερινή στήριξη με διάμετρο πρωτεύοντα καθρέπτη έως 1.5μ, και να μπορεί να λειτουργεί στον υφιστάμενο θόλο Baader του Αστεροσκοπείου Σκίνακα εξωτερικής διαμέτρου 5.3μ. - Η κατασκευή να έχει εσωτερικά της βάσης περιστροφής της ισημερινής στήριξης, ειδικό κανάλι περάσματος καλωδίων και οπτικών ινών που οδηγούνται στο τηλεσκόπιο - Η βάση περιστροφής πάνω στην κατασκευή να έχει ειδικά κατασκευασμένο σύνδεσμο καλωδίων οπτικών ινών και αέρα για τη μεταφορά δεδομένων όπως και την χρήση του τηλεσκοπίου, με δυνατότητα αποσύνδεσης μέσω ενός ειδικού βύσματος. - Η βάση του τηλεσκοπίου να είναι ειδικά κατασκευασμένη ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί τρισδιάστατα για τέλεια “βόρεια ευθυγράμμιση” - Ακρίβεια παρακολούθησης αστρονομικού αντικειμένου με αυτή τη βάση και τα συστήματα κίνησης που περιέχει: - Μικρότερο από 0,25” δευτερόλεπτα της μοίρας Μέση τετραγωνική ρίζα (0.25” RMS) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης πέντε λεπτών ( για απόσταση από το Ζενίθ 20 έως 85 Μοίρες), χωρίς ατμοσφαιρικά φαινόμενα παραμόρφωσης (seeing ) και με χρήση υπολογιστικού μοντέλου στόχευσης (pointing model). - Για περισσότερο από πέντε λεπτά η ακρίβεια σχετικής περιστροφής να είναι 0,05 δευτερόλεπτα της μοίρας μέση τετραγωνική ρίζα Ανά λεπτό (0.05” RMS/min). - Η ακρίβεια στόχευσης με αυτή τη βάση είναι λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα της μοίρας μέση τετραγωνική ρίζα (8” RMS) με χρήση μοντέλου στόχευσης (με απόσταση από το Ζενίθ 20 έως 85 Μοίρες) Τυπικό σχήμα της βάσης ακολουθεί: - Απαιτείται εμπειρία στην εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση αντίστοιχου οργάνου. Προς απόδειξη της ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας προσκομίζεται κατάλογος εγκατάστασης κατά την τελευταία 5ετία τουλάχιστον 3 τηλεσκοπίων διαμέτρου >1μ σε διεθνή σημεία επιστημονικής αστρονομικής παρατήρησης και τουλάχιστον 5 ρομποτικών συσκευών μέτρησης απόστασης της γης με δορυφόρους η διαστημικά υπολείμματα με λέιζερ, συνοδευόμενος με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. - Τεκμηρίωση της μεθόδου εξασφάλισης του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας κατά την κατασκευή του οργάνου, αναφορικά με τις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, μηχανολογίας και σχεδιασμού, κατασκευής των οπτικών - για την πλήρη λειτουργία του τηλεσκοπίου 1,5 μέτρου, σχεδιασμού και τοποθέτησης των μοτέρ κίνησης του τηλεσκοπίου επάνω στη βάση και πάνω στα επιμέρους μέρη του 1.5 μ τηλεσκοπίου που είναι απαραίτητα για μία πλήρη και επιτυχημένη επιστημονική αστρονομική παρατήρηση, σχεδιασμού και υλοποίησης όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών για το τηλεσκόπιο των 1,5μ , κατασκευής των μηχανικών μερών του τηλεσκοπίου και ελέγχου της πλήρους λειτουργίας πριν το παραδώσει στο χώρο του τμ. Φυσικής, κατασκευής λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης - Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιησει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης - Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό TUV ή ισοδύναμο - Ελάχιστος χρόνος παρακαταθήκης ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης: 20 έτη Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη. Χρόνος παράδοσης: 22 (εικοσι δύο) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Φυσικής | Εκπαιδευτικό ηλιακό τηλεσκόπιο φίλτρου Ηα διαμέτρου 6cm και στήριξη | 1 | 3.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: To σύνολο του εξοπλισμού να αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Ηλιακό Τηλεσκόπιο: Να διαθέτει φίλτρο για παρατήρηση του Ήλιου περί της φασματικής γραμμής Hα Να έχει διάμετρο ≥ 50mm Να έχει εστιακή απόσταση ≥ 350mm Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης Να έχει φασματικό εύρος διέλευσης ≤ 0,75 Å (Angstrom) Να διαθέτει διαγώνιο με έξοδο 1 ¼” Να διαθέτει φίλτρο αποκοπής ≥ 6mm εντός του διαγωνίου Να διαθέτει ελικοειδή εστιαστή Να διαθέτει δαχτυλίδι με σπείρωμα ¼" Στήριξη: Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη (ρομποτική) ισημερινού τύπου Να διαθέτει ηλιακή ταχύτητα παρακολούθησης Να διαθέτει σύστημα goto Να διαθέτει πολική διόπτρα Να έχει μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ≥ 9 κιλά Το βάρος της κεφαλής να είναι ≤ 5 κιλά Να διαθέτει στην κεφαλή της πλάκα επικάθισης τύπου Vixen Να τροφοδοτείται με τάση εισόδου 12V και ένταση ρεύματος ≤ 3Α Να διαθέτει 2 αντίβαρα Να διαθέτει ατσάλινο τρίποδο Προσοφθάλμιο: Να είναι συμβατό με το ηλιακό τηλεσκόπιο των οριζόμενων προδιαγραφών Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής των μεγεθύνσεων (προσοφθάλμιο τύπου zoom) Να διαθέτει κατάλληλο εύρος εστιακών αποστάσεων, με την ελάχιστη να είναι ≤ 8mm και την μέγιστη να είναι ≥ 24mm Να διαθέτει διάμετρο κάννης 1 ¼" για προσαρμογή στον εστιαστή του ηλιακού τηλεσκοπίου με τις οριζόμενες προδιαγραφές Ερευνητής: Να είναι συμβατός με το ηλιακό τηλεσκόπιο των οριζόμενων προδιαγραφών Να διαθέτει πέτασμα προβολής του ειδώλου Μπάρα συγκράτησης: Να είναι συμβατή με το ηλιακό τηλεσκόπιο των οριζόμενων προδιαγραφών Να είναι συμβατή με τη ρομποτική στήριξη των οριζόμενων προδιαγραφών Θήκη μεταφοράς: Να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά και την αποθήκευση του ηλιακού τηλεσκοπίου των οριζόμενων προδιαγραφών Εγγύηση: Να έχει εργοστασιακή εγγύηση ≥ 24 μηνών Ελάχιστος χρόνος παρακαταθήκης ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης: 2 έτη Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Φυσικής | Συλλογή οργάνων/εξαρτημάτων τύπου Leybold didactic ή ισοδύναμου | 1 | 25.250,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Περιλαμβάνει:  Scintillation Counter  Scintillation Counter Base & Detector output stage  Socket for Scintillation counter  Scintillator Shielding  GM Box (sensor module)  Absorbers and Targets  Compton Scattering equipment  High Voltage Power Supply  MCA box  Σετ ραδιενεργές πηγές  Μονάδα υποδοχής/ελέγχου εξωτερικών αισθητήρων συνεργαζόμενη με ΗΥ μέσω διασύνδεσης USB  Geiger Muller Counter  Semiconductor Detector  Discriminator Preamplifier  Alfa Spectroscopy Chamber  Σύστημα ανάπτυξης κενού αέρος  Σετ φίλτρων περίθλασης με filter wheel  Κυψέλη φωτοηλεκτρικού φαινομένου Προδιαγραφές Όλα τα όργανα/εξαρτήματα να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας για κατάλληλα για συνδυαστική μεταξύ τους χρήση όπου αυτό είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πειραμάτων προχωρημένης φυσικής. Ειδικέςπροδιαγραφέςοργάνων Scintillation Counter Scintillator: Crystal: NaI (Ti) Diameter: 38.1 mm Thickness: 50.8 mm Aluminium shielding: 0.4 mm Secondary electron photomultiplier: Bialkali photocathode Diameter: 50.8 mm Sensitivity: max. 370 nm Quantum yield: 22 % approx. Photocathode material: bialkali Number of dynodes: 10 Dynode material: K2CsSb Typical operating voltage: 800 V ±200 V, stabilized Energy required for radiation: Eγ>15 keV Eβ>550 keV Energy resolution: 7.5% at 662 keV Scintillation Counter Base & Detector output stage Voltage divider for secondary electron photomultiplier Overall resistance: 6.75 MΩ Operating resistance: 100 kΩ Output signals Polarity: negative Rise time: approx. 0.4 μs Width: approx. 4.5 μs Max. amplitude: -7.5 V Standard amplitude: -0.05 to -2 V Necessary supply voltage Dynode system: max. + 1.5 kV Impedance converter: -8 to -15 V Connections Scintillation counter: 14-pole socket High-voltage input: 1-pole high-voltage socket Extra-low voltage and high voltage measurement: multicore lead Signal output: BNC-plug Socket for Scintillation counter Μονάδα ανάρτησης και στήριξης του σπινθηριστή (Scintillator) κατά το πείραμα. Scintillator Shielding Κάλυπτρο από μόλυβδο το οποίο προστατεύει από διαρροή ραδιενέργειας. Το κάλυπτρο περιβάλει τον σπινθηριστή. GM Box (sensor module) Μονάδα παραγωγής υψηλής τάσης και υποδοχής σήματος για Geiger Muller detector συνεργαζόμενη με το υπολογιστικό σύστημα και την μονάδα που περιγράφεται ποιο κάτω. Counter tube voltage: 500 V above 1 MΩ Connection: coaxial socket Absorbers and Targets Κιτ το οποίο περιλαμβάνει πλακίδια διαφόρων υλικών όπως: Αλουμινίου, Σιδήρου, Μολύβδου, Μολυβδαινίου, Αργύρου και Τανταλίου σε διάφορες διαστάσεις και πάχη όπως 70Χ70Χ5, 70Χ70Χ1, 70Χ70Χ0.5, 30Χ30Χ0.1 και 25Χ25Χ.1 χιλιοστά του μέτρου. Compton Scattering equipment Source holder with collimator (10 cm x 10 cm x 8 cm) Detector holder for reducing the opening angle of the scintillator (10 cm x 10 cm x 28 cm) Lead shielding (10 cm x 10 cm x 5 cm) Aluminium scatterer made of pure Al (10 cm x 2 cm diam.) Base plate with angular scale (40 cm x 60 cm) High Voltage Power Supply Output voltage: 0 to 1.5 kV DC, continuous, High-voltage coaxial socket or 4-mm safety sockets Load capacity: max. 1 mA Voltage indicator: LED, 2½-digit, 12.5 mm Connection voltage: 230 V, 50/60 Hz Power consumption: 11 VA Protection: T 0.08 MCA box Resolution: 256 ... 2048 channels (8 ... 11 bits) per spectrum Storage depth: 2x109 events per channel (31 bit) Dead time: approx. 60 μs Energy linearity: < 3 % of final value Coincidence window: 4 μs Operating limit for external sensors: 0.5 ... 5 V according to the adjustment of the attenuator, positive or negative. Internal attenuator and polarity adjustable via software. High-voltage measurement up to 1.5 kV in connection with detector output stage, Scintillation Counter Base & Detector output stage. Ραδιενεργέςπηγές.  Ra 226 preparation, 5 kBq  Mixed nuclide preparation, α, β, γ Cs-137, 74 kBq Am-241, 4.4 kBq Sr-90, 4.4 kBq Mounted in metal holder to prevent contact 85mm x 12mm diam Μονάδα υποδοχής και ελέγχου εξωτερικών αισθητήρων συνεργαζόμενη με ΗΥ μέσω διασύνδεσης USB. Η μονάδα αυτή να μπορεί να καλύψει ένα ευρύ πλήθος αισθητήρων όπως τον ποιο πάνω αναφερθέντα (sensormodule) για την ενίσχυση της τάσης των απαγωγικών πηνίων. Η μονάδα αυτή να μπορεί να δεχτεί αισθητήρες μέτρησης ρεύματος, χρόνου, πίεσης, φωτεινής έντασης κτλ.  5 τουλάχιστον αναλογικές εισόδους. 2 αναλογικές τάσεις A και B μέσω σύνδεσης με 4-mm μπανάνες υψηλής ασφαλείας. Resolution: 12 bits Measuring ranges: ±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30/±100/±250 V Measurement error: ±1% plus 0.5% of range end value Input resistance: 1 MΩ 1 αναλογική είσοδο ρεύματος A μέσω σύνδεσης με 4-mm μπανάνες υψηλής ασφαλείας. Measuring ranges: ±0.03/±0.1/±0.3/±1/±3 A Measurement error: voltage error plus 1% Input resistance: < 0.5 Ω Scanning rate: up to 1 MHz per input 2 εισόδους υποδοχής των αισθητήρων A, B μέσω multipin connector, sensor module box I/O connectors. Measuring ranges: ±0.003/±0.01/±0.03/±0.1/±0.3/±1 V Input resistance: 10 kΩ Scanning rate: up to 500 kHz per input  4 εισόδους χρονομετρητών, με 32-bit μετρητές, at sensor box sites A and B (e.g. for GM box, timer box) Counting frequency: max. 1 MHz Time resolution: 20 ns  1 analog output (LED switching state indicator, e.g. for holding magnet or supplying experiment) Variable voltage range: max. 16 V/200 mA (load ≥ 80Ω)  12 digital inputs (TTL) on sensor box sites A and B  6 digital outputs (TTL) on sensor box sites A and B  1 USB port for connection to a computer Geiger Muller Counter  Gas filling: neon, argon, halogen  Average operating voltage: 500 V  Dead time: approx. 100 μs  Service Life: > 1010 pulses  Background in plateau: approx. 0.2 pulses/s (with 50 mm Pb and 3 mm Al shielding)  Responsivity to γ> radiation: approx. 1% End-window: 9 mm diam.  Mass per unit area: 1.5 ... 2 mg/cm2  Dimensions of counter tube: 75 mm x 24 mm diam.  Direct connection with: Sensor Unit with USB Connection Semiconductor Detector For detecting α and β radiation and recording α energy spectra. Rapidly switching silicon photodiode with large surface area in the boundary layer of which α are fully absorbed, giving up all their energy, and β are partially absorbed, losing a portion of their energy.  Radiation-sensitive surface area: 3.8 mm x 3.8 mm  Cut-off frequency: 1 MHz  Required bias voltage: 8 V ... 60 V DC  Dimensions: 4 cm x 1.2 cm diameter Discriminator Preamplifier Gain factor: approx. 0.25 V/MeV approx. for silicon detectors Analogue output: Polarity of pulses: negative Pulse duration: 4,5 μs approx. Digital output: Polarity of pulses: negative Pulse form: square Pulse duration: max. 4.5 μs Pulse amplitude: 5 V Supply voltage ±12 V DC Bias voltage: approx. 12 V Connections: Detector: BNC socket Outputs: BNC sockets Power Supply and multi core cable for the Discriminator preamplifier Alfa Spectroscopy Chamber For measuring the energy of alpha radiation in vacuum. Σύστημα ανάπτυξης κενού αέρος Rotary-vanevacuumpump  Partial limited pressure without gas ballast: 3 Pa (3·10-2 mbar)  Total limited pressure with gas ballast: 50 Pa (5·10-1 mbar)  Water vapor compatibility: 1.5·103 Pa (>15 mbar)  Rated pumping capacity: 1.9 m3/h  Pumping capacity: 1.75 m3/h  Pump filled with special pump oil N 62  Oil content, min/max: 110/140 cm3  Connections: Vacuum side: small flange DN 16 KF Motor Output: 150 W Rated speed: 1500 rpm Connection: 230 V, 50/60 Hz Περιφερικός εξοπλισμός συστήματος κενού αποτελούμενος από: T ‒ piece, DN 16 KF Air inlet valve, DN 10 KF Clamping rings, DN 10/16 KF Hose nozzle, DN 16 KF Centering rings, DN 16 KF Centering ring adapter, DN 10/16 Vacuum rubber tubing, 8mm diameter Σετ bandpass φίλτρων περίθλασης με filter wheel Διάμετρος φίλτρων 25 mm Διάμετρος υποδοχέων φίλτρων 28 mm Bandpass Halfvaluewidth< 11 nm Οπτική διαπερατότητα στo μήκος κύματος λειτουργίας > 40% Οπτική διαπερατότητα εκτός περιοχής bandpass<0.01% Φίλτρα για μήκη κύματος: 578 nm, 546 nm, 436 nm, 405 nm, 365 nm Κατάλληλο περιστρεφόμενο filterwheel με διάφραγμα διαμέτρου 118 mm, που να μπορούν να τοποθετηθούν 6 φίλτρα περίθλασης με τις παραπάνω προδιαγραφές και rod στήριξης διαμετρου 10 mm. Κυψέλη φωτοηλεκτρικού φαινομένου Cathodearea: 12 cm2 approx. Limiting wavelength: 700 nm approx. Reverse voltage: 0 to 2 V DC Connections Cathode: metal cap Anode: E 14 socket Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Φυσικής | Συμπαγής φασματογράφος οπτικής ίνας με CMOS ανιχνευτή | 1 | 6.820,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Περιοχή μηκών κύματος λειτουργίας: 450-680 nm - Διαμόρφωση: Συμμετρική Czerny-Turner - Εστιακό μήκος: 75 mm - Χαρακτηριστικά φράγματος περίθλασης (grating): 1200 l/mm, 500 nmblaze - Tύπος ανιχνευτή: CMOS με 4096 εικονοστοιχεία (pixel) - Πλάτος σχισμών εισόδου (entranceslits): εναλλάξιμα 10 μm / 5 μm - Διακριτική ικανότητα με 10 μmslits: 0.14-0.18 nm (FWHM) - Ευαισθησία: 218000 counts/ μW per ms integration time - Σηματοθορυβικός λόγος : 335:1 - Χαρακτηριστικά ΑD μετατροπέα: 16 bit , 6 MHz - Τύπος διασύνδεσης με Η/Υ: USB 3.0 υψηλής ταχύτητας 5 Gbps - Χρόνοι ολοκλήρωσης (integrationtime): 9 ms εως 40 s - Να διαθέτει ordersorting φίλτρο > 395 nm - Να διαθέτει συγκεντρωτικό φακό (collectionlens) ανιχνευτή - Να συνοδεύεται από πλήρες λογισμικό ελέγχου και πρόσκτησης δεδομένων φασματοσκοπίας με δυνατότητες υπολογισμού FWHM, καταχώρησης δεδομένων σε διαφορετικά format αρχείων, συμπεριλαμβανομένων αρχείων Excel. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 ετών Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Φυσικής | Εισαγωγή 3 νέων πειραμάτων | 1 | 30.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: E1. Εκπαιδευτικό πείραμα οπτικής, που να περιλαμβάνει E1.1 Οπτική τράπεζα αλουμινίου, διάστασης τουλάχιστο 15 εκατοστά επί 120 εκατοστά. E1.2 Λαστιχένια βάση απόσβεσης, 4 τεμάχια E1.3 11 τεμάχια post holder, 50 mm E1.4 13 τεμάχια clamping forks E1.5 11 τεμάχια pedestal base adapter 31.8mm E1.6 13 τεμάχια post 50mm E1.7 Οθόνη E1.8 1 τεμάχιο post 30mm E1.9 1 βάση για post E1.10 1 post holder 30mm E1.11 4 pedestal post holder 50 mm E1.12 Πηγήφωτός Cold white LED μέχρι 1300 mA E1.13 Ηλεκτρονική πηγή για την πηγή φωτός, μέχρι 1200mA E1.14 Τροφοδοτικό 15 V, 2.4 V E1.15 1 τεμάχιο condenser Lens 20.1 mm E1.16 1 τεμάχιο retaining ring E1.17 1 τεμάχιο flip mount E1.18 1 τεμάχιο bandpass filter, 550 nm, FWHM 40 nm E1.19 4 τεμάχια lens mounts 1 inch E1.20 2 τεμάχιαίριδας, 12 mm E1.21 1 τεμάχιοίριδας 25 mm E1.22 2 τεμάχια achromatic doublet 1 inch, 150mm E1.23 1 τεμάχιο lens tube 1 inch, 0.5 inch μήκος E1.24 1 τεμάχιο achromatic doublet 1 inch, 50mm E1.25 1 τεμάχιο SM1 zoom housing γιαοπτικά 1 ίντσας E1.26 1 τεμάχιο achromatic doublet 1 inch, 30mm E1.27 1 τεμάχιο centering plate E1.28 1 beamsplitter cube 90:10 E1.29 Housing γιατο beamsplitter cube E1.30 CMOS color camera, > 1400 x 1000 pixels E1.31 1 τεμάχιο lens tube 1 inch, 3 inch μήκος E1.32 5 τεμάχια plastic dust caps γιασωλήναφακού SM1 E1.33 1 τεμάχιοφακό biconvex, f=75mm, διαμέτρου 1 inch E1.34 Πλακίδιοευθυγράμμισης E1.35 1 τεμάχιο lens mount 1 inch, with retaining lip E1.36 1 τεμάχιο βάσης XY για ορθογώνια οπτικά 1-3 ίντσες E1.37 1 ρυθμιζόμενημηχανικήσχισμή E1.38 1 micro-structured target chrome on glass, OD >3 E1.39 1 rotation mount 1 inch E1.40 1 threaded adapter, SM05 internal to SM1 external E1.41 1 threaded adapter, SM05 internal to SM05 external E1.42 1 micro-structured mask chrome on glass, OD >6 E1.43 1 Diatoms slide E1.44 1 plate holder E1.45 1 inverse Fourier target E2. Εκπαιδευτικό πείραμα οπτικής, που να περιλαμβάνει E2.1 Καλώδιο ESD Protection and strain relief E2.2 Δίοδολέιζερ 658 nm, > 40 mW, 5.6mm housing E2.3 Ρυθμιζόμενος collimator για διόδους λέιζερ 5.6 mm, με αντιανακλαστική επίστρωση για 350-700 nm E2.4 Οδηγός διόδου λέιζερ K-Cube και τροφοδοτικό +-15 V/5 V. E2.5 1 τεμάχιο pedestal post, 90mm, διαμέτρου 25 mm. E2.6 2 τεμάχιαμικρό clamping fork E2.7 1 τεμάχιο SM-1 threaded mirror mount 1 ίντσας E2.8 1 τεμάχιο SM01 threaded adapter γιαοπτικά 15 mm E2.9 Cage assembly rods διαμέτρου 6 mm: 2 τεμάχιαμήκους 10 ιντσών, 2 τεμάχιομήκους 1 ίντσας, 2 τεμάχιαμήκους 3 ιντσών, 2 τεμάχιαμήκους 6 ιντσών. E2.10 4 τεμάχια removable segment cage plate 30mm E2.11 1 plano-convex lens διαμέτρου 0.5 ίντσας, f=20 mm, αντιανακλαστικήεπίστρωση 350-700nm E2.12 1 plano-convex lens διαμέτρου 1 ίντσας, f=100 mm, αντιανακλαστικήεπίστρωση 350-700nm E2.13 1 τεμάχιο adapter SM1 external, SM05 internal E2.14 1 τεμάχιο σωλήνας φακών 0.5 ίντσας, μήκος 0.3 ίντσα E2.15 1 τεμάχιο optical post διαμέτρου 0.5 ίντσας, μήκους 3 ιντσών E2.16 1 τεμάχιο post holder διαμέτρου 0.5 ίντσας, μήκους 3 ιντσών E2.17 1 τεμάχιο σωλήνας φακών 1 ίντσας, μήκος 0.5 ίντσα E2.18 2 τεμάχια protected silver mirror 1 ίντσας E2.19 2 τεμάχια right-angle kinematic mirror mount, cage compatible E2.20 2 τεμάχια σωλήνας φακών 1 ίντσας, μήκος 1 ίντσα E2.21 2 τεμάχια σωλήνας φακών SM1 flexure sleeve coupler, μήκος 1 ίντσα E2.22 2 τεμάχια motorized translation stage, διαδρομή 0.5 ίντσας E2.23 1 τεμάχιοχειροκίνητο translation stage διαδρομή 0.5 ίντσας E2.24 2 τεμάχια K-Cube DC servo motor module μετροφοδοτικό E2.25 1 τεμάχιο right angle bracket E2.26 1 τεμάχιο mounting base για translation stages E2.27 1 τεμάχιο high-resolution CMOS camera E2.28 2 τεμάχια lens tube coupler 1 ίντσας E2.29 1 τεμάχιο σωλήνα φακών 1 ίντσας, μήκους 1.5 ίντσες E2.30 2 τεμάχια glass bandpass filter 25 mm, 335-10 nm E2.31 1 τεμάχιο slip plate positioner, +-1 mm XY E2.32 4 τεμάχια SM1-threaded cage plate E2.33 3 τεμάχια slip-on post clamps διαμέτρου 1.5 ίντσας E2.34 1 τεμάχιοφακός N-BK7 bi-convex, f=100 mm, διάμετρος 1 ίντσα E2.35 1 τεμάχιο SM1-threaded cage plate πάχος 0.5 ίντσα E2.36 1 τεμάχιο shortpass filter, διάμετρος 1 ίντσα, cutoff 650 nm E2.37 1 τεμάχιο 70:30 non-polarizing beamsplitter cube, 400-700 nm, 1 ίντσα E2.38 1 τεμάχιο SM1 end cap E2.39 1 τεμάχιο adapter, εξωτερικό thread SM1, εσωτερικό thread M27 x 0.75 E2.40 1 τεμάχιο αντικειμενικό μικροσκοπίου 63X, 0.8 ΝΑ E2.41 Ράβδοι cage assembly 6 mm (4 τεμάχια μήκους 0.5 ίντσας, 4 τεμάχια μήκους 1.5 ίντσας, 4 τεμάχια μήκους 3 ιντσών) E2.42 1 τεμάχιοπηγήφωτός cold white LED, mounted E2.43 1 τεμάχιο σωλήνα φακών 1 ίντσας, μήκους 1 ίντσες E2.44 1 τεμάχιο N-BK7 ground glass diffuser 600 grit, διάμετρος 1 ίντσα E2.45 1 τεμάχιο T-cube led driver καιτροφοδοτικό E2.46 1 τεμάχιο damped post, διάμετρος 1.5 ίντσα, μήκος 14 ίντσες E2.47 1 τεμάχιο οπτική βάση αλουμινίου 300mm x 600 mm x 12.7 mm μαζί με λαστιχιένες βάσεις E2.48 1 τεμάχιο πλακίδιο ευθυγράμμισης για cage system 30 mm E3. Εκπαιδευτικό πείραμα οπτικής που να περιλαμβάνει E3.1 Σύστημα Λέϊζερ Single Mode με τις εξής προδιαγραφές E3.1.1 Μήκος κύματος 488 nm E3.1.2 Ισχύς 100 mW E3.1.3 Σταθερότητα ισχύος < 0.5% E3.1.4 Θόρυβος RMS < 0.2% E3.1.5 Διάμετρος δέσμης μεταξύ 1 και 1.3 mm E3.1.6 Γωνιακή απόκλιση < 0.6 mrad E3.1.7 Τρόπος ταλάντωσης ΤΕΜ00 E3.1.8 Απόκλισηδέσμης< 1.5 mrad E3.1.9 Spatial mode M2 <1.1 E3.1.10 Αναλογική διαμόρφωση μέχρι 1 MHz E3.1.11 Ψηφιακή διαμόρφωση μέχρι 100 MHz E3.1.12 Τροφοδοτικό E3.2 Φακούς Plano-Convex, με 1 τεμάχιο από τα κάτωθι είδη με αντι-ανακλαστική επίστρωση για τη φασματική περιοχή 350-700 nm.  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=10 mm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=12 mm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=15 mm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=30 mm  Διάμετρος 9 mm, εστιακή απόσταση f=12 mm  Διάμετρος 9 mm, εστιακή απόσταση f=20 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=15 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=20 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=25 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=30 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=40 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=50 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=100 mm  Διάμετρος 18 mm, εστιακή απόσταση f=20 mm  Διάμετρος 18 mm, εστιακή απόσταση f=25 mm  Διάμετρος 18 mm, εστιακή απόσταση f=30 mm  Διάμετρος 18 mm, εστιακή απόσταση f=50 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=25.4 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=30.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=35.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=40.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=50.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=60.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=75.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=100.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=125.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=150.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=175.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=200.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=250.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=300.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=400.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=500.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=750.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=1000.0 mm  Διάμετρος 30 mm, εστιακή απόσταση f=40 mm  Διάμετρος 30 mm, εστιακή απόσταση f=50 mm  Διάμετρος 30 mm, εστιακή απόσταση f=75 mm  Διάμετρος 30 mm, εστιακή απόσταση f=100 mm  Διάμετρος 30 mm, εστιακή απόσταση f=120 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=60.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=75.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=100.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=125.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=150.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=200.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=250.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=300.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=400.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=500.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=750.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=1000.0 mm  Διάμετρος 75 mm, εστιακή απόσταση f=85.0 mm  Διάμετρος 75 mm, εστιακή απόσταση f=100.0 mm  Διάμετρος 75 mm, εστιακή απόσταση f=150.0 mm  Διάμετρος 75 mm, εστιακή απόσταση f=200.0 mm E3.3 Φακούς Bi-Convex, με 1 τεμάχιο από τα κάτωθι είδη με αντι-ανακλαστική επίστρωση για τη φασματική περιοχή 350-700 nm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=10 mm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=12 mm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=15 mm  Διάμετρος 6 mm, εστιακή απόσταση f=30 mm  Διάμετρος 9 mm, εστιακή απόσταση f=12 mm  Διάμετρος 9 mm, εστιακή απόσταση f=20 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=15 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=20 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=25 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=30 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=40 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=50 mm  Διάμετρος 0.5 ίντσες, εστιακή απόσταση f=100 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=25.4 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=30.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=35.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=40.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=50.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=60.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=75.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=100.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=125.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=150.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=175.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=200.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=250.0 mm Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=300.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=400.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=500.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=750.0 mm  Διάμετρος 1 ίντσας, εστιακή απόσταση f=1000.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=60.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=75.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=100.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=125.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=150.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=200.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=250.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=300.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=400.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=500.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=750.0 mm  Διάμετρος 2 ιντσών, εστιακή απόσταση f=1000.0 mm E3.4 Οπτικό breadboard αλουμινίου  150 mm x 900 mm x 12.7 mm, σπειρώματα Μ6, 1 τεμάχιο  150 mm x 600 mm x 12.7 mm, σπειρώματα Μ6, 1 τεμάχιο  100 mm x 150 mm x 12.7 mm, σπειρώματα Μ6, 1 τεμάχιο  450 mm x 600 mm x 12.7 mm, σπειρώματα Μ6, 1 τεμάχιο Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Χημείας | Σύστημα ανίχνευσης πτητικων ενώσεων σε υγρά (GC-MS) | 1 | 80.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Το σύστημα θα αποτελείται από μονάδα αερίου χρωματογράφου με εισαγωγέα δείγματος, αυτόματο δειγματολήπτη υγρής έγχυσης, φασματογράφο μαζών, και λογισμικό για το έλεγχο του συστήματος και την επεξεργασία και καταγραφή των αποτελεσμάτων. Α. ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - Να διαθέτει θερμοστατούμενο κλίβανο στηλών, ο οποίος να δέχεται όλων των ειδών τις τριχοειδείς στήλες. - Να έχει ικανότητα πολυγραμμικού προγραμματισμού της θερμοκρασίας σε έως τουλάχιστον 20 στάδια. - Να διαθέτει μέγιστο ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας τουλάχιστον 250 οC/min. - Ο απαιτούμενος χρόνος ψύξης να είναι μικρότερος των 3,5 λεπτών από τους 450°C έως τους 50°C. - Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένη γεννήτρια παλμών για τον έλεγχο του λογισμικού. - Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη και μικροϋπολογιστή, ο οποίος να διαθέτει εξελιγμένες λειτουργίες ελέγχου και αυτοδιαγνωστικών. - Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού της πίεσης και της ροής του φέροντος αερίου με λειτουργίες σταθερής πίεσης και σταθερής μέσης γραμμικής ταχύτητας. - Να προγραμματίζονται: η ροή, η μέση γραμμική ταχύτητα, ο λόγος split και η ροή αερίου έκπλυσης του διαφράγματος (septumpurge). Να είναι κατάλληλο για την τεχνική FASTGC, με εύρος πίεσης έως τουλάχιστον 140 psi και εύρος ροής έως τουλάχιστον 1200 mL/min. - Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου και διαρροών με κατάλληλο διαγνωστικό πρόγραμμα. - Να διαθέτει κυκλώματα για προστασία από υπερθέρμανση. - Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά τρεις εισαγωγείς και τουλάχιστον τρεις ανιχνευτές. - Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού των ροών των ανιχνευτών. Β. ΕΙΣΑΓΩΓΕAΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Να διαθέτει εισαγωγέα δείγματος τύπου split/splitless με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Να είναι ανεξάρτητα θερμοστατούμενος έως τουλάχιστον 450 οC. - Να δέχεται λόγο split από 0 έως περίπου 10000. - Να πραγματοποιεί έγχυση υψηλής πίεσης. - Να έχει σύστημα εξοικονόμησης του φέροντος αερίου που να ενεργεί ακόμα και όταν δεν γίνεται ανάλυση. Γ. AYTOMATOΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη υγρής έγχυσης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Να έχει ελάχιστο όγκος ενέσιμου δείγματος 0.1 μL. - Να έχειγραμμικότητα έγχυσης ±0.5%. - Να έχει δυνατότητα επιλογής ταχυτήτων δειγματοληψίας για χειρισμό δειγμάτων υψηλού ιξώδους. - Να μην δεσμεύεται μόνιμα ο εισαγωγέας, ώστε να είναι δυνατή η χειροκίνητη έγχυση του δείγματος, μέσω απλού χειρισμού από τον χρήστη. - Να διαθέτει τουλάχιστον 145 θέσεις φιαλιδίων δειγμάτων των 1,5 η 2 mL. Να συνοδεύεται από 500 φιαλίδια, με τα κατάλληλα διαφράγματα (septa) και πώματα. Δ. ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΩΝ Φασματογράφος μάζας ελεγχόμενος πλήρως από τον υπολογιστή, ο οποίος να διαθέτει: - Αναλυτή μάζας πραγματικό τετράπολο (Quadropole), με προφίλτρο αντίστοιχης γεωμετρίας , με 4 ράβδους κατασκευασμένες από μεταλλικό ανθεκτικό υλικό. - Πηγή ιονισμού υψηλής ενέργειας, θερμαινόμενη σε θερμοκρασία έως τουλάχιστον 300 οC. - Η γραμμή μεταφοράς από τον αέριο χρωματογράφο να είναι ανεξάρτητα θερμαινόμενη έως 350 οC περίπου. - Μέθοδοι ιονισμού: Mε πρόσκρουση ηλεκτρονίων EI (ElectronImpact). - Περιοχή μαζών από 2 έως τουλάχιστον 1050 amu σε fullscan. - Σύστημα κενού αποτελούμενο από περιστροφική και στροβιλομοριακή αντλία. Η στροβιλομοριακή αντλία να έχειικανότητα, τουλάχιστον 350 L/sec. - Να διαθέτει απαραίτητα διπλό τριχοειδές νήμα (filament), για εναλλαγή από το χρήστη σε περίπτωση καταστροφής του ενός, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του οργάνου. - Ο ανιχνευτής του φασματογράφου μάζας να διαθέτει δύο υποδοχές για τοποθέτηση δύο διαφορετικών χρωματογραφικών στηλών. - Να μπορεί να υποστηρίξει αναλύσεις με την τεχνική fastchromatography καθώς και με ροή ηλίου στη στήλη τουλάχιστον 12 mL/min. - Να έχει υψηλή ταχύτητα σάρωσης, μεγαλύτερη ή ίση από 20000 amu/sec. - Δυνατότητα ανίχνευσης με την τεχνική El, 1pgOctafluoronaphthalene με λόγο σήματος προς θόρυβο 2000:1 ή μεγαλύτερο, για την μάζα 272. - Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης σε λειτουργία SIM τουλάχιστον 60 ομάδων των 120 ιόντων η κάθε μία. - Να περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματου συντονισμού (automatictuning). - Να έχει δυναμικό εύρος τουλάχιστον 5x106. - Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με σύστημα χημικού ιονισμού, θετικού και αρνητικού, που να λειτουργεί με κοινή πηγή ιονισμού με το προσφερόμενο σύστημα ΕΙ. - Να έχει ικανότητα μελλοντικής σύνδεσης με σύστημα απευθείας εισαγωγής δειγμάτων στο φασματογράφο μάζας (directinletsystem) χωρίς τη διακοπή του κενού και τη μεσολάβηση του αερίου χρωματογράφου. Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Λογισμικό για έλεγχο όλου του συστήματος, δηλαδή του Αέριου Χρωματογράφου, Φασματογράφου Μάζας, καθώς και την καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων. Πλήρη προγράμματα διαχείρισης δεδομένων, έρευνας βιβλιοθήκης, ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού κλπ. - Να έχει δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης βιβλιοθήκης από το χρήστη. - Να περιλαμβάνει τις βιβλιοθήκες φασμάτων NIST και Wiley. - Να περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός υπολογιστής πλήρης και κατάλληλος να δεχθεί λογισμικό με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Inteli5 τελευταίας τεχνολογίας, σκληρός δίσκος 1 TB τουλάχιστον, μνήμη RAM 4 GB τουλάχιστον, οθόνη LED 22” τουλάχιστον, DVD-R ,Windows πρόσφατης έκδοσης, και έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης. ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα Αέριου Χρωματογράφου - Φασματογράφου Μαζών θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: - Τριχοειδή στήλη μήκους 30 μέτρων, της επιλογής μας. - Όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης με πλήρη σειρά εργαλείων. - Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. - Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ ISO 9001:2015. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης, με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. - Ύπαρξη ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον επτά (7) έτη. - Εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασής του. - Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος. - Βεβαίωση κατασκευαστή ότι ο σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. - Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να φαίνονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. Επιπλέον των ανωτέρω, το σύστημα να συνοδεύεται με τα παρακάτω παρελκόμενα που αφορούν την προετοιμασία δειγμάτων: 1. Μικροσκόπιο με σύστημα προβολής εικόνας μέσω κάμερας για τον χαρακτηρισμό των προς ανάλυση μικροσκοπικών δειγμάτων, με τις εξής προδιαγραφές: - Κεφαλή με περιστρεφόμενο φορέα 3 αντικειμενικών φακών. - Επίπεδους αντικειμενικούς φακούς PLAN εύρους πεδίου 23mm (10x/0,25 - 40x/0,65 - 100x/1,25 oil). - Ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 12V-35Wlong-life, με δυνατότητα άμεσης μετατροπής του υπάρχοντος φωτιστικού με απλή εναλλαγή της λυχνίας αλογόνου με LED. Δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού. - Δύο κοχλίες για αδρή και μικρομετρική εστίαση. - Σταυροτράπεζα μικροσκοπίου με κίνηση Χ-Υ του δείγματος και βερνιέρο με κλίμακα. - Σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων με ελατήριο. - Τριφθάλμιος σωλήνας παρατήρησης που να διαθέτει οπτική έξοδο για προσαρμογή κάμερας με δυνατότητα ταυτόχρονης παροχής εικόνας στην κάμερα και στην παρατήρηση. - Να είναι συμβατό με την λειτουργία ψηφιακής κάμερας για λειτουργία σε συνεργασία με το μικροσκόπιο. - Ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας, να διαθέτει - Οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5xc-mount, για προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο, - Δυνατότητα λειτουργίας σε σύνδεση με Η/Υ ή χωρίς την χρήση Η/Υ, - να είναι κατάλληλη για προβολή της ζωντανής εικόνας του μικροσκοπίου, - να έχει ανάλυση 5 Μegapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης σε οθόνη με μέγιστη ανάλυση 2560x1920 pixel, - Ψηφιοποίηση: 3 x 8 bit/pixel, Χρόνος ολοκλήρωσης: 10 µs έως 2 s, Θύρες: SD card slot, USB 2.0, DVD-D (HDMI), RJ45 100Mbit 2. Διαφραγματική αντλία κενού με τις παρακάτω προδιαγραφές: - Pumping speed at 50 Hz 0.5 m³/h ¦ 0.29 cfm ¦ 8.33 l/min - Pumping speed at 60 Hz 0.7 m³/h ¦ 0.41 cfm ¦ 11.67 l/min - Final pressure without gas ballast 3.5 hPa ¦ 2.62 Torr ¦ 3.5 mbar - Final pressure with gas ballast 4.5 hPa ¦ 3.38 Torr ¦ 4.5 mbar - Leakage rate ≤ 5 · 10-4 Pa m3/s ¦ ≤ 3.75 · 10-3 Torr l/s ¦≤ 5 · 10-3 mbar l/s - Intake pressure max. 1,100 hPa ¦ 825 Torr ¦ 1,100 mbar - Exhaust pressure, max. 1,100 hPa ¦ 825 Torr ¦ 1,100 mbar - Connection flange (in) G 1/8" - Connection flange (out) 1/8" thread with silencer - Gas ballast Yes 3.Περιστροφική αντλία κενού διπλού σταδίου με μαγνητική σύζευξη, με τις παρακάτω προδιαγραφές: - Connection flange (in) DN 16 ISO-KF - Connection flange (out) DN 16 ISO-KF - Pumping speed at 50 Hz 2.5 m³/h ¦ 1.47 cfm ¦ 41.67 l/min - Pumping speed at 60 Hz 2.9 m³/h ¦ 1.71 cfm ¦ 48.33 l/min - Final pressure with gas ballast 3 · 10-2 hPa ¦ 2.25 · 10-2 Torr ¦ 3 · 10-2 mbar - Final pressure without gas ballast 3 · 10-3 hPa ¦ 2.25 · 10-3 Torr ¦ 3 · 10-3 mbar - Exhaust pressure, max. 1,500 hPa ¦ 1,125 Torr ¦ 1,500 mbar - Exhaust pressure, min. 250 hPa ¦ 187.5 Torr ¦ 250 mbar - Rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm ¦ 3,000 min-1 - Rotation speed at 60 Hz 3,600 rpm ¦ 3,600 min-1 - Cooling method, standard Air - Motor protection Bimetal - Motor type 1-ph motor - Emission sound pressure level without gas ballast at 50 Hz 54 dB(A) - Switch Yes - Gas ballast flow 540 l/h - Gas ballast Yes - Gas ballast pressure ≤ 1,500 hPa ¦ ≤ 1,125 Torr ¦ ≤ 1,500 mbar - Protection degree IP40 - Certification CE - Magnetic coupling Yes - Oil mist eliminator - Oil return units from oil mist eliminator Χρόνος παράδοσης: 4 (τέσσερις) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Χημείας | Σύστημα HPLC-MS/MS | 1 | 205.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας συνδυασμένο με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC-MS/MS) - Τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC) Αντλία υγρής χρωματογραφίας δύο διαλυτών, τον απαραίτητο απαερωτή, αυτόματο δειγματολήπτη και θερμοστάτη στηλών. - Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίαςυγρής χρωματογραφίας - Να είναι συνεχούς ροής και συνεχούς πίεσης με εύρος λειτουργίας 0.0001 ml/min – 3ml/min (εύρος πίεσης 10 – 660 bar) και 3.0001 – 5 mL/min (εύρος πίεσης 10 – 440 bar) - Ακρίβεια ροής: ±1% ή ±2 μl/min (σε ροή από 0.01 – 3ml/min και πίεση 10-400 bar) και ±2% ή ±2 μl/min (σε ροή από 0.01 – 3mL/min και πίεση 400-600 bar) - Επαναληψιμότητα: RSD <0.06% - Εύρος πίεσης: 10-660 bar - Βήμα ρύθμισης πίεσης (10-600 bar): 1 bar - Ακρίβεια πίεσης: ±10% ή 15 bar - Να διαχειρίζεται 2 διαλύτες και να έχει την δυνατότητα gradient - Λειτουργία gradient: γραμμική και σε βαθμιδωτή, με ακρίβεια συγκέντρωσης ±0.5% και ρύθμιση ροής από 0.0001 – 5 ml/min - Να συνοδεύεται από απαερωτή τουλάχιστον τριών καναλιών 1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτόματου δειγματολήπτη - Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και έγχυσης του δείγματος σε διάφορους όγκους - Εύρος όγκου έγχυσης: 0.1 - 50 μL (0.1 - 0.9 μL με βήμα 0.1 μLincrements, 1 - 50 μL με βήμα 1 μL) - Να διαθέτει χωρητικότητα /επιλογές δειγματοφορέων: - 100 θέσεις τουλάχιστον για φιαλίδια 1.5ml - 192 θέσεις τουλάχιστον για 2x96-wellmicrotiterplate - Επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης: RSD ≤ 0.3% (για 10 μL έγχυση) - Ακρίβεια όγκου έγχυσης: ±1% - Η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (Carryover) να είναι μικρότερη από 0.005% - Μέγιστη πίεσηλειτουργίας: 660 bar - Θάλαμος θερμοστάτησης στηλών: - Να διαθέτει σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα - Εύρος θερμοκρασίας: 10⁰C κάτω από το περιβάλλον έως 85⁰C - Επαναληψιμότηταθερμοκρασίας: ±0.1⁰C - Χωρητικότητα για τουλάχιστον 5 στήλες των 30 cm - Τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας MS/MS (Τριπλό Τετράπολο) - Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πηγή ιοντισμού υπό γωνία τουλάχιστον 90⁰ ως προς την οπή εισαγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαρότητα και η συνεχής λειτουργία του αναλυτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να φράζει από ουδέτερα σωματίδια και παρεμποδίσεις. - Η πηγή να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της οπής που να εμποδίζει τα ουδέτερα σωματίδια από το να εισέρχονται στον αναλυτή το οποίο να είναι απλό στον σχεδιασμό και να μην απαιτεί συχνή συντήρηση ή ανταλλακτικά/αναλώσιμα για την λειτουργία του. - Να διαθέτει διπλή πηγή ιοντισμού με δυνατότητα εναλλαγής των δύο τεχνικών ιονισμού ESI&APCI, με αυτόματη αναγνώριση των συστημάτων εισαγωγής (probes) που χρησιμοποιούνται και σύστημα ασφαλείας για χρήση του σωστού συστήματος εισαγωγής με την σωστή μέθοδο. Η αλλαγή να γίνεται από τον χρήστη χωρίς χρήση εργαλείων. - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θερμαντικά με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, αυτοκαθαριζόμενα. - Η πηγή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 100% υδατικό δείγμα έως 100% οργανικό. - Η πηγή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κυκλοφορίας του αέρα για προστασία επιμόλυνσης από τον αέρα του εργαστηρίου. - Όλες οι παροχές αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος της πηγής θα πρέπει να σταματούν αυτόματα σε περίπτωση απομάκρυνσης της πηγής από το σύστημα. - Στην περίπτωση του ιοντισμού με Ηλεκτροψεκασμό ESI (ElectroSprayIonization) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Συμβατότητα με ροές από 5 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαμοιρασμού (split). - Δυνατότητα ρύθμισης του αερίου εκνέφωσης από θερμοκρασία δωματίου έως τους 750οC και πίεση από 0 έως 90psi. - Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης έλεγχος από το λογισμικό. - Στην περίπτωση του Χημικού Ιονισμού Ατμοσφαιρικής Πίεσης, APCI (AtmosphericPressureChemicalIonization) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Συμβατότητα με ροές από 50 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαμοιρασμού (split). - Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας αποδιαλύτωσης από τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι τους 750οC. - Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης έλεγχος από το λογισμικό. - Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχει λειτουργία τριπλού τετραπόλου με κυψελίδα συγκρούσεων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης τύπων όπως: - Επιλογή ενός ιόντος (SIM) - Σάρωση μαζών (MS) - Σάρωση μαζών (MS/MS) με δυνατότητες: - MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και σάρωση μαζών των θραυσμάτων ή προϊόντων ιόντων (ProductIonScan) - MS/MS με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος. - MS/MS με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και σάρωση θραυσμάτων (Neutral Loss Scan / Gain Scan) - MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος (Multiple Reaction Monitoring/MRM) - Περιοχή σάρωσης m/z: 5-2000 - Ελάχιστος χρόνος ανίχνευσης (dwelltime) σε λειτουργία MRM: ≤ 1 msec - Δυνατότητα ταχύτητας σάρωσης: έως 12.000 Da/sec - Αλλαγή πολικότητας: ≤ 50 msec - To σύστημα κενού πρέπει να αποτελείται από κατάλληλη/ες αντλία/ες, αερόψυκτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. - Ο ανιχνευτής να είναι ηλεκτρονικός με δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής της πολικότητας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. - Να έχει γραμμική περιοχή απόκρυσης πέντε τάξεων μεγέθους. - Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM (θετική πολικότητα και πηγή ιοντισμού με ηλεκτροψεκασμό) για 1 pg ρεζερπίνης (θραυσματοποίηση από m/z 609 σε m/z 195) να είναι S/N>100.000:1, υπολογισμός βασισμένος στην τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον σημείων θορύβου και για διαχωριστική ικανότητα 0.7 ± 0.1 amu στο FWHM. - Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM (αρνητική πολικότητα και πηγή ιοντισμού με ηλεκτροψεκασμό) για 1 pg χλωραμφενικόλης (μετατροπή από m/z 321 σε m/z 152) να είναι S/N>100.000:1, υπολογισμός βασισμένος στην τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον σημείων θορύβου και για διαχωριστική ικανότητα 0.7 ± 0.1 amu στο FWHM. - Σύστημα ελέγχου λειτουργίας, συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων - Ηλεκτρονικός υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: - 32GB Ram - X 2TB Σκληρός δίσκος - 8X DVD+/- RW Slimline. - Λειτουργία σε Windows 10 IoT Enterprise 64 bit. - Ποντίκι και πληκτρολόγιο. - Έγχρωμη επίπεδη οθόνη. - Λογισμικό. - Κατάλληλο λογισμικό που να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο και τη δυνατότητα δημιουργίας διαχειριστών ή/και απλών χρηστών. - Το λογισμικό πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και να προγραμματίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων του συστήματος δηλ. του χρωματογράφου, του φασματογράφου μάζας, του εκτυπωτή, κλπ - Να δύναται να ελέγξει πλήρως συστήματα υγρής χρωματογραφίας του ίδιου κατασκευαστή αλλά και άλλων εμπορικά διαθέσιμων. - Το λογισμικό να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με ικανότητα Multi-Tasking. - Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης κάθε ξεχωριστού πειράματος, στην περίπτωση πολλαπλών πειραμάτων. - Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης και μορφών ολοκλήρωσης: - Full scan και selected ion MS σε Q1 και Q3, product ion scan, precursor ion scan, neutral loss ή gain scan, Multiple reaction monitoring (MRM), Scheduled MRM (sMRM). - Να δύναται να ταυτοποιήσει και να ποσοτικοποιήσει τους μεταβολίτες σε ένα μόνο πείραμα - Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων στις περιπτώσεις ποσοτικών προσδιορισμών. - Να μπορεί να μεταφέρει απευθείας δεδομένα σε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας, όπως π.χ. αυτά του MSoffice. - Συνοδευτικά εξαρτήματα και ειδικές απαιτήσεις - Γεννήτρια Αζώτου Να συνοδεύεται από κατάλληλη γεννήτρια Αζώτου που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος με τα ελάχιστα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Να διαθέτει ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή και να πληροί τις απαιτήσεις συστήματος υγρής χρωματογραφίας – ανιχνευτή φασματογράφου μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου - Να περιλαμβάνει συμπιεστή, και να μην χρειάζεται εξωτερική παροχή αέρα. - Nα παρέχει ροή αζώτου τουλάχιστον 19 L/min, μέγιστη πίεση 65psi - Να παρέχει ροή αερίου (dry air) τουλάχιστον 26 L/min, μέγιστη πίεση 100psi - Να παρέχει ροή αέρα εξόδου (dry air): 25 L/min, μέγιστη πίεση 60 psi - Να έχει εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας: 5οC – 30οC - Να έχει τάση λειτουργίας: 230V, 50/60Hz - Να φέρει σήμανση CE. - Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο - Ειδικές απαιτήσεις - 2 χρόνια εγγύηση. - Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση και εκπαίδευση στην λειτουργία του συστήματος συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών καθώς και επιπλέον υποστήριξη σε ανάπτυξη εφαρμογών διάρκειας άλλων 5 ημερών τουλάχιστον. - Ο προμηθευτής: - Να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO-9001:20015, ISO 13485:2016. - Να μπορεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 7 έτη - Θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος Χρόνος παράδοσης: 4 (τέσσερις) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Χημείας | Shaker μικροβιολογικών δειγμάτων | 1 | 1.700,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Να μπορεί να παρέχει 3 τύπους κίνησης : orbital, reciprocal and vibrating, οι οποίες να μπορούν να εκτελεστούν ξεχωριστά, κατά ζεύγη και διαδοχικά σε επαναλαμβανόμενους κύκλους - Να διαθέτει περιοχή ρύθμισης ταχύτητας 20-250 RPM, με βήμα 5 RPM - Να διαθέτει ψηφιακή Ρύθμιση χρόνου: 1 λεπτό – 96 ώρες και θέση συνεχούς λειτουργίας - Να διαθέτει ψηφιακή Ρύθμιση ταχύτητας - Να διαθέτει μέγιστο χρόνο συνεχόμενης λειτουργίας τουλάχιστον 168 hrs - Να διαθέτει τροχιά κίνησης 20 mm - Να διαθέτει μέγιστο βάρος ανακίνησης τουλάχιστον 8 kg - Να συνοδεύεται από πλατφορμα διαστασεων εργασιας 300Χ400Χ80mm με ρυθμιζομενες μπαρες για να μπορεί να δεχθεί διαφόρων τύπων και ογκων γυάλινο εξοπλισμό - Να διαθέτει πιστοποιητικό CEMark - Λειτουργία στα 220V/50Hz Χρόνος παράδοσης:3 (τρεις) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Χημείας | Φασματοφωτόμετρο απορρόφησης UV-vis μονής δέσμης | 1 | 5.400,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Φασματοφωτόμετρο με ικανότητα φωτομέτρησης, μέτρησης φάσματος και ποσοτικής ανάλυσης, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Να έχει φασματικό εύρος από 190 έως 1.100 nm. - Να εκτελεί απαραίτητα διαδικασία ελέγχου διπλής δέσμης. - Να έχει εύρος σχισμής 5 nm ή καλύτερο. - Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από 1 nm. - Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος τουλάχιστον 0.3 nm. - Να έχει φωτομετρική ακρίβεια 0.005 Abs στο 1.0 Abs και 0.003 Abs στο 0.5 Abs μετρούμενη με πιστοποιημένο φίλτρο NIST 930D. - Να διαθέτει φωτομετρική επαναληψιμότητα τουλάχιστον ± 0,002Αbs στο 1,0 Αbs. - Να διαθέτει φωτομετρικό εύρος -0.3 Abs έως 3 Abs και εύρος διαπερατότητας 0% έως 200%. - Να διαθέτει απαραίτητα μετρητή ωρών των λυχνιών. - Να έχει σταθερότητα γραμμής βάσης (drift) μικρότερη από 0.001 Abs/h. - Να διαθέτει επιπεδότητα γραμμής βάσης τουλάχιστον ± 0,010Αbs. - Να έχει ταχύτητα αλλαγής μήκους κύματος 6.000 nm/min. - Να διαθέτει απαραίτητα λυχνίες δευτερίου και αλογόνου. - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας της πηγής με τρεις τρόπους: - Αυτόματη αλλαγή λυχνίας για όλο το εύρος μέτρησης με δυνατότητα επιλογής από τον αναλυτή του σημείου αλλαγής της λυχνίας. - Μόνον με λάμπα δευτερίου. - Μόνον με λάμπα αλογόνου. - Να εκτελεί απαραίτητα και τεκμηριωμένα αυτόματη ευθυγράμμιση της λυχνίας. - Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένες λειτουργίες διακρίβωσης για τις τουλάχιστονπαρακάτω παραμέτρους: - Ακρίβεια μήκους κύματος. - Επαναληψιμότητα μήκους κύματος. - Σταθερότητα βασικής γραμμής. - Επιπεδότητα βασικής γραμμής. - Επίπεδο θορύβου. - Να εκτελεί μετρήσεις: - Μέθοδος επεξεργασίας φάσματος. - Λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στην μέθοδο επεξεργασίας φάσματος. - Μέθοδος φωτομέτρησης. - Μέθοδο κινητικής. - Βιομεθόδων (DNA/protein, Protein Analysis). - Ποσοτικοποίησης. - Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένη οθόνη για αυτόνομη λειτουργία, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. - Να διαθέτει απαραίτητα ικανότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω θύρας USB. - Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία, οπτικής διαδρομής 10 mm. - Να συνοδεύεται απαραίτητα από ένα επιπλέον σετ ανταλλακτικών λυχνιών (D2 και αλογόνου). ΓΕΝΙΚΑ (για φασματοφωτόμετρο) - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο και να το εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία. - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χρήστες στην λειτουργία του οργάνου. - Ο προμηθευτής να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης αντίστοιχων οργάνων. Προς απόδειξη της ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας προσκομίζεται κατάλογος εγκατάστασης τουλάχιστον 2 αντίστοιχων οργάνων κατά την τελευτάια 5ετία συνοδευόμενος με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. - Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος του φασματοφωτομέτρου θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένος κατά ISOEN 17025 στο πεδίο της διακρίβωσης των φασματοφωτομέτρων. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιησει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο με αντίστοιχη πιστοποίηση που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης. - Η εγγύηση να διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη από την παραλαβή του συστήματος και περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης. Η επιβεβαίωση της σχετικής εγγύησης θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΕC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. - Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. - Το σύστημα να διαθέτει CE Mark Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας. Χρόνος παράδοσης: 3 (τρεις) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Χημείας | Αυτόνομο σύστημα κενού με τουρμπομοριακή αντλία | 1 | 7.300,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Επιτραπέζιος υβριδικός τουρμπομοριακός Σταθμός άντλησης κενού DRY με ταχύτητα άντλησης 67L/s και τελικό κενό <1 · 10-7 mbar. αποτελούμενο από: - αντλία TURBO με μαγνητικό ρουλεμάν, με μεταβλητή ταχύτητα άντλησης, ventvalveconnection, με ψύξη νερό και αέρα, maxpower 110W Να λειτουργεί με Fore-vacuum max. forN2=22 mbar Φλάντζα εισόδου DN63 ISO-K - controller για τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών της αντλίας και της διαφραγματικής αντλίας. - διαφραγματική αντλία DC μεταβλητής ταχύτητας με RS485 για την σύνδεση με τον controller, με ταχύτητα άντλησης 1 κυβικού/ώρα. - αισθητήριο κενού πιρανι, cold cathode χωρίς μαγνητικό πεδίο, περιοχή μέτρησης 1 · 10-9 – 1000 mbar, με φλάντζα NW25 - να διαθέτει 3 μέτρα sensorcable. - να διαθέτει serviceturbo αντλιών στην Ελλάδα. - μικρών διαστάσεων max 32Χ32cm Χρόνος παράδοσης: 2 (δύο) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ΤΕΤΥ | Ολοκληρωμένο μικροσκόπιο φθορισμού και ποσοτικής φάσης | 1 | 120.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Σταθερός κορμός ανάστροφου μικροσκοπίου (invertedmicroscopebody) με συμπυκνωτή (condenser) και ηλεκτροκίνητους shutters. 2. Μηχανοκίνητη τράπεζα δειγμάτων με δυνατότητα ελέγχου από το λογισμικό για προγραμματισμό αυτοματοποιημένης απεικόνισης και τουλάχιστον 120 mmx 80 mm εύρος κίνησης και επαναληψιμότητα κίνησης 3 μm ή καλύτερο (motorizedstagewithsoftwarecontrolforprogrammableautomatedimagingwithatleast 120 mmx 80 mmrangeofmotionwithpositioningrepeatability 3 μmorbetter). 3. Μηχανοκίνητος και με έλεγχο από το λογισμικό 6-θέσιος πυργίσκος αντικειμενικών φακών (motorizedandsoftware-controlled 6-positionobjectiveturret) 4. Αντικειμενικοί φακοί συμβατοί για φθορισμό και μικροσκοπία ποσοτικής φάσης με ελάχιστες προδιαγραφές 4x (NA 0.1, WD 25 mm), 10x (NA 0.3, WD 14 mm), 20x (NA 0.5, WD 2 mm), 40x (ΝΑ 0.95, WD 0.15 mm), 60x (NA 1.4, WD 0.10 mmoil) 5. Περίβλημα θερμοστάτησης μικροσκοπίου για διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του συστήματος. 6. Πηγή ασύμφωνου φωτός αλογόνου με τελικό μήκος κύματος 650 ± 15 nm (FWHM) ή καλύτερου, ισχύος τουλάχιστον 120 W. 7. Ψηφιακή κάμερα τουλάχιστον 4 MegaPixel με δυνατότητα τουλάχιστον 500 pixelx 500 pixel απεικόνισης στη μικροσκοπία ποσοτικής φάσης. 8. Ευαισθησία ανίχνευσης φάσης ενός pixel 10 mrad ή καλύτερης. 9. Σύστημα φθορισμού με φίλτρα DAPI/FITC/TRITC των οποίων η τοποθέτηση να ελέγχεται και από το λογισμικό. 10. Ψηφιακή κάμερα τουλάχιστον 5 MegaPixel για μικροσκοπία φθορισμού. 11. Διχρωικός καθρέπτης (dichroicmirror) κάτω των 650 nm για συνδυασμό απεικόνισης φθορισμού και ποσοτικής φάσης. 12. Ηλεκτρονικός υπολογιστής και αντίστοιχο λογισμικό χρήσης και ανάλυσης εικόνων. 13. Δυνατότητα πολυδιάστατης απεικόνισης προγραμματιζόμενης μέσω λογισμικού (σε χρόνο / timelapse, διάφορες θέσεις ΧΥΖ, Z-stack, φθορισμό και ποσοτική φάση) και real-time προσομοίωση DIC και μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου. 14. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάλυσης εικόνων κυττάρων στο λογισμικό. 15. CE-mark του ολοκληρωμένου μηχανήματος. 16. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) χρόνου. Χρόνος παράδοσης: 3 (μήνες) |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | ΤΕΤΥ | Αντικειμενικός Φακός 100x μεγάλης εστιακής απόστασης | 1 | 5.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Παράλληλη προβολή πεδίου και χρωματική διόρθωση στην ορατή περιοχή. (PlanApochromatic). 2. Μεγέθυνση (Magnification ) = 100Χ 3. Απόσταση εργασίας (WorkingDistance) > = 6 mm 4. Αριθμητικό άνοιγμα (NA) > = 0,70 5. Ελάχιστο φασματικό εύρος λειτουργίας (minimum spectral working range): 440nm - 640nm Χρόνος παράδοσης: 3 μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ΤΕΤΥ | Συσκευή θερμοστάτησης με δυνατότητα θέρμανσης και ψύξης | 1 | 5.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σύστημα με βάση Peltier για ταχεία θέρμανση και ψύξη με απόκλιση ± 70˚C γύρω από τη θερμοκρασία δωματίου με ρυθμούς περίπου 1-2 ˚C/s, διαφανές για μικροσκοπία διερχόμενου φωτισμού, από ζαφείρι για γρήγορη μεταφορά θερμότητας στο δείγμα που βρίσκεται σε επαφή, εξοπλισμένο με υδατόλουτρο. Το σύστημα θα πρέπει να ελέγχεται μέσω αυτόνομης εφαρμογής υπολογιστή που λειτουργεί σε Windows με δυνατότητα προβολής της θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου σε πραγματικό χρόνο και καταγραφής της για μετέπειτα χρήση. Χρόνος παράδοσης: 3 μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ΤΕΤΥ | Σύστημα περίθλασης ακτίνων Χ | 1 | 100.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1; Να τροφοδοτείται από τριφασικό ρευματοδότη. 2; -- μεγάλων διαστάσεων για να παρέχει ευελιξία λήψης ογκωδών εξαρτημάτων άνω από 1250X1850X 1270cm ΠXΥXΒ -- βαριά κατασκευή άνω των 650 kg, για να μπορεί να δέχεται και βαριά αντικείμενα για stressanalysis. 3; Το σύστημα ψύξης, να είναι αυτόνομη ξεχωριστή, απαραίτητα εξωτερική, συσκευή ψύξης κλειστού κυκλώματος. Σύμφωνο με τις απαιτήσεις του εργοστασίου. Ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον 3000W Αντλία 4l/min στα τουλάχιστον 0,25 Mpa. 4; Δυνατότητα να δέχεται απαραίτητα σύστημα ταυτόχρονης μέτρησης XRD και DSC, σε ατμόσφαιρες αέρα και αζώτου, με ρύθμιση της υγρασίας στη περιοχή 5 έως 90 5RH. Μέτρηση τουλάχιστον από -40οC έως 350οC.. 5; Να διαθέτει μηχανισμούς και πρότυπο ασφαλείας CE, μάλιστα απαραίτητα τα ακόλουθα: α) για την τάση και την ένταση ρεύματος της λυχνίας, β) το φορτίο, γ) την ταχύτητα ροής και άλλες καταστάσεις. Δ) Αν ανιχνευθεί κάποια ανωμαλία, να κλείνει η γεννήτρια των ακτίνων-Χ και να ενεργοποιείται οπτικός (σχετική ενδεικτική λυχνία) και ηχητικός συναγερμός. Ε) Να διαθέτει Ένδειξη με προστατευτικές λυχνίες LED για τη λειτουργία της γεννήτριας ακτίνων-Χ και ένδειξη LED για την κατάσταση του κλείστρου (ανοικτό/κλειστό). Στ) Να διαθέτει Διακόπτη Ασφαλείας, για άμεση διακοπή σε περίπτωση ανάγκης (Emergency Switch EMO).. 6; Να δέχεται σύστημα αυτόματου δειγματολήπτη 6 θέσεων τουλάχιστον, με σύστημα περιστροφής δείγματος και ικανότητα μέτρησης σε διαπερατότητα και σε ανάκλαση.. 7α; Δυνατότητα να δέχεται απαραίτητα σύστημα αυτόματης βάσης με ρύθμιση του ύψους δείγματος Z-Stage και ικανότητα υποδοχής εξαρτημάτων, όπως --Φούρνος μέχρι τουλάχιστον 2300οC ακόμα και υπό κενό.. β; -- χφ stage γιαμέτρησηανάκλασης, pole figure, thin film.. γ; -- αβ stage για μέτρηση διαπερατότητας και ανάκλασης, polefigure, με γ oscillation. δ; -- Gandolfi εξάρτημα με περιστροφή για μέτρηση περίθλασης σε μικροποσότητες κόνεων ή σε μικροκρυστάλλους. Να περιλαμβάνει κεφαλή γωνιομέτρου και να επιτρέπει ελεύθερη περιστροφή 360ο ταυτόχρονα και στους 2 άξονες Θc και φ.. ε; -- Θάλαμο κρυο –υγρασίας, περιοχής τουλάχιστον 400οC – μείον 180οC, με ελεγχόμενες ατμόσφαιρες, αέρα, αζώτου, άλλου αδρανούς αερίου ή υπό κενό.. στ; -- σαρωτική τράπεζα XY τουλάχιστον 50x50mm, που να δέχεται δείγμα τουλάχιστον 1 Kg.. ζ; -- Εξάρτημα για εξέταση capillary, με περιστροφή τουλάχιστον 120rpm και υποδοχείς για διαμέτρους 0,3 / 0,7 / 0,9 / 1 mm.. η; -- Εξάρτημα για εξέταση μπαταριών ιόντων λιθίου, τόσο ανόδων και καθόδων, υπό φόρτιση και εκφόρτιση. - Γεννήτρια και Λυχνία ακτινώνΧ Χαλκού 1; Ισχύς γεννήτριας για τροφοδοσία της λυχνίαςακτινών-Χ, λειτουργίας3000W τουλάχιστον. Παράθυρο ακτίνων Χ με ηλεκτρομαγνητικό κλείστρο.. 2; Το δυναμικό και το ρεύμα της λυχνίας να ελέγχονται από το λογισμικό του συστήματος σε όλο το εύρος εφαρμογής τους. --Τουλάχιστον: 20-60 kVA (1 kVA step) και 2-60 mA (1mA step) -- Σταθερότητα +/- 0,01%. 3; Λυχνία με ισχύ τουλάχιστον 2kW. Το μέταλλο της ανόδου της πηγής να είναι χαλκός (Cu), εστίασης όχι μεγαλύτερης από 1x10mm. Να διαθέτει τα κατάλληλα φίλτρα για την ελαχιστοποίηση της ακτινοβολίας Κβ του χαλκού.. 4; Δυνατότητα να δέχεται και λυχνίες άλλης ακτινοβολίας, επιπλέον του χαλκού (Cu) για Co, Μο και Cr για καλύτερη αντιμετώπιση διαφορετικών πειραματικών εφαρμογών.. - Γωνιόμετρο-∆ειγματοφορέας–∆ιαφράγματα 1; Γωνιόμετρο κατακόρυφης (vertical) κλασικής γεωμετρίας θ/θ (με ανιχνευτή και πηγή περιστρεφόμενα επί κύκλου και δείγμα σε σταθερή οριζόντια θέση) --ευρεία περιοχή σάρωσης, --βήμα μικρότερο θ/θ από 0,0001ο (ακρίβεια και επαναληψιμότητα). 2; Ακτίνα κυκλικού γωνιομέτρου τουλάχιστον 300mm.. 3; Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 490ο/min (θd, θs συζευγμένα). 4; ∆ιαφράγματα:Μεταξύτηςπηγήςακτινών-Χ,τουδείγματοςκαιτουανιχνευτή να παρεμβάλλονται σταθερά ή αυτόματα μεταβαλλόμενα διαφράγματα πρωτεύουσαςκαιδευτερεύουσαςδέσμης, ως εξής:. α; ∆ιαφράγματα προσπίπτουσας δέσμης,για εστιασμένη μέθοδο ΒΒ. β; ∆ιαφράγματα προσπίπτουσας δέσμης,για εστιασμένη και παράλληλη μέθοδο (ConvergentBeam). γ; ∆ιαφράγματα προσπίπτουσας δέσμης,για παράλληλη μέθοδο. 6; Να δέχεται διαφράγματα για μέτρηση σε SAXS και USAXS, MicroArea και να μπορεί απαραίτητα να επεκταθεί σε αυτές τις τεχνικές. 7; Να διαθέτει σύστημα προστασίας για την απόρριψη του σκεδαζόμενου υποβάθρου κατά τη μέτρηση σε χαμηλές γωνίες (scattering protector ή knife edge).. 8; Να περιλαμβάνει διαφράγματα Receiving που να είναι κατάλληλα για τον ανιχνευτή, directbeamstop, fixedtypestage, Incident – Receivingslitbox, soller 2,5o. 8; Να περιλαμβάνει υποδοχείς δειγμάτων για σκόνη -- Αλουμινίου κόνεως τεμ 5 -- Υάλινο τεμ 2 - Si Low-Background Sample Holder. - Ανιχνευτής 1; Δυνατότητα να δέχεται μελλοντικά ανιχνευτή σπινθηρισμού (SC). 2; Δυνατότητα να δέχεται μελλοντικά οπτικό μονοχρωμάτορα. 3; Να περιλαμβάνει --γραμμικό ανιχνευτή στερεάς κατάστασης 1D (StripDetectoronedimensional) --να μετράει σε τάξεις 0D και 1D --να συνεργάζεται με το σύστημα αποκοπής της σκεδαζόμενης δέσμης (knifeedge ή αντίστοιχο) --να έχει ικανότητα μονοχρωματισμού της δέσμης για 0D και 1D από το πρόγραμμα --Ενεργή επιφάνεια τουλάχιστον 380 mm2 -- Πλάτος strip 75μm - Διακριτικότητα ενέργειας τουλάχιστον 20% - CountRate μεγαλύτερο από 2,5x108cps (global). 4; Δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά σε δυσδιάστατο ανιχνευτή 2D τουλάχιστον 35.000 pixels.. - Λογισμικό 1; Να παρέχει πλήρη έλεγχο πάνω στην λειτουργία του οργάνου(παράμετροι πηγής, γωνιομέτρου και ανιχνευτή) και στην ανάπτυξητης μεθόδου μέτρησης, ρυθμίζοντας παραμέτρους όπως το εύρος γωνιών σάρωσης,το βήμα σάρωσης και την ταχύτητα σάρωσης, διόρθωση, εξομάλυνση, υπολογισμοί φασμάτων και μετατροπή τους σε διάφορα format. Να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 10 άδειες για χρήση από διάφορους ερευνητές.. 2; Να επιτρέπει: Διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος (baseline correction) Εξομάλυνση του Φάσματος (spectrum smoothing) Πρόσθεση και αφαίρεση φασμάτων με στάθμιση (addition and subtraction of spectra) Προσδιορισμό των θέσεων των κορυφών του φάσματος (peak position determination) Υπολογισμός του ύψους, της επιφάνειας και του εύρους στο μισό του μέγιστου ύψους των κορυφών του φάσματος από τη γραμμή βάσης. Διόρθωσημεταβλητήςσχισμής (variable slit correction) Διόρθωση LP (LP correction) Απορρόφηση (absorption) Διορθώσειςασυμμετριών (asymmetric corrections) ΑφαίρεσητωνγραμμώνΚα2 (Kα2 elimination) Εγγραφή κειμένου επί του Φάσματος Μετατροπή των φασμάτων σε μορφή μεταβιβάσιμη σε άλλο υπολογιστή Υπολογισμού της μορφής της κορυφής με την μέθοδο Θεμελιωδών Παραμέτρων (fundamental parameters) Δημιουργία αναφορών (reports) Eξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχείο Word, με καθορισμό του περιεχομένου με Microsort Word Αποθήκευση και ανάκληση αποτελεσμάτων και φασμάτων Δυνατότητα πλήρους αναλυτικής λειτουργίας και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων από τον υπολογιστή χωρίς σύνδεση με τη συσκευή.. 2; Δυνατότητα να υποστηρίζει με πρόσθετα κατάλληλα λογισμικά, ΜΕΣΑ στο ίδιο πρόγραμμα, με επιλογή από tub, χωρίς να βγαίνεις από το πρόγραμμα: Πλήρη αυτόματη ποιοτική ανάλυση κρυσταλλικών και άμορφων φάσεων. Διαφορετικούς τύπους ποσοτικοποίησης από εμπειρικής βαθμονόμησης αλλά και RIETVELD. Προσδιορισμό κορυφών και σημείων μέτρησης. Αυτόματη επιλογή αναλυτικών προγραμμάτων με βάση συγκεκριμένες ουσίες. Εύχρηστους προσδιορισμούς για υπολογισμό αναλύσεων. Δυνατότητα βαθμονόμησης και ποσοτικοποίησης ουσιών που δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν. Γραμμικές ή τετραγωνικές καμπύλες υπολογισμού. Γραφική απεικόνιση καμπυλών υπολογισμού. Διόρθωση υποστρώματος. Αυτόματη διόρθωση θέσεων κορυφών με χρήση μίας κορυφής αναφοράς. Ενσωματωμένη βάση δεδομένων για συντελεστές απορρόφησης. Πλήρης υποστήριξη βάσεων COD, και ICDD PDF. Εκτεταμένη υποστήριξη των τμημάτων του συστήματος.. 3; Να περιλαμβάνει βιβλιοθήκη COD τουλάχιστον 250.000 ενώσεων. - ΗλεκτρονικόςΥπολογιστής: 1.; Η λειτουργία του οργάνου και η επεξεργασία των αποτελεσμάτωνκαι των γραφημάτων να γίνεται μέσω ανεξάρτητου εξωτερικού Η/Υ, και οθόνης τουλάχιστον 19 ιντσών, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή.. - Επιπλέον χαρακτηριστικά 1; Να διαθέτει σήμα CE Mark και πιστοποιητικό ISO 9001 του Κατασκευαστή. Ο προμηθευτής να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και να είναι εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω σχετικά πιστοποιητικά.. 2; Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον για 7 (επτά) έτη.. 3; Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1)έτους.. 4; Χρόνος παράδοσης: 180 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 5; Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας κατασκευάστριας εταιρείας.. 6; Ο προμηθευτής να έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον 2 συστήματα ακτίνωv X του ίδιου εργοστασίου την τελευταία 3ετία.. Χρόνος παράδοσης: 180 (εκατόν ογδόντα)ημέρες |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | ΤΕΤΥ | Θερμοσταθμική ανάλυση | 1 | 65.500,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να προσφερθεί θερμοσταθμικός αναλυτής σύγχρονης τεχνολογίας σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Να περιέχει κεραμικό φούρνο χαμηλής μάζας με επένδυση χαλαζία - Να έχει δυναμική ολίσθηση γραμμής βάσης (50 έως 1.000 ° C) <10μg - Να διαθέτει ευαισθησία: < 0,1 μg (1 ppm) - Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας: Από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 1200 °C. - Να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης 1000mg - Να έχει Δυναμικό εύρος Ζύγισης 1000 mg - Η Ακρίβεια Ζύγισης να είναι ±0.01% - Διακριτική Ικανότητα σήματος να είναι 0.002μg - Να έχει Ακρίβεια Θερμοκρασίας ± 1% - Ακρίβεια ισοθερμικής θερμοκρασίας να είναι ±1° C - Να έχει Ρυθμό αύξησης θερμοκρασίας απο 0.1° έως 500° C ανά λεπτό σε βήματα του 0.01°C/min - Βαλλιστικός ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας να είναι >1500° C/min - Η Ψύξη φούρνου να πραγματοποιείται με αέρα και να επιτυγχάνεται από τους 1000° C έως 35 °C σε <10 λεπτά - Να έχει πολλαπλή παροχή αερίου και ολοκληρωμένο έλεγχος παροχής αερίου που να διαθέτει έως και τέσσερα ταυτόχρονα εγκατεστημένα αέρια. Αυτή η ικανότητα να είναι ενσωματωμένη στο όργανο (δηλαδή δεν πρέπει να είναι ξεχωριστή μονάδα). Ο ρυθμός ροής αερίου να είναι προγραμματιζόμενος από το λογισμικό και να παραδίδεται ως αποθηκευμένο σήμα στο αρχείο δεδομένων. Ο έλεγχος παροχής αερίου να επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των αερίων κατά τη διάρκεια ενός πειράματος. - Να μπορεί να συνδεθεί μελλοντικά με ένα φασματόμετρο μάζας ή FTIR. Να χρησιμοποιεί οριζόντια ροή αερίου έκπλυσης για να ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις πλευστότητας από το αέριο καθαρισμού. - Να έχει την ικανότητα να μετρά συνεχώς την απώλεια βάρους δείγματος έως 1g. - Να χρησιμοποιεί μονό σχεδιασμό θερμοστοιχείου με συνεχή χρήση της μετρούμενης θερμοκρασίας δείγματος για τον έλεγχο του φούρνου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η θερμική υστέρηση. - Να χρησιμοποιεί οριζόντια ροή αερίου έκπλυσης για να ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις πλευστότητας από το αέριο καθαρισμού και για την άμεση έξοδο έως την ανάλυση εκτός αερίου. - Να έχει την ικανότητα βαθμονόμησης της θερμοκρασίας έως και πέντε σημείων ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια θερμοκρασίας σε μεγαλύτερο θερμοκρασιακό εύρος. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης θερμοκρασίας Curie χρησιμοποιώντας εξωτερικό μαγνήτη - Πρέπει να διαθέτει κάθετη σχεδίαση μηδενικής ισορροπίας για ακριβή και αξιόπιστη ζύγιση δειγμάτων. Ο ζυγός να είναι καλά μονωμένος, ηλεκτρικά γειωμένος, με ξεχωριστή έκπλυση αερίου και θερμικά μονωμένο από τον φούρνο. Αυτό είναι απαραίτητο για την υψηλή απόδοση. - Το σύστημα να περιλαμβάνει φούρνο υπεριώδους ακτινοβολίας (IRfurnace). - Η μονάδα του συστήματος να μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να παρέχει δεδομένα DTA σε βαθμούς Κελσίου. - Το σύστημα να περιλαμβάνει ένα αυτόματο δειγματοφορέα χωρητικότητας έως και είκοσι πέντε (25) δειγμάτων. - Ο σχεδιασμός του φούρνου να περιλαμβάνει ένα οριζόντιο σύστημα έκπλυσης αερίου που να χρησιμοποιεί τη μονάδα παροχής αερίου για να παρέχει εξαιρετικά ακριβή ρυθμό ροής αερίου καθαρισμού και δυνατότητα εναλλαγής αερίων. Το λογισμικό του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτόματες διορθώσεις πλευστότητας για τη θερμοκρασία και τη ροή αερίου. - Να υπολογίζει και να εμφανίζει τις ακόλουθες κινητικές παραμέτρους αποσύνθεσης σε συνεχή βάση σε πραγματικό χρόνο: - Ενέργεια ενεργοποίησης (kJ / mol) -Log (Προ-εκθετικός παράγοντας) (1 / λεπτό) -ln (αναλογία ρυθμού) - Πλάτος βάρους (mg / min) - Διαμορφωμένο Θερμοκρασία (° C). - Να μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια σχεδόν ισοθερμικών μεθόδων για την αξιολόγηση της κινητικής αποσύνθεσης μιας απλής απώλειας βάρους. - Να διαθέτει μεταβλητό ρυθμό θέρμανσης για τη βελτιστοποίηση της ανάλυσης απώλειας βάρους χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες (3) λειτουργίες. Όλες οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό αλληλεπικαλυπτόμενων μεταβάσεων. - Δυναμική ταχύτητα θέρμανσης για αυτόματη και συνεχή αλλαγή του ρυθμού θέρμανσης ως συνάρτηση της αποσύνθεσης (απώλεια βάρους δείγματος). - Ο ρυθμός σταθερής αντίδρασης αλλάζει αυτόματα και συνεχώς το ρυθμό θέρμανσης για να επιτευχθεί ένας προκαθορισμένος ρυθμός αποσύνθεσης δείγματος εκφρασμένος σε% / λεπτό. - Σταθερό ισοθερμικό για αυτόματη αλλαγή από θέρμανση σε ισοθερμικό κράτημα, όταν πληρούνται προεπιλεγμένα όρια απώλειας βάρους σε% / λεπτό. - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προγράμματα θερμοκρασίας (μεταβλητός ρυθμός θέρμανσης) έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος δοκιμής. - Το σύστημα να παραδοθεί με τον αντίστοιχο ΗΎ με εγκατεστημένο λογισμικό που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 10 το οποίο επιτρέπει στο όργανο να βαθμονομείται πλήρως και να επαληθεύεται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη παρουσίας του χειριστή. Να είναι σε θέση να ελέγχει περιοδικά και αυτόματα για ενημερώσεις μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και να κατεβάζει / εγκαθιστά αυτές τις ενημερώσεις εάν είναι επιθυμητό. - Το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων δεν πρέπει να είναι κλειστό, ώστε να επιτρέπει απεριόριστες εγκαταστάσεις σε ένα εργαστήριο. Η μορφή αρχείου δεδομένων πρέπει να επιτρέπει την κοινή χρήση / μεταφορά αρχείων δεδομένων ως μεμονωμένα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία είναι αναγνώσιμα από το ίδιο πακέτο ανάλυσης δεδομένων. Το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δημιουργίας pdf, για την αποτελεσματική εξαγωγή αναλυόμενων δεδομένων. - Να έχει δυνατότητα ματαίωσης μιας δοκιμής ή / και τμηματοποίησης σε μια δοκιμή όταν πληρούνται οι καθορισμένες από τον χειριστή προϋποθέσεις. - Να έχει σχεδιασμό κατακόρυφου ζυγού ισορροπίας με αυτοματοποιημένο κλείσιμο φούρνου και έναρξη πειράματος με ένα πάτημα πλήκτρου. - Να έχει τοπικό έλεγχο στη μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης / διακοπής του πειράματος και της εμφάνισης σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας του δείγματος και της κατάστασης του πειράματος. - Να έχει την ικανότητα χρήσης δειγματοφορέων έως όγκου 250 μl, έτσι ώστε να χωρά μεγαλύτερα δείγματα στο θερμοσταθμικό θάλαμο. . ΓΕΝΙΚΑ - Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων ανάλυσης. Να προσκομιστεί το σχετικό Πιστοποιητικό. - Χρόνος Παράδοσης: εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης - Όλα τα είδη να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος για όλο το σύστημα και επιπλέον πέντε (5) έτη για τον φούρνο. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά έτη. Τον προσφέροντα βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης κατά τη μεταφορά - Τον προσφέροντα βαρύνουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τεχνικών για την εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών - Όλα τα είδη να συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. - Ο προσφέρων αναλαμβάνει την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, τον τεχνικό έλεγχο καλής λειτουργίας και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. - Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος - Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστή που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης . Χρόνος παράδοσης: 5 (πέντε) μήνες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ΤΕΤΥ | Picosecond blue laser διοδικό λέιζερ με μεταβλητή συχνότητα παλμών | 1 | 20.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Το σύστημα περιλαμβάνει κεφαλή διοδικού λέιζερ και ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου (driver) με τις εξής προδιαγραφές: Η κεφαλή του λέιζερ θα έχει μήκος κύματος 375 nm ± 10 nm, εύρος παλμού 60-70 ps, μέση ισχύ 3 mW στα 50 MHz, μεταβλητή συχνότητα παλμών από 1 Hz έως 100 MHz, θα μπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή λειτουργία (CW-mode), θα έχει θερμική σταθεροποίηση και κατάλληλα οπτικά διαμόρφωσης δέσμης (collimation). Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. Η ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου (driver) θα μπορεί να παράξει περιοδικές παλμοσειρές από 1 Hz έως 100 MHz, ή παλμοσειρές κατά ριπάς (burst mode), ή συνεχή λειτουργία (CW-mode). Θα ελέγχει την σταθεροποίηση θερμοκρασίας και μήκους κύματος του λέιζερ και θα μετρά την ισχύ του. Θα έχει έξοδο συγχρονισμού για χρονο-εξαρτημένα οπτικά πειράματα, όπως μετρήσεις χρόνου ζωής φωταύγειας. Θα μπορεί να γίνει triggered εξωτερικά και να ελεγχθεί από υπολογιστή μέσω θύρας USB. Θα μπορεί να ελέγξει και άλλα διοδικά λέιζερ άλλων μηκών κύματος. Εγγύηση τουλάχιστον πενταετή. Χρόνος παράδοσης: 60 ημέρες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | ΤΕΤΥ | Ρεόμετρο εφελκυσμού | 1 | 80.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ρεόμετρο με δυνατότητα εκτατικών μετρήσεων ή/και μετρήσεων εφελκυσμού σε ελεγχόμενο περιβάλλον θερμοκρασίας Χαρακτηριστικά : -Δυνατότητα μετρήσεων εκτατικής ρεολογιάς με ομοαξονική (uniaxial) ή/και πιθανά διαξονική (biaxial) παραμόρφωση δειγμάτων με ιξώδες τουλάχιστον 1000 Pa s, με χρήση γεωμετρίας παράλληλων πλακών διαφορετικών διατομών ή/και γεωμετρίες για στερεά δοκίμια. Επιθυμητό εύρος ρυθμών παραμόρφωσης τουλάχιστον 0.01-1 s-1. -Το μοτέρ να έχει την δυνατότητα γραμμικής και περιοδικής κίνησης με μέγιστο πλάτος (linear displacement) τουλάχιστον 9 mm και δυνατότητα εφαρμογής και μέτρησης κάθετων δυνάμεων (normal forces) μέχρι τουλάχιστον 40 N, και συχνότητες στο εύρος 0.1 -10 rad/s -Έλεγχος σταθερής θερμοκρασίας για εύρος θερμοκρασιών τουλάχιστον από θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον μέχρι 180℃. Δυνατότητα δημιουργίας αδρανούς ατμόσφαιρας (περιβάλλον αζώτου). -Πλήρες Λογισμικό που καλύπτει όλες τις δυνατές μετρήσεις (εκτατικές, εφελκυσμού/συμπίεσης ή και διάτμησης) -Αποστολή, εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού -Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους ή παραπάνω Χρόνος παράδοσης: 60 (εξήντα) ημέρες |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | Είδος | Τεμ | Προϋπ/σμός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Ψυχολογίας | Σύστημα λειτουργικής φασματοσκοπίας εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας | 1 | 190.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: - Δυνατότητα καταγραφών από οποιοδήποτε σημείο της κεφαλής - Πλήρως προσαρμόσιμο κάλυμμα κεφαλής - Τουλάχιστον 32 πομποί και 32 ανιχνευτές - Ρυθμός δειγματοληψίας (samplingrate): έως 100Hz - Λειτουργία με πομπούς LEDκαι Laser - Δυναμικό εύρος ανιχνευτών 90dBopt - Ελάχιστη ευαισθησία ανιχνευτών 1.0pW - Τουλάχιστον 16 βραχεα κανάλια - Αυτοματοποιημένος έλεγχος της ποιότητας του σήματος πριν την καταγραφή - Δείκτες ποιότητας σήματος (πχ απολαβή, συντελεστής μεταβλητότητας, περιβαλλοντικός θόρυβος) - Δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης λήψης ερεθισμάτων εναύσματος - Αορίστου διάρκειας άδεια χρήση των λογισμικών για την καταγραφή και την ανάλυση των δεδομένων και το σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας - Λογισμικό αποτύπωσης των θέσεων των πομπών και των ανιχνευτών βασισμένο σε γραφική διεπαφή χρήστη - Δυνατότητα για διασύνδεση διαφορετικών τύπων οργάνων (πχ ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, οφθαλμικοί ανιχνευτές, εικονικά περιβάλλοντα) - Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη - Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει την μέθοδο τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος - Ο προμηθευτής θα πρέπει για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος να χρησιμοποιησει εξοπλισμό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο με αντίστοιχη πιστοποίηση που θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης Χρόνος παράδοσης: 6 (έξι) μήνες |  |  |  |  |