PAGE  
2
[image: image1.png]




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]EMIXEIPHXIAKO MPOIPAMMA
EKI'IAIAEYZH KAI AIA BIOY MAGHZH

* X %

* *
* *
*

* 5k
= YNOYPTEIO MAIAEIAL & OPHZKEYMATON, NOAITIZMOY & ABAHTIZMOY
Evpwmnaikr Evwon EIAIKH YNHPEXIA AIAXEIPIZHE

Evpwmndiké Kowvwviké Tapegio . . L
Me tn cuyxpnpatodotnon tng EAAadag kat tng Evpwmnaiknig ‘Evwong






ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο, 13/02/2013
Αρ. πρωτ. 1358
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Periodically Order Mesoporous Metal and Metal-Oxide Nanoparticle Assemblies for Catalytic and Gas Separation Applications – MESOPOROUS-NPs» και κα 3636.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα  προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής:

· Ψυχόμενο υδατόλουτρο με κυκλοφορητή

· Αναλυτικός Ζυγός

· Κλίβανος Αποστείρωσης

· Δοχείο υγρού αζώτου (θερμός)
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α της πρόσκλησης.
II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5500€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 6765€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιμερίζεται ως εξής:
	
	Προϋπολογισμός μη συμπερ. του ΦΠΑ
	Προϋπολογισμός συμπερ. του ΦΠΑ

	Ψυχόμενο υδατόλουτρο με κυκλοφορητή
	2480
	3050,4

	Αναλυτικός Ζυγός
	960
	1180,8

	Κλίβανος Αποστείρωσης
	1150
	1414,5

	Δοχείο υγρού αζώτου (θερμός)
	910
	1119,3

	ΣΥΝΟΛΟ
	5500
	6765


III. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Εργαστήριο Χημείας Υλικών (Α115), Κτήριο Χημείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης εντός δύο (2) μηνών από την  υπογραφή της σύμβασης

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά στο σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή  μέχρι και την Πέμπτη 28/02/2013 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βούτες, Κτίριο Διοίκησης,

70013 Ηράκλειο Κρήτης

Υπόψη κ. Μαρία Καλυβά    

φαξ: (+30) 2810 393130

E-mail: kaliva@elke.uoc.gr                                                                                                                                                                                        

με την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 1358/13.02.2013
Πληροφορίες:

1. Για διαδικαστικά θέματα κ. Μαρία Καλυβά, Τηλ. (+30) 2810 393156 & 393171, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: kaliva@elke.uoc.gr  γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

2. Για τις προδιαγραφές : κ. Γεράσιμος Αρματάς Τηλέφωνο: 2810-545004-E-mail: garmatas@materials.uoc.gr 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τζιρίτας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Α/Α
	Είδος
	Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους
	Ποσότητα

	1
	Ψυχόμενο υδατόλουτρο με κυκλοφορητή
	1. Χωρητικότητα δοχείου 7lt
2. Χωρητικότητα ψύξης (cooling capacity): 200W
3. Περιοχή θερμοκρασίας -20(C έως +135(C
4. Σταθερότητα θερμοκρασίας: ±0.07°C
5. Πίεση αντλίας 1.5psi
6. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD μεγέθους 3.25”

7. Με pressure flow rate: 10.6 lt/min το μέγιστο
8. Με σύστημα συναγερμού για υψηλά και χαμηλά όρια θερμοκρασίας

9. Με λειτουργία: closed loop operation
	1

	2
	Αναλυτικός Ζυγός
	1. Μέγιστο βάρος ζύγισης: 120 g    

2. Αναγνωσιμότητα: 0,1 mg             

3. Γραμμικότητα: ±0,3 mg                       

4. Διάμετρος πλάκας ζύγισης: 90-120 mm                                                

5. Εσωτερική βαθμονόμηση
6. Ο ζυγός θα συνοδεύεται από βάση ζύγισης αποτελούμενη από δύο λευκές μαρμάρινες πλάκες πάχους τουλάχιστον 20mm και δύο ελαστομερείς επιφάνειες σιλικόνης πάχους τουλάχιστον 8 mm.
7. Οι διαστάσεις των επιφανειών των υλικών θα είναι κατά 10cm μεγαλύτερες από τις διαστάσεις L x W του προσφερόμενου ζυγού.
	1

	3
	Κλίβανος Αποστείρωσης
	1. Διαθέτει φυσική κυκλοφορία αέρα

2. Δυνατότητα να προθερμαίνει τον αέρα μέσω του ελέγχου πτερυγίων των αεραγωγών σε βήματα 10%

3. Σύνδεση εξαερισμού με πτερύγιο περιορισμού

4. Προσαρμόσιμο πολυλειτουργικό PIDmicroprocessor controller με έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ευκρίνειας

5. Σύστημα αυτοδιάγνωσης για την ανάλυση των σφαλμάτων

6. Διαθέτει αισθητήρα Pt100 DIN Κλάσης Α 

7. Ψηφιακό χρονόμετρο ρυθμιζόμενο από 1 λεπτό έως 99 ημέρες, 23 ώρες

8. Σύστημα ελέγχου Control μέσω του οποίου να ρυθμίζονται οι παράμετροι: θερμοκρασία, θέση πτερυγίου αέρα, ώρα προγράμματος, χρονικές ζώνες

9. Διαθέτει λειτουργία κατά την οποία ο χρόνος της διαδικασίας δεν ξεκινά μέχρι να αποκτήσει την προγραμματισμένη θερμοκρασία

10. Δυνατότητα βαθμονόμησης απευθείας στο Σύστημα Control για τρεις τιμές θερμοκρασίας 

11. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το εκάστοτε να πρόγραμμα αποθηκεύεται

12. Συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Λειτουργίας Βαθμονόμησης για τους +160°C
a. Διαθέτει διπλή προστασία υπερθέρμανσης: προσαρμόσιμη ηλεκτρονική οθόνη υπερθέρμανσης και μηχανικό περιοριστή θερμοκρασίας
13. Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

14. Πλήρως μονωμένη πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα με 2 σημεία κλειδώματος

15. Το πίσω μέρος να αποτελείται από γαλβανισμένο χάλυβα
16. Όγκος : 32 lit
17. Συνοδεύεται από 1 ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα

18. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: από 5°C υψηλότερα από την θερμοκρασία χώρου έως +300°C
	1

	4
	Δοχείο υγρού αζώτου (θερμός)
	1. Ειδικά σχεδιασμένο για αποθήκευση και μεταφορά υγρού αζώτου με εύκολο χειρισμό

2. Έχει μικρό βάρος που διευκολύνει την μεταφορά του

3. Διαθέτει NW 50 Pneurop φλάντζα

4 Όγκος: 26 Lt

5. Διάμετρος λαιμού: 50 mm

6. Συνολικό ύψος : μέγιστο 700 mm

8. Εξωτερική διάμετρος : μέγιστο 400 mm 

9. Στατική κατανάλωση (λίτρα / ημέρα): 0,2

10. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar): 0,5

11. Βάρος άδειου δοχείου λιγότερο από 12 Kg

12. Βάρος δοχείου με υγρό άζωτο λιγότερο από 32 kg
	1

	
	
	
	












